25PROC016424691 2025-03-07

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΚΕΑ ΑΧΑΡΝΕΣ 07/03/2025

Α. Π.: 1623

07.03.2025 11:43:23

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ

EVANGELIA CHRISTOFORATOU

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (Ε.ΚΕ.Α.)

#### Ταχ. Δ/νση	: Ολυμπιονίκη Χρ. Μάντικα 7 Ταχ. Κώδ.		: 13677, Αχαρνές Πληροφορίες : Μ. Τσιπούνη

Τηλέφωνο	213 2146773

e-mail	: mtsipouni@ekea.gr

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 15/25

| Τίτλος Διαγωνισμού |  |
| --- | --- |
| Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, άνω των ορίων για την προμήθεια «αντιδραστηρίων αιμοδοσίας με συνοδό εξοπλισμό για τον έλεγχο του αίματος με τη μέθοδο της μοριακής τεχνικής νουκλεϊκών οξέων-ΝΑΤ» |  |
| Αναθέτουσα Αρχή | ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (Ε.ΚΕ.Α.) |
| Εκτιμώμενη αξία | 18.936.000,00 € πλέον ΦΠΑ 6%, συνολικός: 20.072.160,00 € συμπ. ΦΠΑ 6% συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης 1.680.000,00€ πλέον ΦΠΑ 6%, 1.780.800,00€ συμπ. ΦΠΑ 6% |
| Διάρκεια σύμβασης | 4 έτη με έναρξη από 1/1/2027 έως και 31/12/2030 |
| Διαδικασία Ανάθεσης | Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με Ανοικτή Διαδικασία (άρθρο 27 ν. 4412/2016) |
| Κριτήριο Ανάθεσης | Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. |
| Ημ/νια Διενέργειας | Τετάρτη 7 Μαϊου 2025 και ώρα 10:00 |
| Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών | Δευτέρα 5 Μαϊου 2025 και ώρα 15:00 |
| Χρηματοδότηση | Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον ΚΑΕ 1329 με σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού για τα οικονομικά έτη 2027, 2028, 2029 & 2030 |
| Ταξινόμηση κατά CPV | 33696500-0 (αντιδραστήρια εργαστηρίου) |
| Τόπος Υποβολής προσφορών: | Διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (ηλεκτρονική υποβολή) |
| Συστημικός Αύξων Αριθμός | 368482 |

25PROC016424691 2025-03-07

Περιεχόμενα

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ	2

- ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	4

  - Στοιχεία Αναθέτουσασ Αρχήσ	4

  - Στοιχεία Διαδικασίασ-Χρηματοδότηση	4

  - Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τησ σύμβασησ	5

    - Κέντρα Αίματος που συμμετέχουν στη σύμβαση	6

    - Ενιαία σύμβαση	6

  - Θεσμικό πλαίσιο	7

  - Προθεσμία παραλαβήσ προσφορών	9

  - Δημοσιότητα	9

  - Αρχέσ εφαρμοζόμενεσ στη διαδικασία σύναψησ	9

- ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	11

  - Γενικέσ Πληροφορίεσ	11

    - Έγγραφα της σύμβασης	11

    - Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης	11

    - Παροχή Διευκρινίσεων	11

    - Γλώσσα	12

    - Εγγυήσεις	12

    - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων	13

  - Δικαίωμα Συμμετοχήσ - Κριτήρια Ποιοτικήσ Επιλογήσ	13

    - Δικαίωμα συμμετοχής	13

    - Εγγύηση συμμετοχής	13

    - Λόγοι αποκλεισμού	14

    - Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας	19

    - Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια	19

    - Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα	19

    - Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης	20

    - Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία	20

      - Στήριξη στην ικανότητα τρίτων	20

      - Υπεργολαβία	20

    - Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής	20

      - Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών	21

      - Αποδεικτικά μέσα	22

  - Κριτήρια Ανάθεσησ	28

    - Κριτήριο ανάθεσης	28

  - Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών	30

    - Γενικοί όροι υποβολής προσφορών	30

    - Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών	30

    - Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»	32

      - Δικαιολογητικά Συμμετοχής	32

      - Τεχνική προσφορά	33

    - Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών	34

    - Χρόνος ισχύος των προσφορών	35

    - Λόγοι απόρριψης προσφορών	35

- ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	37

  - Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών	37

    - Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών	37

    - Αξιολόγηση προσφορών	37

  - Πρόσκληση υποβολήσ δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου	39

  - Κατακύρωση - σύναψη σύμβασησ	40

  - Προδικαστικέσ Προσφυγέσ - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία	42

  - Ματαίωση Διαδικασίασ	44

25PROC016424691 2025-03-07

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	45

  - Εγγυήση (καλήσ εκτέλεσησ)	45

  - Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία	45

  - Όροι εκτέλεσησ τησ σύμβασησ	45

  - Υπεργολαβία	46

  - Τροποποίηση σύμβασησ κατά τη διάρκειά τησ	47

  - Δικαίωμα μονομερούσ λύσησ τησ σύμβασησ	47

- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	48

  - Τρόποσ πληρωμήσ	48

  - Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεισ	48

  - Διοικητικέσ προσφυγέσ κατά τη διαδικασία εκτέλεσησ των συμβάσεων	50

  - Δικαστική επίλυση διαφορών	50

- ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	51

  - Χρόνοσ παράδοσησ αγαθών	51

  - Παραλαβή αγαθών - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβήσ αγαθών	51

  - Ειδικοί όροι ναύλωσησ – ασφάλισησ - ανακοίνωσησ φόρτωσησ και ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό	52

  - Απόρριψη συμβατικών αγαθών – Αντικατάσταση	52

  - Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακέσ εξετάσεισ	53

  - Εγγυημένη λειτουργία προμήθειασ	53

  - Αναπροσαρμογή τιμήσ	53

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ	54

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου τησ Σύμβασησ	54

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ	92

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)	146

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα οικονομικήσ προσφοράσ	147

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ	148

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγμα Υπεύθυνησ Δήλωσησ τησ κοινήσ απόφασησ των Υπουργών Ανάπτυξησ και Επικρατείασ 20977/23- 8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιήθηκε με το ν.

3414/2005»	152

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	152

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙI– Υπόδειγμα περιεχομένου Υ.Δ. περί μη ρωσικήσ εμπλοκήσ	154

25PROC016424691 2025-03-07

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

### Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

| Επωνυμία | Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας |
| --- | --- |
| Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) | 998993604 |
| Κωδικός ΑΑΗΤ | 1015.E00802.0001 |
| Ταχυδρομική διεύθυνση | Ολυμπιονίκη Χρ. Μάντικα 7 |
| Πόλη | Αχαρνές |
| Ταχυδρομικός Κωδικός | 136 77 |
| Χώρα | Ελλάδα |
| Κωδικός ΝUTS | EL305 |
| Τηλέφωνο | 2132146777 |
| Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) | mtsipouni@ekea.gr |
| Αρμόδιος για πληροφορίες | Μαρία Τσιπούνη |
| Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) | www.ekea.gr |

###### Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Αναθέτουσα Αρχή και κύριος του αντικειμένου της σύμβασης, είναι το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. Το Ε.ΚΕ.Α. είναι ΝΠΔΔ το οποίο ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, στον υποτομέα της Κεντρικής Κυβέρνησης.

###### Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα του Ε.ΚΕ.Α. είναι η ανάπτυξη και προαγωγή του Εθνικού συστήματος αιμοδοσίας, η οποία επιτελείται μέσω του κεντρικού σχεδιασμού, συντονισμού, ελέγχου και εποπτείας των επί μέρους υπηρεσιών του.

Στην αποστολή του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, και ο συντονισμός της εξεύρεσης και συλλογής αίματος από μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες, ο έλεγχος της αποθεματοποίησης και κατεργασίας του, η φροντίδα για την παρασκευή παραγώγων πλάσματος και υλικού αιμοδοσίας, ο έλεγχος της διακίνησης του αίματος και των παραγώγων του, η επιστημονική έρευνα, η πειραματική ανάπτυξη μεθόδων αιμοδοσίας και η εκπαίδευση επιστημονικού, τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού.

###### Στοιχεία Επικοινωνίας

α)	Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β)	Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

γ)	Περαιτέρω  πληροφορίες  είναι  διαθέσιμες  από  την  προαναφερθείσα  διεύθυνση:

www.promitheus.gov.gr

### Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

###### Είδος διαδικασίας

25PROC016424691 2025-03-07

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

###### Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α). Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε.:1329 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2027, 2028, 2029 & 2030 του Φορέα .

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 1460 με ΑΔΑ 6Ν95ΟΡΕ3-8ΤΝ & ΑΔΑΜ 25REQ016389801 βεβαίωση πολυετούς υποχρέωσης από την Δ/νση Συντονισμού και Οργάνωσης καθώς και Απόφαση Πολυετούς Δέσμευσης του Προέδρου του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α,με αρ. πρωτ. 1446 & ΑΔΑ : 90Η1ΟΡΕ3-Π78 η οποία προωθήθηκε προς έγκριση από το Υπουργείο Υγείας και θα αναρτηθεί στη Διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

### Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια αντιδραστηρίων αιμοδοσίας με συνοδό εξοπλισμό, για τον έλεγχο του αίματος με τη μέθοδο της μοριακής τεχνικής νουκλεϊκών οξέων-ΝΑΤ, καθώς και των ειδών και υπηρεσιών, που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι της παρούσας διακήρυξης.

Η μέχρι σήμερα επιτευχθείσα συγκεντροποίηση των δραστηριοτήτων σχετικά με τον έλεγχο των μεταδιδόμενων με την μετάγγιση νοσημάτων στα Κέντρα Αίματος, δημιούργησε οφέλη τόσο οικονομικά όσο και ποιοτικά (μείωση σφαλμάτων, πληρέστερου εξοπλισμού, αποδοτικότερη επεξεργασία αίματος, ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας). Ο έλεγχος θα διενεργείται σε δύο Κέντρα για όλη τη χώρα (στο Ε.ΚΕ.Α και στις εγκαταστάσεις του ΑΧΕΠΑ) τόσο για την κάλυψη ιδίων αναγκών των κέντρων αυτών όσο και για την κάλυψη των αναγκών των διασυνδεόμενων με αυτά υπηρεσιών αιμοδοσίας των νοσοκομείων της χώρας.

Είναι σημαντικό οι υποψήφιοι προμηθευτές να μπορούν να υποστηρίξουν πλήρως τη στρατηγική του Ε.ΚΕ.Α για την περαιτέρω βελτίωση, εξέλιξη της λειτουργίας των κέντρων μοριακού ελέγχου του αίματος με στόχο τον εκσυγχρονισμό όλων των διαδικασιών, την ενίσχυση των υπαρχόντων υποδομών και τη βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών.

Τα δύο Κέντρα Αίματος, Ε.ΚΕ.Α. και ΠΓΝ Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», θα μπορούν να προμηθεύονται τα είδη και τις υπηρεσίες του Παραρτήματος Ι της παρούσας διακήρυξης για τον ταυτόχρονο έλεγχο των ιών HIV, HCV και HBV στο ίδιο δείγμα αίματος και από κάθε μονάδα αίματος χωριστά (ID-NAT) και οι οποίες θα ελέγχονται σε ποσοστό 100%, ενώ μέρος των ελεγχόμενων μονάδων θα ελέγχεται σε ποσοστό περίπου 20% και για τον Ιό του Δυτικού Νείλου (WNV) ανάλογα με τα εκάστοτε επιδημιολογικά δεδομένα της χώρας, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα.

Επιπρόσθετα το Ε.ΚΕ.Α εφόσον οι επιδημιολογικές ανάγκες τις χώρας το επιβάλουν και κατόπιν σχετικής απόφασής του θα κάνει χρήση της δυνατότητας προαίρεσης για τους εξής ελέγχους:

α) για τον έλεγχο σε μονήρη δείγματα (ID-NAT) για τον Δάγκειο (Dengue virus)

β) για τον έλεγχο σε μονήρη δείγματα (ID-NAT) για την Ελονοσία (Malaria) γ) για τον έλεγχο σε μονήρη δείγματα (ID-NAT) για την Ηπατίτιδα Ε (HEV), όπως αναλυτικά περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα.

| Συνολικός ετήσιος αριθμός εξετάσεων (χωρίς επαναλήψεις) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ελεγχόμενη παράμετρος | Ε.ΚΕ.Α (αρ.εξετάσεων) | ΑΧΕΠΑ (αρ.εξετάσεων) | ΣΥΝΟΛΟ |
| HBV-DNA/HCV-RNA/HIV-RNA | 350.000 | 230.000 | 580.000 |
| WNV-RNA | 49.780 | 70.220 | 120.000 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 399.780 | 300.220 | 700.000 |

| Συνολικός ετήσιος αρ.εξετάσεων με δυνατότητα προαίρεσης |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ελεγχόμενη παράμετρος | Ε.ΚΕ.Α (αρ.εξετάσεων) | ΑΧΕΠΑ (αρ.εξετάσεων) | ΣΥΝΟΛΟ |
| Dengue virus | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Malaria | 3.000 | 3.000 | 6.000 |
| HEV-RNA | 21.000 | 21.000 | 42.000 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 25.000 | 25.000 | 50.000 |

25PROC016424691 2025-03-07

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : CPV-33696500-0 (αντιδραστήρια εργαστηρίου).

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών που αναφέρονται στο Παράρτημα I της παρούσας διακήρυξης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 18.936.000,00 € πλέον ΦΠΑ 6%, συνολικός: 20.072.160,00 € συμπ. ΦΠΑ 6%, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης 1.680.000,00€ πλέον ΦΠΑ 6%, 1.780.800,00€ συμπ. ΦΠΑ 6%

Διάρκεια σύμβασης τέσσερα (4) έτη με έναρξη την 1/1/2027.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

###### Κέντρα Αίματος που συμμετέχουν στη σύμβαση

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, ενεργεί τόσο για λογαριασμό του ίδιου όσο και του ΠΓΝ Θεσσαλονίκης

«ΑΧΕΠΑ», για τη σύναψη σύμβασης για την κάλυψη των αναγκών τους. Τα δύο Κέντρα Αίματος θα μπορούν μετά την υπογραφή της σύμβασης, που θα συναφθεί και θα υπογραφεί από το Ε.ΚΕ.Α, να προμηθεύονται τα είδη και τις υπηρεσίες, που αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα 1 της παρούσας διακήρυξης, για την κάλυψη των αναγκών όλων των νοσοκομειακών υπηρεσιών αιμοδοσίας της χώρας που αναφέρονται στην απόφαση με αριθ. πρωτ. Γ2γ/74036/13.11.2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας.

Το Ε.ΚΕ.Α., είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση της σύμβασης και την πληρωμή του αναδόχου.

Το κέντρο αίματος του ΠΓΝ Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» είναι υποχρεωμένο να ενημερώνει το Ε.ΚΕ.Α. για κάθε θέμα που αφορά στην εκτέλεση της σύμβασης.

###### Ενιαία σύμβαση

Η μη διαίρεση της σύμβασης σε τμήματα κρίνεται επιβεβλημένη, προκειμένου να επιτευχθεί η ομοιόμορφη λειτουργία των διαδικασιών και της παραγωγής των δύο Κέντρων και κατά συνέπεια η εξασφάλιση της μέγιστης ασφάλειας του αποτελέσματος.

Η διενέργεια του διαγωνισμού σε έναν ανάδοχο αποσκοπεί στα ακόλουθα:

Ο όμοιος εξοπλισμός (ίδια αναλυτικά συστήματα και εφαρμογή κοινών αντιδραστηρίων πάνω σε αυτά), καθώς και οι κοινές διαδικασίες-μεθοδολογίες αποτελούν ένα ενιαίο και ομοιογενές πρότυπο διαδικασιών και για τα δύο Κέντρα και επιταχύνει τις αναγκαίες διαπιστεύσεις-πιστοποιήσεις, όπως ορίζονται στο Προεδρικό Διάταγμα 25/2008 σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικών προτύπων και προδιαγραφών για ένα σύστημα ποιότητας στα κέντρα αιμοδοσίας. Επίσης επιτρέπουν τη συμπληρωματική/υποστηρικτική λειτουργία του ενός κέντρου προς το άλλο. Όλοι οι χειριστές εκπαιδεύονται πάνω στη χρήση ίδιων αναλυτικών συστημάτων και δύναται να καλύψουν με την μετακίνησή τους άμεσες έκτακτες ανάγκες, που ενδεχομένως μπορεί να προκύψουν και να καταστήσουν ένα κέντρο εκτός λειτουργίας (καταστροφής μερική ή ολικής από σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα κλπ.)

25PROC016424691 2025-03-07

Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

- του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37.

- του ν. 4700/2020 (Α’127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337.

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…».

- του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίων συβάσεων και λοιπές διατάξεις».

- του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66)

«Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005», καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) για τον καθορισμό: α) των μη

«συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς».

- του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.».του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115

- της υπ' αριθμ. 76928/13.07.2021 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας: “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 3075)

- της με αρ. 64233/08-06-2021(Β’ 2453/09-06-2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»,

- της υπ’ αριθμ. 102080/24-10-2022 (Β΄5623/02.11.2022) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016»

- της υπ΄ αριθ. 52445 ΕΞ2023/4-4-2023 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας, με θέμα: «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς», ( Β’2385 με διορθ. σφαλ. στο Β’ 3061).

- της υπ’ αριθμ. 63446/31.05.2021 (B’ 2338/02.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».

- της υπ΄ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 98979 ΕΞ2021 (B’ 3766/13.08.2021) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44),

25PROC016424691 2025-03-07

του ν. 5005/2022 (Α’ 236) «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο

- Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων εντύπου και ηλεκτρονικού Τύπου - Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις»,

- του ν. 4919/2022 (Α’ 71) «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Oδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις»

- του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,

- του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,

-Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Α3β/οικ. 58824/2016 (Β΄ 2597) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υγείας και Οικονομικών περί «Οργανισμού του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας

- του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

- της παρ. Ζ΄ του ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7

της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»

-	του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»,

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»

- του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15

- του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»

- του π.δ/τος 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

- του π.δ/τος 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,

- του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία.

- του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1780 της Επιτροπής της 23ης Σεπτεμβρίου 2019, για την κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων για τη δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 (ηλεκτρονικά έντυπα) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 272 (Η χρήση των τυποποιημένων εντύπων του παρόντος Κανονισμού είναι υποχρεωτική από 25 Οκτωβρίου 2023)

- του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119.

25PROC016424691 2025-03-07

του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016, για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΟJ L 3/16.

- Τις διατάξεις του ν. 3402/2005 (Α΄ 258), «Αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίας και λοιπές διατάξεις».

- Το υπ’ αριθ. ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 1233/14-11-2023 σχετικά με τον ορισμό μελών του ΔΣ του Ε.ΚΕ.Α.

- Το υπ’ αριθ. πρωτ. 312/14-01-2025 έγγραφο με το οποίο κατατέθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.

- Της από 25/02/2025 Απόφασης του ΔΣ περί έγκρισης της σκοπιμότητας, της πίστωσης, των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και των όρων της διακήρυξης (Θ.4) με ΑΔΑ : ΨΛ5ΡΟΡΕ3-Ο2Σ και ΑΔΑΜ : 25REQ016379688

- Της υπ’ αριθ. πρωτ: 1446/27-02-2025 απόφαση ανάληψης πολυετούς δέσμευσης στον ΚΑΕ 1329 του Προέδρου του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α, η οποία προωθήθηκε προς έγκριση από το Υπουργείο Υγείας, με ΑΔΑ 90Η1ΟΡΕ3-Π78.

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

### Προθεσμία παραλαβής προσφορών

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 5 Μαΐου 2025 και ώρα 15.00 μ.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal

### Δημοσιότητα

###### Α.    Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 02/03/20205

στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

###### Β.	Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 368482 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης, όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 368482 και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.ekea.gr στην διαδρομή : ► διαγωνισμοί προμήθειες ►

### Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

25PROC016424691 2025-03-07

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους,

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

25PROC016424691 2025-03-07

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

### Γενικές Πληροφορίες

###### Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης, είναι τα ακόλουθα:

- η με αρ 140753/2025 με κωδικό συστήματος OJ S 44/2025 04/03/2025 Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ. 25PROC016413899), όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

- το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]

- η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

- οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

###### Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

###### Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που είτε υποβάλλονται με άλλον τρόπο, είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

#### Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής.

Η αναθέτουσα αρχή, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, δύναται να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα

25PROC016424691 2025-03-07

με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο «Διορθωτικό») και στο ΚΗΜΔΗΣ .

###### Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. .

Σε κάθε περίπτωση το Ε.ΚΕ.Α. έχει την διακριτική ευχέρεια να ζητήσει την μετάφραση στην ελληνική οποιουδήποτε τεχνικού στοιχείου από τα άνω, εντός ορισμένου διαστήματος, με μέριμνα και δαπάνες του προσφέροντος.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

###### Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

25PROC016424691 2025-03-07

Σχετικά υποδείγματα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και καλής εκτέλεσης, συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα V, της παρούσας διακήρυξης.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

###### Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για τον σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα.

### Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

###### Δικαίωμα συμμετοχής

- Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στον βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης

- Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον.

###### Εγγύηση συμμετοχής

      - Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% επί της συνολικής αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α, ποσού 378.720,00€ ευρώ.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα

25PROC016424691 2025-03-07

αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

      - Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.

      - Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων:

α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής,

β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3 έως

2.2.8

γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και

3.2),

δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού,

ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016,

στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί,

ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

###### Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

      - Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα εγκλήματα:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,

25PROC016424691 2025-03-07

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103),

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

###### Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

      - Στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με

25PROC016424691 2025-03-07

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.

2.2.3.3 α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον συντρέχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος και προστασίας της δημόσιας υγείας.

β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

      - Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3Γ του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

25PROC016424691 2025-03-07

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.

###### Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.

      - Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει [αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού]. Οι υποχρεώσεις της παρούσας αφορούν τις ανώνυμες εταιρείες που υποβάλλουν προσφορά αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικού προσώπου που υποβάλλει προσφορά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής που αντιστοιχούν σε ανώνυμη εταιρεία.

Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής: α) οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες, β) οι εταιρείες, τα δικαιώματα ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις επενδύσεων (investment firms), εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fund managers) ή εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity firms), υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίες αυτές εταιρείες ελέγχουν συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψήφων και είναι εποπτευόμενες από Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρμόδιες χρηματοοικονομικές αρχές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α..

      - α Απαγορεύεται η ανάθεση της παρούσας σύμβασης, σε:

α) Ρώσο υπήκοο ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει την έδρα του στη Ρωσία

β) νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του 50 % οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου· ή

γ) φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολή οντότητας αναφερόμενης στο στοιχείο α) ή β) της παρούσας παραγράφου, συμπεριλαμβανομένων, όταν αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 10 % της αξίας της σύμβασης, των υπεργολάβων, προμηθευτών ή οντοτήτων (τρίτων) στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται, κατά την έννοια των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις.»

      - Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.

      - Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους

2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή

25PROC016424691 2025-03-07

παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση .

      - Η απόφαση για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο, εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, καθώς και στην υπ’ αριθμ. 102080/24-10-2022 (Β΄5623/02.11.2022) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016».

Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει στην Επιτροπή εξέτασης επανορθωτικών μέτρων της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 το σχέδιο της απόφασής της περί της διαπίστωσης της επάρκειας ή μη των ληφθέντων από τον οικονομικό φορέα επανορθωτικών μέτρων, συνοδευόμενο από πλήρη φάκελο που περιλαμβάνει όλα τα σχετικά με την υπόθεση στοιχεία. Το σχέδιο της απόφασης της αναθέτουσας αρχής, μαζί με όλα τα σχετικά με την υπόθεση στοιχεία αποστέλλονται, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου epanorthotika@eaadhsy.gr

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν έχει προσκομίσει, με δική του πρωτοβουλία, τα στοιχεία, με τα οποία αποδεικνύονται τα επικαλούμενα μέτρα αυτοκάθαρσης (εκδοθείσες αποφάσεις διοίκησης, αποδεικτικά εξόφλησης προστίμων, αλληλογραφία με αρμόδιες ελεγκτικές αρχές κ.λπ.), η αναθέτουσα αρχή, πριν από τη σύνταξη και αποστολή του σχεδίου απόφασης στην Επιτροπή, υποχρεούται να ζητήσει από τον οικονομικό φορέα την προσκόμισή τους, εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες. Με την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι τα αιτούμενα στοιχεία δεν προσκομίστηκαν. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας υποβάλει αίτημα για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από έγγραφα, με τα οποία αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των στοιχείων, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.

Αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι τα στοιχεία που προσκόμισε ο οικονομικός φορέας δεν είναι πλήρη ή απαιτούνται διευκρινίσεις, πριν από την αποστολή του σχεδίου της απόφασής της στην Επιτροπή, καλεί τον οικονομικό φορέα για τη συμπλήρωση των σχετικών στοιχείων ή/και την παροχή διευκρινίσεων, εντός προθεσμίας, που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες.

Αν ο οικονομικός φορέας δεν ανταποκριθεί στην πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, το γεγονός αυτό μνημονεύεται στο σχέδιο της απόφασης.

Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, δεν εξετάζονται από την Επιτροπή επανορθωτικά μέτρα που επικαλείται ένας οικονομικός φορέας, προκειμένου να αποδείξει την αξιοπιστία του, εφόσον αυτά έχουν ληφθεί μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή δεν τα λαμβάνει υπόψη και δεν τα μνημονεύει στο σχέδιο της απόφασής της που αποστέλλει στην Επιτροπή.

Στην περίπτωση που, κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, από τον οικονομικό φορέα, δεν συνέτρεχε στο πρόσωπο του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 1 και της παρ. 4, εκτός από την περ. β’ αυτής, του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, αλλά η συνδρομή του προέκυψε, κατά τη διάρκεια της παρούσας διαδικασίας (οψιγενής μεταβολή), τα μέτρα αυτοκάθαρσης που επικαλείται, λαμβάνονται υπόψη από την αναθέτουσα αρχή, κατά τη σύνταξη του σχεδίου απόφασής της και εξετάζονται από την Επιτροπή.

Οι διαδικαστικές λεπτομέρειες εξέτασης και επανεξέτασης των επανορθωτικών μέτρων ρυθμίζονται αναλυτικά στην ως άνω υπουργική απόφαση.

25PROC016424691 2025-03-07

Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

###### Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία.

###### Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν:

- Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών της επιχείρησης των τριών τελευταίων ετών (2022, 2023, 2024) ή κατά το διάστημα λειτουργίας της, αν αυτό είναι μικρότερο των 3 ετών, από τους οποίους να προκύπτει κερδοφορία τουλάχιστον για ένα έτος.

- Βεβαιώσεις τραπεζών, για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης, από τις οποίες να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας έχει πιστοληπτική ικανότητα ίση με το ποσό των 2.000.000 € (άνευ Φ.Π.Α.).

- Γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, που έχει πραγματοποιήσει ο ενδιαφερόμενος, κατά την προηγούμενη τριετία (2022, 2023, 2024), που ανέρχεται, για κάθε έτος εργασιών, τουλάχιστον σε 5.000.000,00 € (άνευ Φ.Π.Α.).

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

###### Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας πλαίσιο, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν:

α) κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών, και συγκεκριμένα στο διάστημα από 01/1/2022 έως 01/1/2025, να έχουν εκτελέσει επιτυχώς τρεις συμβάσεις προμήθειας αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό, με συμβατικό τίμημα αθροιστικά ίσο με τουλάχιστον 1.000.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

β) Κατάλογο, υπογεγραμμένο ψηφιακά από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις για τα προσφερόμενα προϊόντα των τριών τελευταίων ετών (2022, 2023, 2024) με μνεία για κάθε παράδοση:

- του παραλήπτη, του προσφερόμενου προϊόντος

- της ημερομηνίας παράδοσης

25PROC016424691 2025-03-07

της ποσότητας παράδοσης

γ) Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης συμβάσεων, από τις οποίες προκύπτει ότι κατά τον χρόνο που αναφέρεται στην ανωτέρω παρ. 2.2.6 έχουν εκτελέσει επιτυχώς συμβάσεις με αξία τουλάχιστον όση προβλέπεται στην ανωτέρω παρ. 2.2.6 της παρούσας Διακήρυξης.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά.

###### Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Δεν απαιτείται ο οικονομικός φορέας να καταθέσει συγκεκριμένα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

###### Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία

###### Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας  αρχής,  η  οποία  απευθύνεται  στον  οικονομικό  φορέα  μέσω  της  λειτουργικότητας

«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.

###### Υπεργολαβία

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.

###### Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται, κατά την υποβολή της προσφοράς με το ΕΕΕΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης, με την υπεύθυνη δήλωση της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι

25PROC016424691 2025-03-07

αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση.

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου

    - της παρούσας.

Αν μετά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι τη ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για τη σύναψη του συμφωνητικού επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις, τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι πληρούν, οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.

###### Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσας, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα III, το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1.

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό.

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της παρούσας και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του.

Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσας, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης.

25PROC016424691 2025-03-07

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του, ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016), αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί, εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.

Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας, δηλώνει ότι εμπίπτει σε μία από τις καταστάσεις της παρ.

      - και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β’ αυτής, για τις οποίες συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού, υποχρεούται, εφόσον επικαλεστεί μέτρα αυτοκάθαρσης για να αποδείξει την αξιοπιστία του, στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ, που εμφανίζεται κατόπιν της θετικής απάντησης που έδωσε περί συνδρομής κάποιου από τους ανωτέρω λόγους αποκλεισμού, να δηλώσει:

α. εάν τα μέτρα αυτοκάθαρσης, τα οποία έλαβε για τον συγκεκριμένο λόγο αποκλεισμού που έχει δηλώσει στο ΕΕΕΣ, έχουν ήδη κριθεί σε προγενέστερη διαδικασία στην οποία συμμετείχε, βάσει απόφασης που εκδόθηκε από την ίδια ή άλλη αναθέτουσα αρχή, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής εξέτασης επανορθωτικών μέτρων.

β. εάν τα μέτρα κρίθηκαν ως επαρκή ή μη επαρκή, επισυνάπτοντας την απόφαση της περ. α με βάση την οποία έχουν κριθεί τα συγκεκριμένα μέτρα αυτοκάθαρσης. Περαιτέρω, δηλώνεται εάν η ως άνω απόφαση έχει καταστεί «δεσμευτική», με την έννοια ότι, είτε δεν έχουν ασκηθεί τα προβλεπόμενα μέσα έννομης προστασίας είτε ασκήθηκαν και έχει εκδοθεί σχετική απόφαση.

γ. στην περίπτωση που τα μέτρα έχουν κριθεί ως μη επαρκή, εάν έχει λάβει πρόσθετα μέτρα αυτοκάθαρσης μετά την ημερομηνία που εκδόθηκε η απόφαση της περ. α και σε περίπτωση που ισχύει το ανωτέρω να προβεί σε ανάλυσή τους, αναγράφοντας υποχρεωτικά και την ημερομηνία κατά την οποία αυτά ελήφθησαν.

Ειδικά στην περίπτωση που έχουν συμπεριληφθεί στα έγγραφα της σύμβασης δυνητικοί λόγοι αποκλεισμού, για τους οποίους δεν έχουν προβλεφθεί πεδία δήλωσης πληροφοριών στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σχετικά με την λήψη, εκ μέρους των οικονομικών φορέων, επανορθωτικών μέτρων, αυτά θα δηλώνονται (αναφέρονται) στην συμπληρωματική υπεύθυνη δήλωση της παρ. 9, του άρθρου 79 του ν. 4412/2016.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι η δήλωση του οικονομικού φορέα περί μη ρωσικής εμπλοκής, περιλαμβάνεται σε διακριτή υπεύθυνη δήλωση ή, εναλλακτικά, στη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση που δύναται να υποβάλλεται μαζί με το ΕΕΕΣ. Το περιεχόμενο της δήλωσης προβλέπεται στο Παράρτημα ΧΙΙ της παρούσας.

###### Αποδεικτικά μέσα

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο

25PROC016424691 2025-03-07

περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.2.5.

και 3.2 της παρούσας.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω. Οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να διαθέτουν πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 3.2 της παρούσας, από τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω του υποσυστήματος, στον φάκελο «δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου.

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

- Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση (α) αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..

- Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.

25PROC016424691 2025-03-07

Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, το οποίο έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

- Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Ειδικά για τη διαδικασία εξυγίανσης προσκομίζεται επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ότι τηρούνται οι όροι της συμφωνίας εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.

- Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.

- Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.

δ) για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

στ) για την παράγραφο 2.2.3.5 δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, που καθορίζονται κατωτέρω, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία ή νομικό πρόσωπο στη μετοχική σύνθεση του οποίου συμμετέχει ανώνυμη εταιρεία ή νομικό πρόσωπο της αλλοδαπής που αντιστοιχεί σε ανώνυμη εταιρεία (πλην των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν στην παρ. 2.2.3.5 της παρούσας ανωτέρω).

Συγκεκριμένα, προσκομίζονται:

- Για την απόδειξη της εξαίρεσης από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους κατά την περ. α) της παραγράφου 2.2.3.5 βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου.

- Όσον αφορά την εξαίρεση της περ. β) της παραγράφου 2.2.3.5, για την απόδειξη του ελέγχου δικαιωμάτων ψήφου υπεύθυνη δήλωση της ελεγχόμενης εταιρείας και, εάν αυτή είναι διαφορετική του προσωρινού αναδόχου, πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου, στις οποίες αναφέρονται οι επιχειρήσεις επενδύσεων, οι εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού ή κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών, ανά περίπτωση και το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχουν στην ελεγχόμενη από αυτές εταιρεία. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται υποχρεωτικά από βεβαίωση ή άλλο έγγραφο, από το οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα δικαιώματα ψήφου εταιρείες είναι εποπτευόμενες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.3.5.

- Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών του προσωρινού αναδόχου:

- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, που έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

- Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.

Ειδικότερα:

25PROC016424691 2025-03-07

Όσον αφορά στις εγκατεστημένες στην Ελλάδα ανώνυμες εταιρείες υποβάλλεται πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.

###### Όσον αφορά στις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που αντιστοιχούν σε ανώνυμες εταιρείες:

Α) εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές μετοχές, προσκομίζουν :

- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές

- Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με τον αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.

- Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.

###### Β) εφόσον δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών ή δεν προβλέπεται η ονομαστικοποίηση των μετοχών, προσκομίζουν:

- βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζομένου. Για την περίπτωση μη πρόβλεψης ονομαστικοποίησης προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζομένου

- έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση προσώπων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου,

- εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση προσώπων, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν τα πρόσωπα αυτά είναι γνωστά στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που δεν είναι γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, η δε αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής.

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.

Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών συμπληρώνονται κατά την παράγραφο

3.1.2 της παρούσας.

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, εάν στη διαδικασία συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α` της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005.

ζ) για την παράγραφο 2.2.3.5α, υποβάλλεται από τον προσωρινό ανάδοχο, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά κατακύρωσης, υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι καταστάσεις ρωσικής εμπλοκής που περιγράφονται στην εν λόγω παράγραφο (υπόδειγμα του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΧΙΙ της παρούσας Διακήρυξης). Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016.

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή

25PROC016424691 2025-03-07

εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

- Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών της επιχείρησης των τριών τελευταίων ετών (2022, 2023,2024) ή κατά το διάστημα λειτουργίας της, αν αυτό είναι μικρότερο των 3 ετών, από τους οποίους να προκύπτει κερδοφορία τουλάχιστον για ένα έτος.

- Βεβαιώσεις τραπεζών, για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης, από τις οποίες να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας έχει πιστοληπτική ικανότητα, ίση, με το ποσό των 2.000.000€ (άνευ Φ.Π.Α.).

- Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών ή οποιουδήποτε άλλου κατάλληλου εγγράφου (αν δεν είναι υποχρεωμένοι να δημοσιεύουν ισολογισμό) από τα οποία να αποδεικνύεται ο γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών, που έχει πραγματοποιήσει ο ενδιαφερόμενος, κατά την προηγούμενη τριετία (2022, 2023,2024), που ανέρχεται, για κάθε έτος εργασιών, τουλάχιστον σε 5.000.000,00€ (άνευ Φ.Π.Α.).

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας έχει «δημοσιεύσει» τον ισολογισμό του οικ. έτους 2025, τα ανωτέρω στοιχεία θα αφορούν τα έτη 2022, 2023 και 2024

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

- κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών, και συγκεκριμένα στο διάστημα από 01/1/2022 έως 01/1/2025, να έχουν εκτελέσει επιτυχώς τρεις συμβάσεις προμήθειας αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό, με συμβατικό τίμημα αθροιστικά ίσο με τουλάχιστον 1.000.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

- Κατάλογο, υπογεγραμμένο ψηφιακά από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις για τα προσφερόμενα προϊόντα των τριών τελευταίων ετών (2022, 2023, 2024), με μνεία για κάθε παράδοση:

- του παραλήπτη, του προσφερόμενου προϊόντος

- της ημερομηνίας παράδοσης

- της ποσότητας παράδοσης

25PROC016424691 2025-03-07

Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης συμβάσεων, από τις οποίες προκύπτει ότι κατά τον χρόνο που αναφέρεται στην ανωτέρω παρ. 2.2.6 έχουν εκτελεσθεί επιτυχώς συμβάσεις με αξία τουλάχιστον όση προβλέπεται στην ανωτέρω παρ. 2.2.6 της παρούσας Διακήρυξης.

Στην περίπτωση που ο Διαγωνιζόμενος είναι ένωση προμηθευτών, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, προκειμένου να καλύπτονται οι υποχρεώσεις της ένωσης αθροιστικά.

Β.5. Δεν απαιτείται παραμένει λόγω αρίθμησης.

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:

- για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

- Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμόδιου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρεία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.

25PROC016424691 2025-03-07

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς, όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, προσκομίζονται πέραν της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β.

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζομένου για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση.

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.

Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των εργασιών.

Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

- οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,

- οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

### Κριτήρια Ανάθεσης

###### Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:

| ΚΡΙΤΗΡΙΟ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |
| --- | --- | --- |
| Κ 1 | Γ.2.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ (αντιδραστήρια / μέθοδος) | 40% |
| Κ 2 | Γ.3.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΥΡΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 30% |
| Κ 3 | Γ.4.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ | 20% |
| Κ4 | Γ.5.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ | 10% |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |  | 100% |

25PROC016424691 2025-03-07

Προκειμένου να διασφαλιστεί η όσο το δυνατόν αντικειμενικότερη αξιολόγηση διαμορφώνονται τέσσερις

(4) ομάδες κριτηρίων/προδιαγραφών με συγκεκριμένο συντελεστή βαρύτητας. Οι υπόλοιπες ομάδες κριτηρίων/προδιαγραφών που περιλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο απαράβατους όρους δεν περιλαμβάνονται στους παρακάτω πίνακες, αφού τυχόν μη συμμόρφωση έστω και ενός απαράβατου όρου συνεπάγεται τον απευθείας αποκλεισμό του συμμετέχοντος.

Τα κριτήρια που αφορούν στις τέσσερις ομάδες αναλύονται επιμέρους σε (α) κριτήρια/προδιαγραφές- απαράβατους όρους και (β) λοιπά κριτήρια/προδιαγραφές. Η αξιολόγηση γίνεται ως κάτωθι:

α) Κριτήρια/προδιαγραφές – απαράβατοι όροι:

- Η προσφορά που πληροί όλους τους απαράβατους όρους βαθμολογείται με 100 και προκρίνεται για το επόμενο στάδιο βαθμολόγησης των λοιπών προδιαγραφών.

- Όποια προσφορά δεν καλύπτει έστω και μια προδιαγραφή – απαράβατο όρο, δεν θα αξιολογείται περαιτέρω.

β) Λοιπά κριτήρια/προδιαγραφές:

- Βαθμολογούνται στο πλαίσιο συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης λαμβάνοντας «εσωτερική» βαθμολόγηση προκειμένου να διαμορφωθεί η τελική βαθμολογία για καθεμία από τις ομάδες αξιολόγησης.

- Σκοπός της «εσωτερικής» βαθμολόγησης είναι να υπάρξει κατά το δυνατό δίκαιη και αντικειμενική αποτύπωση των σημείων που υπερέχει ή υστερεί κάθε προσφορά στη βαθμολογία 100-150 με την οποία θα βαθμολογηθεί καθένα από τα κριτήρια.

Οι αναλυτικοί πίνακες με τους συντελεστές βαρύτητας και τα κριτήρια ανά κατηγορία με τις βαθμολογίες που τους αντιστοιχούν, αποτυπώνονται στο Παράρτημα I της παρούσης διακήρυξης.

###### Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 150 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου, όπως αποτυπώνονται στο Παράρτημα I (Β.9.2. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) της παρούσης διακήρυξης.

25PROC016424691 2025-03-07

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

###### Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα I της Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές

Η ένωση Οικονομικών Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους Οικονομικούς Φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά δηλώνεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Η εν λόγω δήλωση περιλαμβάνεται είτε στο ΕΕΕΣ (Μέρος ΙΙ. Ενότητα Α) είτε στη συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση που δύναται να υποβάλλουν τα μέλη της ένωσης. Για την υπογραφή της προδικαστικής προσφυγής από τον εκπρόσωπο / συντονιστή της ένωσης απαιτείται ρητή εξουσιοδότηση. Η εν λόγω εξουσιοδότηση μπορεί να περιλαμβάνεται είτε στο ΕΕΕΣ (Μέρος ΙΙ. Ενότητα Α), είτε στη συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση, είτε στα έγγραφα συμφωνίας των οικονομικών φορέων για συμμετοχή στο διαγωνισμό ως ένωση, είτε στα πρακτικά των αρμοδίων οργάνων διοίκησης των μελών της ένωσης.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.

###### Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

      - Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄ αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες).

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.

      - Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.

      - Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:

(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

25PROC016424691 2025-03-07

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

      - Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, με τα δεδομένα και συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στη συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας, εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθεισών αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.

      - Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής :

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille

β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια.

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :

25PROC016424691 2025-03-07

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με τον ν. 1497/1984 (Α΄188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης, απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά, το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β΄ του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης το φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση.

Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», το σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών), προκειμένου να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.

###### Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»

###### Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία:

25PROC016424691 2025-03-07

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου,

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5

και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα αυτής.

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης ( https://espd.eprocurement.gov.gr/) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για τον σκοπό αυτό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης.

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.

###### Τεχνική προσφορά

H τεχνική προσφορά καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος I της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.

Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Εφόσον οι απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά, ψηφιακά υπογεγραμμένα, τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

Ειδικότερα με την τεχνική τους προσφορά οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού ψηφιακά υπογεγραμμένο σε μορφή αρχείου PDF το προσαρτώμενο στην παρούσα ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2)

###### Επιπλέον πρέπει να υποβάλλουν και όλα τα Πιστοποιητικά ποιότητας, όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα I «Απαιτήσεις-Τεχνικές προδιαγραφές».

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. (Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται). Τεχνικά φυλλάδια (Prospectus) και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στη ελληνική.

Εφόσον οι οικονομικοί φορείς το επιθυμούν, μπορούν να προσφέρουν υλικά περισσότερων του ενός κατασκευαστικού οίκου. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, θα πρέπει ο νόμιμος εκπρόσωπός τους, να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη ,στην οποία θα δηλώνεται η χώρα καταγωγής, ο κατασκευαστικός οίκος και ο τύπος των υλικών, που προσφέρονται

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν επιπλέον να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη, από το νόμιμο εκπρόσωπό τους, στην οποία θα δηλώνονται τα στοιχεία της εταιρείας, στην οποία ανήκει ή

25PROC016424691 2025-03-07

η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά την μονάδα κατασκευής των τελικών προϊόντων, καθώς επίσης και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας αυτής έχει δεσμευτεί για την εκτέλεση της συγκεκριμένης σύμβασης, σε περίπτωση κατακύρωσης στον συγκεκριμένο οικονομικό φορέα, υπέρ του οποίου έγινε η δέσμευση. Προσφορά, στην οποία δεν κατατίθενται οι ανωτέρω δηλώσεις, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι τεχνικές προσφορές δεν πρέπει να έχουν καμία απολύτως άμεση ή έμμεση αναφορά στα οικονομικά στοιχεία των προσφορών. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων, αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

###### Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι και ΙV της παρούσης διακήρυξης

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά».

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς πλέον της οικονομικής προσφοράς του συστήματος υποχρεούνται να υποβάλλουν ψηφιακά υπογεγραμμένο με την μορφή αρχείου pdf το Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) το οποίο είναι συνημμένο στην παρούσα διακήρυξη και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της.

Προσφερόμενη Τιμή

Οι οικονομικοί φορείς στην προσφερόμενη τιμή, η οποία θα δοθεί σε ευρώ ανά μονάδα μέτρησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. α΄, παρ. 5, του άρθρου 95 του ν. 4412/2016, θα πρέπει να συμπεριλάβουν το συνοδό εξοπλισμό που αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι της παρούσας διακήρυξης. Ως μονάδα μέτρησης της παρούσας διακήρυξης ορίζεται το παραγόμενο αποτέλεσμα (reportable result).

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του αγαθού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Οι προσφερόμενες τιμές θα αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τα αναλυτικώς οριζόμενα στην παράγραφο

6.7 της παρούσας και εφόσον συντρέχουν όλες οι εκ του νόμου προβλεπόμενες προϋποθέσεις Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:

α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016

και

γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της παρούσας διακήρυξης.

Η ΑΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

25PROC016424691 2025-03-07

Στις προσφερθείσες τιμές θα περιλαμβάνεται το επί μέρους κόστος του συνοδού εξοπλισμού που απαιτείται.

###### Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12)

μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη κανονική.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, οι προσφορές των οικονομικών φορέων που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρατείνουν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους.

###### Λόγοι απόρριψης προσφορών

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει προσφορά:

α) η οποία, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 περί συμπλήρωσης, αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς, ειδικά ως προς τους όρους, οι οποίοι ρητώς έχουν καθοριστεί, επί ποινή αποκλεισμού, στην παρούσα Διακήρυξη), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών, ειδικά ως προς τους όρους, οι οποίοι ρητώς έχουν καθοριστεί, επί ποινή αποκλεισμού, στην παρούσα Διακήρυξη), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

25PROC016424691 2025-03-07

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές, στ) η οποία είναι υπό αίρεση,

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το κόστος που προτείνει σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016,

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης που έχουν ρητώς καθοριστεί, επί ποινή αποκλεισμού, στην παρούσα Διακήρυξη,

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας Διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016,

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής,

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.

25PROC016424691 2025-03-07

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

### Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

###### Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», την Τετάρτη 7 Μαϊου και ώρα 10:00 πμ

- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την αναθέτουσα αρχή.

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την αναθέτουσα αρχή.

###### Αξιολόγηση προσφορών

      - Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητεί από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα.

Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις/ συμπληρώσεις, κατ΄εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 102 του ν.4412/2016, ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης των Προσφορών (Επιτροπή Διενεργείας Διαγωνισμού), μέσω της λειτουργικότητας

«Επικοινωνία»:

        - είτε από την Επιτροπή, μέσω του πιστοποποιμένου χρήστη της παρούσας ηλεκτρονικής διαδικασίας (χειριστή του διαγωνισμού), χωρίς τη σύνταξη διακριτού εγγράφου

        - είτε, με αποστολή διακριτού εγγράφου της Επιτροπής, μέσω του πιστοποποιμένου χρήστη της παρούσας ηλεκτρονικής διαδικασίας (χειριστή του διαγωνισμού), χωρίς, στην περίπτωση αυτή, να απαιτείται περαιτέρω έγκρισή του από το αποφαινόμενο όργανο.

Σημειώνεται ότι, όσο διαρκεί η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και μέχρι την αποστολή των σχετικών πρακτικών της Επιτροπής στον χειριστή του διαγωνισμού, προς έκδοση των σχετικών αποφάσεων, οι διευκρινίσεις ζητούνται από την Επιτροπή και δεν υπόκεινται σε προηγούμενη έγκριση του αποφαινομένου οργάνου.

25PROC016424691 2025-03-07

Σε κάθε περίπτωση, μετά την ολοκήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, εκ μέρους της Επιτροπής και τη διαβίβαση των σχετικών πρακτικών προς το αποφαινόμενο όργανο, το τελευταίο, δύναται, κατά την κρίση του, να ζητεί διευκρινίσεις, από τους προσφέροντες, για στοιχεία των προσφορών, για τα οποία δεν ζητήθηκαν, είτε ακόμη και για στοιχεία, για τα οποια έχει ήδη γνωμοδοτήσει σχετικώς η Επιτροπή.

Το αποφαινόμενο όργανο διατηρεί το δικαίωμα να αναπέμψει στην Επιτροπή προς εξέταση και περαιτέρω διευκρινίσεις οποιοδήποτε ζήτημα, κατά την κρίση της, χρήζει διευκρινίσεων/ συμπληρώσεων.

Τα ανωτέρω ισχύουν και ως προς τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων-συμπληρώσεων, σε περιπτώσεις ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών, καθώς και στο στάδιο της υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου.

Ειδικότερα :

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες με επιμέλεια αυτής μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο

3.4 της παρούσας.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί, παράλληλα, με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνονται σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ν.4412/2016 και τους όρους της παρούσας. Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, της βαθμολόγησης των αποδεκτών τεχνικών προσφορών με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης των παραγράφων 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας.

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ. Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο

3.4 της παρούσας.

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.

δ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό, στο οποίο καταχωρούνται οι προσφορές κατά σειρά κατάταξης, με βάση τη συνολική βαθμολογία τους, καθώς και η αιτιολογημένη εισήγησή της για την αποδοχή ή απόρριψή τους και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.

25PROC016424691 2025-03-07

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσότερων προσφερόντων, η ανάθεση γίνεται στον προσφέροντα με τη μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό κατάταξης των προσφορών, εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη προσφέροντα, στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παρ. 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης προσφορών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.

### Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας Διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της Διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας.

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να

25PROC016424691 2025-03-07

συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινίσεις κατά το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,

εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει προς την αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργικότητας της

«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, αίτημα για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών, όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, όπως προβλέπεται ανωτέρω. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

- κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία , ή

- δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή

- από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους

2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί, οι οποίες (μεταβολές) είτε επήλθαν, είτε έλαβε γνώση αυτών μετά τη δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας Διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας Διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.

### Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

    - Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της εισήγησης της Επιτροπής Διαγωνισμού επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης των προσφερόντων και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, σε συνέχεια της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών τους.

25PROC016424691 2025-03-07

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στο ΕΣΗΔΗΣ, σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά, ιδίως δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών κατάταξης των προσφερόντων και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα

«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν, της κατάταξης των προσφορών και των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.

    - Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά:

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά,

β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής και ακύρωσης κατά της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής και ακύρωσης κατά της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016,

γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324

έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και

δ) ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

Μετά την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.

Πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» .

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια ως άνω διαδικασία για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας Διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 του ΑΚ.

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας,

25PROC016424691 2025-03-07

ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 του ΑΚ.

### Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 346 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. του π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του .

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης .

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επόμενη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος  Ι  του  π.δ/τος  39/2017  και  κατατίθεται  ηλεκτρονικά  μέσω  της  λειτουργικότητας

«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη

«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016. Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντος από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με τα άρθρα 368 του ν. 4412/2016 και 20 του π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο μέτρων προσωρινής προστασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 του π.δ. 39/2017.

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.

25PROC016424691 2025-03-07

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»:

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 του π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.

β) Διαβιβάζει στην Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης.

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους.

δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής.

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής .

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή.

Με την απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο.

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., την αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται, επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος, να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων.

25PROC016424691 2025-03-07

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων.

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της αίτησης κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του ν. 4412/2016.

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.

Αν το Δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989.

### Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης.

Επίσης, μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

25PROC016424691 2025-03-07

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

### Εγγυήση (καλής εκτέλεσης)

    - Εγγύηση καλής εκτέλεσης:

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. Αν τα αγαθά είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

### Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας Διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

### Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

    - Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

25PROC016424691 2025-03-07

Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4819/2021, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1, 4 και 5 του άρθρου 11 του ν. 4819/2021. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016..

4.3.3. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νόμιμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής, στην περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση, ισχύουν για όλα τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.

### Υπεργολαβία

    - Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

    - Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην αναθέτουσα αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο, τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

    - Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3. και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.

25PROC016424691 2025-03-07

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

### Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β΄ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 καθώς και οι προϋποθέσεις του άρθρου 6.7 της παρούσας διακήρυξης (αναπροσαρμογή τιμήματος)

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός είχε υποβάλει (ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός της ταχθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης.

### Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016,

που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β) ο ανάδοχος, κατά τον χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας,

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

25PROC016424691 2025-03-07

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

### Τρόπος πληρωμής

    - Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά, σύμφωνα με τις παραγγελίες και τις αντίστοιχες παραδόσεις, από το Ε.ΚΕ.Α., σύμφωνα με το Ν. 4152/2013 (Α΄107), παραγρ. Ζ, υποπαράγρ. Ζ.5. Το 100% της συμβατικής αξίας των ειδών, θα εξοφλείται μετά την οριστική παραλαβή τους. Η παραλαβή θα πραγματοποιείται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Κέντρου Αίματος, η οποία θα συντάσσει σχετικό πρακτικό παραλαβής.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

    - Toν ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του αγαθού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

γ) Κράτηση ύψους 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3580/2007.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.

    - Σε περίπτωση υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου,  ο ανάδοχος συμπληρώνει  στο πεδίο BT-11:

Στοιχείο αναφοράς αγαθού του Εθνικού Μορφότυπου Ηλεκτρονικού Τιμολογίου:

«ΑΔΑ Ανάληψης	»

### Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

    - Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής):

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης,

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ΄, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, στην οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τάχθηκε με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο

25PROC016424691 2025-03-07

ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που ανάγονται σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση,

β) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από τρίτο οικονομικό φορέα, είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης, είτε με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν.

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο.

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός φορέας.

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01.

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής.

δ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις.

    - Αν το αγαθό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων αγαθών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα αγαθά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των αγαθών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των αγαθών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα

25PROC016424691 2025-03-07

στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

### Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης αγαθών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών αγαθών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

### Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση που συνάπτεται στο πλαίσιο της παρούσας Διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας στην οποία εκτελείται η σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.

25PROC016424691 2025-03-07

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

### Χρόνος παράδοσης αγαθών

    - Ο ανάδοχος υποχρεούται μετά την υπογραφή της σύμβασης και εντός 30 ημερών να προβεί σε όλες τις ενέργειες που θα απαιτηθούν για την τοποθέτηση του συνοδού εξοπλισμού.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα αγαθά τμηματικά, εντός πέντε (5) ημερών, κατόπιν παραγγελίας της Αναθέτουσας Αρχής.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των αγαθών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσας.

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των αγαθών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

    - Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το αγαθό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

    - Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των αγαθών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το αγαθό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση αγαθού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το αγαθό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

### Παραλαβή αγαθών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής αγαθών

    - H παραλαβή των αγαθών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του ν. 4412/16 κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των αγαθών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος των αγαθών γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας.

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του αγαθού με παρατηρήσεις –απόρριψης των αγαθών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

25PROC016424691 2025-03-07

Αγαθά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του ν. 4412/2016.

Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης.

    - Αν η παραλαβή των αγαθών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα αγαθά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του αγαθού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

### Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό

Δεν εφαρμόζεται

### Απόρριψη συμβατικών αγαθών – Αντικατάσταση

    - Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των αγαθών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

    - Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται  ως  εκπρόθεσμος  και  υπόκειται  σε  κυρώσεις  λόγω  εκπρόθεσμης  παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα αγαθά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

    - Η επιστροφή των αγαθών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και

3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

25PROC016424691 2025-03-07

Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις

Εφόσον η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κρίνει απαραίτητη την κατάθεση δειγμάτων, οι προμηθευτές οφείλουν να καταθέσουν τα απαραίτητα δείγματα, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησής τους.

### Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας

Δεν εφαρμόζεται.

### Αναπροσαρμογή τιμής

    - Προβλέπεται ρήτρα αναπροσαρμογής της τιμής, η οποία εφαρμόζεται μόνο αν, κατά τον χρόνο παράδοσης των αγαθών, συντρέχουν αθροιστικά οι εξής συνθήκες:

α) η σύμβαση έχει διάρκεια μεγαλύτερη των δώδεκα μηνών και έχουν παρέλθει δώδεκα (12) μήνες τουλάχιστον από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών,

β) ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) είναι μικρότερος από μείον τρία τοις εκατό (-3%) και μεγαλύτερος από τρία τοις εκατό (3%),

γ) η αναθέτουσα αρχή διαθέτει τις απαραίτητες πιστώσεις για την εφαρμογή της αναπροσαρμογής της τιμής.

Σε περιπτώσεις τμηματικών παραδόσεων, η τιμή αναπροσαρμόζεται για τις ποσότητες που, σύμφωνα με τα έγγραφα της σύμβασης, προβλέπεται να παραδοθούν μετά την παρέλευση των δώδεκα (12) μηνών.

    - Για την αναπροσαρμογή της τιμής εφαρμόζεται ο τύπος:

Τ = Τπροσφοράς Χ (1+ΔΤΚ)

Όπου ΔΤΚ: ο δείκτης τιμών καταναλωτή της συγκεκριμένης κατηγορίας στην οποία υπάγονται τα αγαθά, όπως έχει ανακοινωθεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για τον μήνα που προηγείται του χρόνου παράδοσης των αγαθών, σε σχέση με τον ίδιο μήνα του έτους κατά το οποίο υποβλήθηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα, και ανακοινώνεται σε μηνιαία βάση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Τ - προσφοράς: η τιμή της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση και Τ: η αναπροσαρμοσμένη τιμή.

    - Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, με υπαιτιότητα του αναδόχου, ο χρόνος παράτασης δεν λαμβάνεται υπόψη για την αναπροσαρμογή. Προκαταβολή που χορηγήθηκε αφαιρείται από την προς αναπροσαρμογή συμβατική αξία.

    - Στην περίπτωση, που κατά τον χρόνο εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής, η αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει τις, κατά περίπτωση, αναγκαίες πιστώσεις, μπορεί να προβαίνει σε αύξηση των τιμών μονάδας, με παράλληλη μείωση των προς παράδοση ποσοτήτων, υπό την προϋπόθεση ότι συναινεί ο ανάδοχος.

### Επικαιροποίηση τεχνικών προδιαγραφών κατά την εκτέλεση της σύμβασης

Εφόσον, μετά τη σύναψη της σύμβασης έχουν αντικατασταθεί, από τον κατασκευαστή, κάποια εκ των προσφερόμενων αγαθών με νεότερα είδη/ μοντέλα / εκδόσεις, ο ανάδοχος υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή πρόταση επικαιροποίησης, η οποία υπόκειται στην έγκριση της αναθέτουσας αρχής, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης- Παραλαβής. Στο πλαίσιο της πρότασης επικαιροποίησης, τα αγαθά που θα αντικαταστήσουν εκείνα που προσφέρθηκαν και αξιολογήθηκαν πρέπει είναι τουλάχιστον ισοδύναμα με τα προσφερθέντα. Εφόσον εγκριθεί η πρόταση, ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει τα επικαιροποιημένα αγαθά αντί των αρχικά προσφερθέντων, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση της αναθέτουσας αρχής και χωρίς μεταβολή των όρων πληρωμής. Ο χρόνος παράδοσης των επικαιροποιημένων αγαθών, όπως έχει οριστεί στην παρ. 6.1.1. της παρούσας, εκκινεί από την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης της αναθέτουσας αρχής στον ανάδοχο.

25PROC016424691 2025-03-07

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης

##### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ TOY AIMATOΣ ΜΕ TH ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΜΟΡΙΑΚHΣ ΤΕΧΝΙΚHΣ ΝΟΥΚΛΕΪΚΩΝ ΟΞΕΩΝ-NAT

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α) αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ εποπτευόμενο από τον Υπουργό Υγείας, υπεύθυνο για την ανάπτυξη και προαγωγή του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας, η οποία επιτελείται μέσω του κεντρικού σχεδιασμού, συντονισμού, ελέγχου και εποπτείας των επιμέρους υπηρεσιών του (Κέντρα Αίματος και Νοσοκομειακές Υπηρεσίες Αιμοδοσίας). Το Ε.ΚΕ.Α λειτουργεί σε Εθνικό επίπεδο μέσω ενός δικτύου Κέντρων Αίματος και Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Αιμοδοσίας αλλά αποτελεί ανεξάρτητη διοικητική μονάδα με δικό της διοικητικό συμβούλιο και Πρόεδρο.

Η μέχρι σήμερα επιτευχθείσα συγκεντροποίηση των δραστηριοτήτων σχετικά με τον έλεγχο των μεταδιδομένων με την μετάγγιση νοσημάτων στα Κέντρα Αίματος, δημιούργησε οφέλη τόσο οικονομικά όσο και ποιοτικά (μείωση σφαλμάτων, πληρέστερου εξοπλισμού, αποδοτικότερη επεξεργασία αίματος, ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας). Ο έλεγχος θα διενεργείται σε δύο Κέντρα για όλη τη χώρα (στο Ε.ΚΕ.Α και στις εγκαταστάσεις του ΑΧΕΠΑ) τόσο για την κάλυψη ιδίων αναγκών των κέντρων αυτών όσο και για την κάλυψη των αναγκών των διασυνδεόμενων με αυτά υπηρεσιών αιμοδοσίας των νοσοκομείων της χώρας.

Είναι σημαντικό οι υποψήφιοι προμηθευτές να μπορούν να υποστηρίξουν πλήρως τη στρατηγική του Ε.ΚΕ.Α για την περαιτέρω βελτίωση, εξέλιξη της λειτουργίας των κέντρων μοριακού ελέγχου του αίματος με στόχο τον εκσυγχρονισμό όλων των διαδικασιών, την ενίσχυση των υπαρχόντων υποδομών και τη βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών.

##### Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Β.1. Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν μέρος της διαγωνιστικής διαδικασίας για τον ταυτόχρονο έλεγχο των ιών HIV, HCV και HBV στο ίδιο δείγμα αίματος και από κάθε μονάδα αίματος χωριστά (ID-NAT) και οι οποίες θα ελέγχονται σε ποσοστό 100%, ενώ μέρος των ελεγχόμενων μονάδων θα ελέγχεται σε ποσοστό περίπου 20% και για τον Ιό του Δυτικού Νείλου (WNV) ανάλογα με τα εκάστοτε επιδημιολογικά δεδομένα της χώρας. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Β.2. Επιπρόσθετα το Ε.ΚΕ.Α εφόσον οι επιδημιολογικές ανάγκες της χώρας το επιβάλουν και κατόπιν σχετικής απόφασης του Ε.ΚΕ.Α θα κάνει χρήση της δυνατότητας προαίρεσης ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ :

α) για τον έλεγχο σε μονήρη δείγματα (ID-NAT) για τον Δάγκειο (Dengue virus)

β) για τον έλεγχο σε μονήρη δείγματα (ID-NAT) για την Ελονοσία (Malaria) γ) για τον έλεγχο σε μονήρη δείγματα (ID-NAT) για την Ηπατίτιδα Ε (HEV) Β.3. Ως εκ τούτου η προμήθεια αφορά:

Β.3.1. Αντιδραστήρια μοριακού ελέγχου για τον ταυτόχρονο έλεγχο στο ίδιο δείγμα αίματος και από κάθε μονάδα αίματος χωριστά (ID-NAT) των HIV-1/2 RNA, HCV RNA, HBV DNA, WNV RNA, καθώς και για τον έλεγχο Dengue virus, Malaria και HEV RNA σε δείγματα εθελοντών αιμοδοτών. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Β.3.2. Εσωτερικό και εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Β.3.3. Συνοδό εξοπλισμό (παραχώρηση, εγκατάσταση, συντήρηση, εκπαίδευση και επιστημονική υποστήριξη) για τη διενέργεια του συνόλου των διεργασιών του εργαστηρίου μοριακού ελέγχου ήτοι: απαιτούμενους αυτοματοποιημένους αναλυτές μοριακού ελέγχου, κάλυψη απαιτήσεων προαναλυτικού σταδίου για φυγοκέντρηση σωληναρίων, εκπωμάτωση σωληναρίων, προτυπωμένες εττικέτες γραμμωτού κώδικα και ψυγεία/καταψύκτες συντήρησης δειγμάτων και αντιδραστηρίων έτσι όπως αυτά αποτυπώνονται αναλυτικά στο κείμενο που ακολουθεί. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Β.3.4. Κάθε προσφέρουσα εταιρεία υποχρεούται να καταθέσει προσφορά για το σύνολο των ζητουμένων όπως αυτά αναφέρονται στο σημείο Β.3. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

25PROC016424691 2025-03-07

Β.4. Οι οικονομικοί φορείς στην προσφερόμενη τιμή, η οποία θα δοθεί σε ευρώ ανά μονάδα μέτρησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. α΄, παρ. 5, του άρθρου 95 του ν.4412/2016, θα πρέπει να συμπεριλάβουν τα αντιδραστήρια αιμοδοσίας, τα συμπληρωματικά υλικά για κάθε μέθοδο (π.χ. αναλώσιμα, βαθμονομητές- calibrators, πρότυποι οροί-controls, ανεξάρτητος εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος, εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος) το ζητούμενο εξοπλισμό, εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού και ότι άλλο ζητείται από τη διακήρυξη. Ως μονάδα μέτρησης της παρούσας διακήρυξης ορίζεται το παραγόμενο αποτέλεσμα (reportable result). Ο όρος παραγόμενο αποτέλεσμα περιλαμβάνει όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν, ανεξαρτήτως του αριθμού των τυχόν επανελέγχων που θα απαιτηθούν, προκυμμένου να καταστεί δυνατή η σήμανση της μονάδας ως θετική ή αρνητική. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Β.5. Κάθε προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει αναλυτικούς πίνακες με όλα τα απαιτούμενα είδη (αντιδραστήρια αναλώσιμα κ.λ.π.) και ποσότητες ανά Κ.Α. για την εκτέλεση των ζητούμενων εξετάσεων. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Β.6. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Β.7. Οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται, επί ποινή απόρριψης αυτών, από αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης για όλα τα σημεία των τεχνικών προδιαγραφών (με τη σειρά που αναγράφονται στο σχετικό παράρτημα) καθώς και σε κάθε άλλη τεχνική απαίτηση που περιέχεται στη διακήρυξη. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Β.8. Τα αναγραφόμενα στο φύλλο συμμόρφωσης πρέπει να τεκμηριώνονται με παραπομπές στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου ή με την προσκόμιση επισήμων βεβαιώσεων του κατασκευαστή ή και άλλων επίσημων εγγράφων για ότι δεν αναγράφεται στα τεχνικά φυλλάδια. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

###### Β.9. Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων, με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας (Σ.Β.) ως κάτωθι:

Προκειμένου να διασφαλιστεί η όσο το δυνατόν αντικειμενικότερη αξιολόγηση διαμορφώνονται τέσσερις

(4) ομάδες κριτηρίων/προδιαγραφών με συγκεκριμένο συντελεστή βαρύτητας. Οι υπόλοιπες ομάδες κριτηρίων/προδιαγραφών που περιλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο απαράβατους όρους δεν περιλαμβάνονται στους παρακάτω πίνακες, αφού τυχόν μη συμμόρφωση έστω και ενός απαράβατου όρου συνεπάγεται τον απευθείας αποκλεισμό του συμμετέχοντος.

Τα κριτήρια που αφορούν στις τέσσερις ομάδες αναλύονται επιμέρους σε (α) κριτήρια/προδιαγραφές- απαράβατους όρους και (β) λοιπά κριτήρια/προδιαγραφές. Η αξιολόγηση γίνεται ως κάτωθι:

α) Κριτήρια/προδιαγραφές – απαράβατοι όροι:

- Η προσφορά που πληροί όλους τους απαράβατους όρους βαθμολογείται με 100 και προκρίνεται για το επόμενο στάδιο βαθμολόγησης των λοιπών προδιαγραφών.

- Όποια προσφορά δεν καλύπτει έστω και μια προδιαγραφή – απαράβατο όρο, δεν θα αξιολογείται περαιτέρω.

β) Λοιπά κριτήρια/προδιαγραφές:

- Βαθμολογούνται στο πλαίσιο συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης λαμβάνοντας «εσωτερική» βαθμολόγηση προκειμένου να διαμορφωθεί η τελική βαθμολογία για καθεμία από τις ομάδες αξιολόγησης.

- Σκοπός της «εσωτερικής» βαθμολόγησης είναι να υπάρξει κατά το δυνατό δίκαιη και αντικειμενική αποτύπωση των σημείων που υπερέχει ή υστερεί κάθε προσφορά στη βαθμολογία 100-150 με την οποία θα βαθμολογηθεί καθένα από τα κριτήρια.

Β.9.1. Συντελεστές βαρύτητας και αναλυτικά κριτήρια ανά κατηγορία με τις βαθμολογίες που τους αντιστοιχούν :

25PROC016424691 2025-03-07

Β.9.1.1. Συγκεντρωτικός πίνακας με συντελεστές βαρύτητας ανά κατηγορία κριτηρίων

| ΚΡΙΤΗΡΙΟ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |
| --- | --- | --- |
| Κ 1 | Γ.2.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ (αντιδραστήρια / μέθοδος) | 40% |
| Κ 2 | Γ.3.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΥΡΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 30% |
| Κ 3 | Γ.4.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ | 20% |
| Κ4 | Γ.5.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ | 10% |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |  | 100% |

Β.9.1.2. Αναλυτικοί πίνακες με τους συντελεστές βαρύτητας και τα κριτήρια ανά κατηγορία με τις βαθμολογίες που τους αντιστοιχούν

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Γ.2. | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ (αντιδραστήρια / μέθοδος) | 40% |  |
| Γ.2.1. | Όλα τα προσφερόμενα αντιδραστήρια θα πρέπει να διαθέτουν CE σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 98/79/ΕΚ, είτε πιστοποίηση κατά IVDR σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2017/746, ειδικά για τον έλεγχο μονάδων αίματος από εθελοντές αιμοδότες. Να κατατεθούν αντίγραφα των δηλώσεων συμμόρφωσης για κάθε μία από τις δοκιμασίες. Επιπλέον, θα πρέπει να κατατεθεί βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ότι προτίθεται να λάβει πιστοποίηση κατά IVDR εντός της προβλεπόμενης από την Ευρωπαϊκή Ένωση προθεσμίας (ήτοι έως 31 Δεκεμβρίου 2027) στην περίπτωση που δεν έχει ήδη. |  |  |
| Γ.2.2. | Να κατατεθεί ανεξάρτητη τεκμηρίωση ότι οι εξετάσεις είναι κατάλληλες για τον έλεγχο διαλογής (screening) αιμοδοτών/μονάδων αίματος. Γίνονται αποδεκτά τα κάτωθι : αξιολογήσεις κοινοποιημένων οργανισμών (notified body), δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και συντελεστή απήχησης ή αναφορές από άλλες υπηρεσίες αιμοδοσίας ή οργανισμούς που ορίζουν και υποστηρίζουν την αναφερόμενη ευαισθησία, ειδικότητα και συνολική απόδοση των προτεινόμενων δοκιμασιών. |  |  |
| Γ.2.3. | Οι προσφερόμενες υποχρεωτικές εξετάσεις πρέπει να είναι κατάλληλες για έλεγχο δειγμάτων σε EDTA |  |  |

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (πλάσμα) καθώς και σε δείγματα που έχουν συλλεχθεί με αντιπηκτικό CPD, CPDA-1. |  |  |
| Γ.2.4. | Σε περίπτωση που απαιτηθεί έλεγχος για Malaria, αυτός θα διενεργείται σε ολικό αίμα. Εάν η προσφερόμενη μέθοδος απαιτεί μετάγγιση του δείγματος ολικού αίματος σε δευτερογενές σωληνάριο, αυτή θα πρέπει να γίνεται αυτοματοποιημένα και να προσφερθεί ο απαιτούμενος εξοπλισμός. |  |  |
| Γ.2.5. | Επιθυμητό για την εξέταση Malaria να φορτώνεται στον αναλυτή απευθείας το πρωτογενές σωληνάριο ώστε να μην απαιτείται μετάγγιση. |  | 3 |
| Γ.2.6. | Επιθυμητό να υπάρχει δυνατότητα διενέργειας πολυπλεκτικών δοκιμασιών (multiplex assays) και για άλλες εξετάσεις που αφορούν τον έλεγχο των αιμοδοτών |  | 3 |
| Γ.2.7. | Η αναλυτική ευαισθησία (όριο ανίχνευσης) της μεθόδου πρέπει να πληροί τις κάτωθι ελάχιστες απαιτήσεις ευαισθησίας (οριζόμενο από τον κατασκευαστή για στάθμη εμπιστοσύνης 95%) για τις μοριακές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο διαλογής αιμοδοτών / μονάδων αίματος: |  |  |
|  | HIV-1 RNA : WHO International Standard 30 IU/ml |  |  |
|  | HIV-2 RNA : WHO International Standard 15 IU/ml |  |  |
|  | HCV RNA : WHO International Standard 10 IU/ml |  |  |
|  | HBV DNA : WHO International Standard 5 IU/ml |  |  |
|  | WNV RNA (Lineage 1) Προς το παρόν δεν υπάρχει 15 copies/ml |  |  |
|  | WNV RNA (Lineage 2) Προς το παρόν δεν υπάρχει 15 copies/ml |  |  |
|  | Dengue (Types 1 - 4) 1st International Reference Panel 1 IU/ml ή εναλλακτικά 17,5 copies/ml |  |  |
|  | Malaria Προς το παρόν δεν υπάρχει3 iRBC/ml |  |  |
| Γ.2.8. | Ειδικά για το HBV, είναι επιθυμητό η αναλυτική ευαισθησία (όριο ανίχνευσης) να είναι <2 IU/ml |  | 4 |
| Γ.2.9. | Διαγνωστική ευαισθησία : Να παρέχονται αποδείξεις για τη χρήση panels ορομετατροπής προκειμένου να αποδειχθεί η μείωση της περιόδου του παραθύρου για τις εξετάσεις HIV, HCV, HBV. |  |  |
| Γ.2.10. | Ειδικότητα : Αποδεκτή ελάχιστη ειδικότητα 99.85% για όλες τις ελεγχόμενες παραμέτρους. |  |  |
| Γ.2.11. | Το HIV 1 μέρος της HIV δοκιμασίας, πρέπει να στοχεύει τουλάχιστον δύο διαφορετικές περιοχές του γονιδιώματος έτσι ώστε να μπορεί να |  |  |

25PROC016424691 2025-03-07

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | αποφευχθεί υπο/μη ανίχνευση αιμοδοτών με HIV λοίμωξη, με μεταλλάξεις σε κάποια από τις περιοχές στόχους. Ο προμηθευτής να παρέχει αναλυτικές πληροφορίες για το σχεδιασμό της HIV δοκιμασίας. |  |  |
| Γ.2.12. | Η μέθοδος να συμπεριλαμβάνει ειδικό εσωτερικό μάρτυρα για κάθε δείγμα, ώστε να αποφεύγεται η έκδοση ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων. |  |  |
| Γ.2.13. | Επιθυμητό ο εσωτερικός μάρτυρας να φορτώνεται απευθείας στον αναλυτή και να προστίθεται αυτόματα από το σύστημα, χωρίς να απαιτείται παρέμβαση του χειριστή. |  | 5 |
| Γ.2.14. | Να συμπεριλαμβάνουν αρνητικό και θετικό μάρτυρα ή ορό βαθμονόμησης για όλους τους μολυσματικούς παράγοντες που ανιχνεύουν |  |  |
| Γ.2.15. | Να παρέχονται αποδείξεις για τη δυνατότητα του συστήματος να ανιχνεύει σταθερά/συστηματικά χαμηλά επίπεδα ιικού νουκλεϊνικού οξέος (συχνότητα αστοχίας συστήματος). |  |  |
| Γ.2.16. | Το ποσοστό διασταυρούμενης επιμόλυνσης να είναι 0%. Να παρέχονται στοιχεία πρόκλησης του συστήματος όπου αποδεικνύεται ότι δείγματα με υψηλό τίτλο ιών (HBV/HCV/HIV) ελέγχθηκαν με μη αντιδρώντα δείγματα, και δεν προκλήθηκε διασταυρούμενη επιμόλυνση. |  |  |
| Γ.2.17. | Επιθυμητό είναι η μέθοδος να δίνει απευθείας αποτέλεσμα ανά ελεγχόμενο ιό (HBV, HCV, HIV) σε μία μόνο αντίδραση. |  | 13 |
| Γ.2.18. | Οι προσφερόμενες δοκιμασίες πρέπει να αποδεικνύουν την έλλειψη διασταυρουμένων αντιδράσεων με άλλους λοιμώδεις παράγοντες. Ο προμηθευτής να παρέχει αναλυτικές πληροφορίες που να αποδεικνύουν ότι η μέθοδος δεν παρουσιάζει διασταυρούμενες αντιδράσεις με άλλους λοιμώδεις παράγοντες |  |  |
| Γ.2.19. | Το σύστημα πρέπει να μπορεί να διασφαλίζει τη διαφορική διάγνωση μεμονωμένα του HBV-DNA, HCV-RNA HIV-RNA στα θετικά μονήρη δείγματα (έλεγχος διάκρισης) είτε εξ αρχής είτε σε δεύτερο χρόνο με την ίδια μεθοδολογία χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Εφόσον απαιτείται δοκιμασία διάκρισης σε δεύτερο χρόνο, αυτή θα διενεργείται την επόμενη ημέρα. |  |  |
| Γ.2.20. | Η προσφερόμενη μέθοδος, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για δοκιμασίες μεμονωμένου στόχου (single target) ή πολλαπλών στόχων (multiple target) πρέπει να μπορούν να ανιχνεύσουν όλους τους πρόσφατα καθορισμένου τύπους, υπότυπους και |  |  |

25PROC016424691 2025-03-07

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | παραλλαγές (variants) των HCV, HIV, HBV και WNV. Ο προμηθευτής να παρέχει υποστηρικτικά δεδομένα που επιβεβαιώνουν ότι όλες οι προσφερόμενοι μέθοδοι πληρούν αυτή την προϋπόθεση περιλαμβανομένων και αποδείξεων ότι ο προμηθευτής έχει αξιολογήσει τις μεθόδους έναντι ενός ευρέως φάσματος στελεχών διαφορετικών τύπων, υποτύπων και παραλλαγών για κάθε ελεγχόμενο στόχο και ότι οι προσφερόμενες τεχνικές μπορούν να ανιχνεύουν όλους τους πρόσφατα προσδιορισμένους τύπους, υπότυπους και παραλλαγές που έχουν ανιχνευθεί παγκοσμίως. |  |  |
| Γ.2.21. | Το σύστημα να επιτρέπει οποιοδήποτε ΝΑΤ αντιδρών δείγμα ή δείγμα που έδωσε μη έγκυρο αποτέλεσμα να μπορεί να επαναληφθεί είτε μεμονωμένα είτε εις διπλούν προκειμένου να καθορισθεί η ακρίβεια (accuracy) του αρχικού αποτελέσματος. Να αναφερθεί πως το προτεινόμενο σύστημα παρέχει τη δυνατότητα επανελέγχου οποιουδήποτε δείγματος. |  |  |
| Γ.2.22. | Η δοκιμασία πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δείγματα ολικού αίματος αποθηκευμένα σε θερμοκρασίες μεταξύ 2-80C για διάστημα έως 3 ημέρες χωρίς να απαιτείται ο διαχωρισμός (αποχωρισμός) του πλάσματος από τα ερυθρά. Ο προμηθευτής πρέπει να παρέχει πληροφορίες για τις απαιτήσεις αποθήκευσης των δειγμάτων για κάθε ελεγχόμενη παράμετρο, περιλαμβανομένων του χρονικού διαστήματος, εάν απαιτείται επεξεργασία του δείγματος μετά τη συλλογή, χρόνος φυγοκέντρησης, μονάδες g εφόσον υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις φυγοκέντρησης. |  |  |
| Γ.2.23. | Επιθυμητό όλα τα αντιδραστήρια και τα βοηθητικά διαλύματα να είναι έτοιμα προς χρήση και να μην απαιτούν προετοιμασία από τον χειριστή ή χρήση επιπλέον εξοπλισμού για ανασύσταση, προθέρμανση, ανάμειξη, αλλά να φορτώνονται απευθείας στους αναλυτές. |  | 11 |
| Γ.2.24. | Επιθυμητό οι μάρτυρες / βαθμονομητές να είναι έτοιμοι προς χρήση και να μην απαιτούν προετοιμασία από τον χειριστή, αλλά να φορτώνονται απευθείας στους αναλυτές. |  | 3 |
| Γ.2.25. | Επιθυμητό τα αντιδραστήρια και τα βοηθητικά διαλύματα να φέρουν σήμανση με RFID ώστε να αναγνωρίζονται αυτόματα από τον αναλυτή |  | 5 |
| Γ.2.26. | Επιθυμητό οι μάρτυρες / βαθμονομητές, καθώς και κάθε είδους αναλώσιμο (ρύγχη δειγματοληψίας, |  | 3 |

25PROC016424691 2025-03-07

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | φορείς αντίδρασης) να φέρουν σήμανση με barcode, ώστε να υπάρχει πλήρης ιχνηλασιμότητα. |  |  |
| Γ.2.27. | Συχνότητα δυσλειτουργίας συστήματος: Νοείται η συχνότητα δυσλειτουργίας κατά την εκτέλεση της πλήρους διαδικασίας σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή. α) Το σύστημα πρέπει να αποδεικνύει αξιοπιστία κατά την διάρκεια της λειτουργίας ρουτίνας. Πρέπει να αποδεικνύεται ποσοστό αποτυχίας επί του συνόλου του εξοπλισμού ≤ 2% runs/worklists/plates για συνεχόμενο χρονικό διάστημα άνω των 6 μηνών Η εκτίμηση του ρυθμού αποτυχίας περιλαμβάνει όλες τις αποτυχίες του προγράμματος εκτέλεσης / λίστας εργασιών / πλακών που οφείλονται σε: - σφάλματα λογισμικού του συστήματος - αποτυχίες και σφάλματα υλικού /εξοπλισμού - σφάλματα βαθμονόμησης/μαρτύρων - λάθη επεξεργασίας εξέτασης - λάθη αναλωσίμων - λάθη δειγματοληψίας/διανομής Η ζητούμενη πληροφορία πρέπει να παρέχεται από αιμοδοσία/ες αναφοράς η οποία χρησιμοποιεί για την καθημερινή ρουτίνα το προτεινόμενο σύστημα ή εναλλακτικά από στατιστικά δεδομένα ή σχετικές αναφορές του κατασκευαστή β) Το σύστημα πρέπει να επιτυγχάνει αποδεδειγμένα ποσοστό ≤ 1%) μη έγκυρων δειγμάτων σε έγκυρο run/worklist/plate οφειλόμενα σε σφάλματα κατά τη επεξεργασία της εξέτασης (π.χ μη έγκυρο αποτέλεσμα αποδιδόμενο σε δείγμα) |  |  |
| Γ.2.28. | Οι προσφερόμενες μέθοδοι πρέπει να περιλαμβάνουν μηχανισμό ελέγχου/βαθμονόμησης και επικύρωσης της διαδικασίας για κάθε ξεχωριστή δοκιμασία που εκτελείται. Να παρέχονται πληροφορίες για: - τον μηχανισμό που χρησιμοποιείται από την προτεινόμενη μέθοδο ώστε να επιτευχθεί η συγκεκριμένη απαίτηση - πως η έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων από το σύστημα ελέγχεται ανάλογα με την έκβαση αυτών των μηχανισμών |  |  |
| Γ.2.29. | Ο προμηθευτής πρέπει να ενημερώνει το Ε.ΚΕ.Α για όποια σκοπούμενη αλλαγή των οδηγιών χρήσης, πριν γίνει η αλλαγή, ανεξαρτήτως εάν αφορούν τον ίδιο ή άλλο τρίτο μέρος (third party). Σαν μέρος αυτής της διαδικασίας ο προμηθευτής πρέπει να |  |  |

25PROC016424691 2025-03-07

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | παρέχει λεπτομέρειες για οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει έτσι ώστε το Ε.ΚΕ.Α να προχωρήσει σε εκτίμηση κινδύνου εάν αυτό απαιτείται. Ο υποψήφιος να δηλώσει πως θα διαχειριστεί ενδεχόμενες αλλαγές στις οδηγίες χρήσης τρίτων προμηθευτών έτσι ώστε να διασφαλισθεί αυτή η απαίτηση. |  |  |
| Γ.2.30. | Ο υποψήφιος πρέπει να ενημερώνει το Ε.ΚΕ.Α εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση πριν από την ημέρα εφαρμογής οποιωνδήποτε προγραμματισμένων αλλαγών στην τεχνική/δοκιμασία (περιλαμβανομένων μερών αυτής, του συστήματος ή του τόπου κατασκευής). Σαν μέρος αυτής της διαδικασίας ο προμηθευτής πρέπει να παρέχει λεπτομέρειες οποιαδήποτε αλλαγής έτσι ώστε να μπορεί το Ε.ΚΕ.Α να προβεί στην απαιτούμενη εκτίμηση κινδύνου. Αλλαγές στη σύνθεση ή στο σχεδιασμό της μεθόδου μπορεί να οδηγήσουν σε επαναξιολόγηση. |  |  |
| Γ.2.31. | Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης για τις δοκιμασίες στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. Μετά την υπογραφή της σύμβασης να κατατεθούν οι οδηγίες χρήσης στην Ελληνική γλώσσα. Να παρέχονται οι οδηγίες χρήσης και σε ηλεκτρονική μορφή. |  |  |

25PROC016424691 2025-03-07

| ΠΡΟΔΙΑ ΓΡΑΦΗ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Γ.3. | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΥΡΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 30% |  |
| Γ.3.1. | Ο προσφερόμενος συνοδός εξοπλισμός για το κυρίως αναλυτικό έργο θα πρέπει να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος, παραγωγής το πολύ ενός έτους, που να αποδεικνύεται από το σειριακό αριθμό και βεβαίωση του οίκου κατασκευής, τελευταίας γενιάς, αυτοματοποιημένης σύγχρονης τεχνολογίας. |  |  |
| Γ.3.2. | Όλος ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να έχει CE σήμανση, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 98/79/ΕΚ είτε πιστοποίηση κατά IVDR σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2017/746 (για τα ιατροτεχνολογικά βοηθήματα που χρησιμοποιούνται στη διάγνωση in vitro). Ο προσφέρων πρέπει να καταθέσει τη σχετική δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή. Επιπλέον, θα πρέπει να κατατεθεί βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ότι προτίθεται να λάβει πιστοποίηση κατά IVDR εντός της προβλεπόμενης από την Ευρωπαϊκή Ένωση προθεσμίας στην περίπτωση που δεν έχει ήδη. |  |  |
| Γ.3.3. | Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την ανίχνευση HIV Ι/ΙΙ RNA, HCV RNA, HBV DNA και WNV RNA. |  |  |

| ΠΡΟΔΙΑ ΓΡΑΦΗ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ο έλεγχος να πραγματοποιείται σε διαμόρφωση μοναδιαίου δότη, σε δείγματα πλάσματος ή ορού αιμοδοτών. |  |  |
| Γ.3.4. | Να είναι κατάλληλος για την ανίχνευση HEV-RNA, Dengue virus και Malaria σε διαμόρφωση μοναδιαίου δότη για επιλεγμένα δείγματα |  |  |
| Γ.3.5. | Επιθυμητό η ανίχνευση WNV RNA να γίνεται κατά προτίμηση ταυτόχρονα, στο ίδιο run, και από το ίδιο σωληνάριο με τον βασικό έλεγχο για τους 3 ιούς (HBV, HCV, HIV I/II), για επιλεγμένα δείγματα. |  | 5 |
| Γ.3.6 | Επιθυμητό ο προσφερόμενος αναλυτής (αφορά τον κύριο εξοπλισμό για την αναλυτική διαδικασία) να εκτελεί ταυτόχρονα τουλάχιστον τρείς (3) διαφορετικές εξετάσεις (π.χ. τριπλό τεστ (HIV-HCV-HBV), West Nile και HEV. |  | 2 |
| Γ.3.7. | Ο προσφερόμενος αριθμός αναλυτών (αφορά τον κύριο εξοπλισμό για την αναλυτική διαδικασία) πρέπει να δηλώνεται με σαφήνεια και να παρέχονται λεπτομερείς εξηγήσεις τόσο για τον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι ημερήσιες λειτουργικές απαιτήσεις όσο και για τις δυνατότητες που παρέχονται σε περίπτωση που κάποιος ή κάποιο μέρος αυτού τεθεί εκτός λειτουργίας. |  |  |
| Γ.3.8. | Τα προσφερόμενα συστήματα θα πρέπει να διασφαλίζουν την πλήρη ιχνηλασιμότητα και τον εντοπισμό των δειγμάτων καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας ελέγχου, μέχρι την απελευθέρωση του τελικού αποτελέσματος στο πληροφοριακό σύστημα. Να περιγραφεί ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτό. |  |  |
| Γ.3.9. | Για κάθε παραγόμενο αποτέλεσμα θα πρέπει να γίνεται καταγραφή από το σύστημα, όλων των βημάτων επεξεργασίας, των αντιδραστηρίων και αναλωσίμων που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και τυχόν σημάνσεις που σχετίζονται με το αποτέλεσμα αυτό. |  |  |
| Γ.3.10. | Το σύστημα να παρακολουθεί το χρόνο λήξης, τη θέση και τη στάθμη των υγρών και των αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο και να ενημερώνει έγκαιρα για τυχόν ανεπαρκή ποσότητα και τις ημερομηνίες λήξης αυτών. Να μην επιτρέπει την πραγματοποίηση νέων ελέγχων εάν κάποιο από τα υγρά ή τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιούνται έχει λήξει. Να αναφερθεί λεπτομερώς ο τρόπος που αυτά διασφαλίζονται. |  |  |
| Γ.3.11. | Επιθυμητό να επιτρέπεται η φόρτωση και εκφόρτωση αντιδραστηρίων, υγρών λειτουργίας και αναλωσίμων στο σύστημα, καθώς και η απομάκρυνση των αποβλήτων, κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των δειγμάτων. |  | 5 |
| Γ.3.12. | Να υπάρχει δυνατότητα παραμονής όλων των αντιδραστηρίων και βοηθητικών διαλυμάτων επί των αναλυτών για τουλάχιστον 2 ημέρες. |  |  |

25PROC016424691 2025-03-07

| ΠΡΟΔΙΑ ΓΡΑΦΗ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Γ.3.13. | Επιθυμητό να υπάρχει δυνατότητα παραμονής και των μαρτύρων / βαθμονομητών επί των αναλυτών για τουλάχιστον 2 ημέρες. |  | 3 |
| Γ.3.14. | Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να διαθέτει μέτρα για την ελαχιστοποίηση του αριθμού σφαλμάτων αναρρόφησης και διανομής δειγμάτων και αντιδραστηρίων και την προειδοποίηση των χρηστών για τέτοια σφάλματα. Στην προσφορά να περιγράφονται: - τα συνήθη σφάλματα δειγματοληψίας (sampling errors) και ο τρόπος με τον οποίο αυτά επιλύονται - πώς επισημαίνονται τα σφάλματα - πώς ειδοποιούνται οι χρήστες - πώς αυτά παρακολουθούνται - πώς προλαμβάνεται η αποστολή των μη έγκυρων αποτελεσμάτων |  |  |
| Γ.3.15. | Επιθυμητό να αναφέρονται ξεχωριστά τυχόν σφάλματα αναρρόφησης / διανομής στη δειγματοληψία, που σχετίζονται με άλλες αιτίες πέραν της ύπαρξης πήγματος. |  | 2 |
| Γ.3.16. | Να αναφερθεί ο απαιτούμενος όγκος δείγματος που χρησιμοποιείται για τη διενέργεια κάθε ζητούμενης εξέτασης. |  |  |
| Γ.3.17. | Επιθυμητό ο όγκος δείγματος συμπεριλαμβανομένου του νεκρού όγκου να είναι μικρότερος ή ίσος με 1000 μl για κάθε ζητούμενη εξέταση |  | 2 |
| Γ.3.18. | Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να διασφαλίζει την ελάχιστη δυνατή παρέμβαση από τους χρήστες. Ο προμηθευτής πρέπει να αναφέρει τον απαιτούμενο χρόνο για την εξασφάλιση λειτουργικών απαιτήσεων όπως: α) Αναγκαίος χρόνος επανεκκίνησης από το κλείσιμο του αναλυτή (Start up from shutdown). β) Εκτέλεση της ημερήσιας διαδικασίας συντήρησης. γ) Εκτέλεση της εβδομαδιαίας διαδικασίας συντήρησης. δ) Εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης απαιτούμενης διαδικασίας συντήρησης. ε) Εκτέλεση διαδικασιών βαθμονόμησης εάν απαιτούνται στ) Εκτέλεση διαδικασιών απολύμανσης. Οποιοσδήποτε άλλος χρόνος απαιτείται από τον προσφερόμενο εξοπλισμό προκειμένου να διεκπεραιώνονται οι απαιτούμενες λειτουργίες πρέπει να δηλώνεται, υποδεικνύοντας πώς αυτό επηρεάζει τη συνεχή λειτουργία του |  |  |
| Γ.3.19. | Επιθυμητό να μην απαιτείται καθημερινή χρήση διαβρωτικών υλικών (πχ χλωρίνη) για τις διαδικασίες συντήρησης και καθαρισμού των αναλυτών και των επιφανειών εργασίας. |  | 12 |
| Γ.3.20. | Επιθυμητό να μην απαιτείται καμία καθημερινή συντήρηση των αναλυτών |  | 5 |

25PROC016424691 2025-03-07

| ΠΡΟΔΙΑ ΓΡΑΦΗ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Γ.3.21. | Να υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας της βάσης δεδομένων σε καθημερινή βάση. |  |  |
| Γ.3.22. | Επιθυμητό η δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας της βάσης δεδομένων να πραγματοποιείται αυτόματα. |  | 6 |
| Γ.3.23. | Όλα τα συστήματα (αναλυτές, λοιπός παρεχόμενος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των συνοδευτικών PC) πρέπει να συνοδεύονται από σταθεροποιητή τάσης (UPS) με κατάλληλη ισχύ, με ελάχιστη δυνατή αυτονομία 20 λεπτών της ώρας καθώς και οπτικοακουστική διάταξη προειδοποίησης, στις περιπτώσεις διακοπής της τάσης του ρεύματος και στις περιπτώσεις χαμηλού επιπέδου τάσης των επαναφορτιζόμενων μπαταριών. |  |  |
| Γ.3.24. | Ο προμηθευτής υποχρεούται να ενημερώνει το Ε.ΚΕ.Α για οποιαδήποτε αναβάθμιση υλικού, λογισμικού συμπεριλαμβανομένων και των νέων εκδόσεων λογισμικού. Αυτές προσφέρονται από τον προμηθευτή μόλις γίνουν διαθέσιμες και εγκαθίστανται μετά από σύμφωνη γνώμη του Ε.ΚΕ.Α. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει το όποιο κόστος εγκατάστασης. |  |  |
| Γ.3.25. | Να έχει τη δυνατότητα αυτόματης αναγνώρισης δειγμάτων μέσω γραμμωτού κώδικα, συμβατού με το πρότυπο ISBT 128. |  |  |
| Γ.3.26. | Ο προμηθευτής πρέπει να παρέχει όλα τα απαραίτητα αναλώσιμα που απαιτούνται για την υποστήριξη όλων των λειτουργιών του προσφερόμενου συστήματος περιλαμβανομένων και όχι μόνο των προτυπωμένων μοναδιαίων ετικετών γραμμικού κώδικα και των αναλωσίμων ρυγχών για όποιο στάδιο της όλης διαδικασίας αυτά απαιτούνται. Το κόστος πρέπει να περιλαμβάνεται στην προσφερθείσα τιμή. |  |  |
| Γ.3.27. | Ο βασικός έλεγχος (HBV,HCV,HIV) συμπεριλαμβανομένου και του ελέγχου για WNV να πραγματοποιείται απευθείας από το πρωτογενές σωληνάριο, PPT, το οποίο και φορτώνεται στην πλατφόρμα ελέγχου. |  |  |
| Γ.3.28. | Επιθυμητό ο προσφερόμενος αναλυτής (αφορά τον κύριο εξοπλισμό για την αναλυτική διαδικασία) να έχει τη δυνατότητα ελέγχου επείγοντος δείγματος (STAT) |  | 3 |
| Γ.3.29. | Να δοθούν αναλυτικές πληροφορίες/διευκρινήσεις σχετικά με την κατηγορία στην οποία εμπίπτουν τα παραγόμενα από τους προσφερθέντες αναλυτές απόβλητα υγρά και στερεά (αμιγώς μολυσματικά, αμιγώς τοξικά, μικτού μολυσματικού – τοξικού χαρακτήρα, άλλου τύπου), τον προτεινόμενο τρόπο διαχείρισης τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. |  |  |
| Γ.3.30. | Να υποβληθεί ο εκτιμώμενος όγκος των παραγομένων αποβλήτων (υγρών και στερεών χωριστά) ανα κατηγορία (μολυσματικά / τοξικά / μικτού χαρακτήρα) ανά εβδομάδα λειτουργίας του αναλυτή βάση του αριθμού των διενεργούμενων ελέγχων, έτσι όπως αυτός καθορίζεται από |  |  |

25PROC016424691 2025-03-07

| ΠΡΟΔΙΑ ΓΡΑΦΗ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | το σχετικό τμήμα των προδιαγραφών και για τα δύο κέντρα χωριστά. |  |  |
| Γ.3.31. | Με τον αναλυτή να παρέχονται ικανός αριθμός ειδικών δοχείων για μολυσματικά και τοξικά απόβλητα εάν αυτό απαιτείται ή οτιδήποτε άλλο απαιτείται για την ορθή διαχείριση τους χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση |  |  |
| Γ.3.32. | Επιθυμητό ο κάθε προσφερόμενος αναλυτής (αφορά τον κύριο εξοπλισμό για την αναλυτική διαδικασία) να έχει χωρητικότητα στερεών αποβλήτων για τουλάχιστον 300 εξετάσεις ώστε να μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος απασχόλησης του προσωπικού για την απομάκρυνσή τους. |  | 1 |
| Γ.3.33. | Επιθυμητό ο κάθε προσφερόμενος αναλυτής (αφορά τον κύριο εξοπλισμό για την αναλυτική διαδικασία) να παράγει μικρό όγκο υγρών αποβλήτων και συγκεκριμένα κάτω από 1lt για 100 εξετάσεις για την καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος. |  | 3 |
| Γ.3.34. | Επιθυμητό ο προσφερόμενος αναλυτής (αφορά τον κύριο εξοπλισμό για την αναλυτική διαδικασία) να διαθέτει ηχητική ή οπτική (με γωνία θέσης 360ο) ειδοποίηση σε περίπτωση σφάλματος ή βλάβης ώστε να διασφαλίζεται ότι οι χρήστες θα μπορούν να επεμβαίνουν άμεσα. |  | 1 |
| Γ.3.35. | Ο προμηθευτής οφείλει να επιδείξει, εφόσον αυτό ζητηθεί από το Ε.ΚΕ.Α, την προσφερόμενη μεθοδολογία όπου αυτή έχει εγκατασταθεί. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει παρόμοια εγκατάσταση στον Ελλαδικό χώρο η επίδειξη θα πραγματοποιηθεί σε χώρα του εξωτερικού, κατά προτίμηση στην Ευρώπη και τα έξοδα θα βαρύνουν την εταιρεία. Το προς επίσκεψη εργαστήριο θα είναι επιλογή του Ε.ΚΕ.Α από το πελατολόγιο της προσφέρουσας εταιρείας. |  |  |

25PROC016424691 2025-03-07

| ΠΡΟΔΙΑ ΓΡΑΦΗ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Γ.4. | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ | 20% |  |
| Γ.4.1. | Προδιαγραφές συστήματος σάρωσης δελτίων αποστολής |  |  |
| Γ.4.1.1. | Ως δελτία αποστολής εκλαμβάνονται οι προεκτυπωμένες φόρμες στις οποίες επικολλώνται κατά τη διάρκεια της αιμοληψίας οι προεκτυπωμένοι αριθμοί αιμοληψιών (barcode) από τις υπηρεσίες αιμοδοσίας και περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των δειγμάτων και τους μοναδικούς αριθμούς αιμοληψίας (barcode αιμοληψίας) που έχουν αποσταλεί για επεξεργασία και το είδος των εξετάσεων. |  |  |
| Γ.4.1.2. | Να προσφερθούν οι προεκτυπωμένες φόρμες στις οποίες θα επικολλώνται οι προεκτυπωμένοι αριθμοί αιμοληψιών (barcode) που χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια της αιμοληψίας. |  |  |

| ΠΡΟΔΙΑ ΓΡΑΦΗ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Γ.4.1.3. | Να παρέχεται η δυνατότητα αυτόματης καταχώρησης των προς εξέταση παραμέτρων για κάθε δείγμα κατά τη σάρωση των δελτίων αποστολής και να προσφερθεί ο απαραίτητος υλικοτεχνικός εξοπλισμός. |  |  |
| Γ.4.1.4. | Ο προσφερόμενος εξοπλισμός να μπορεί να συνδεθεί ταυτόχρονα με το LIS/Ενιαίο Πληροφοριακό Αιμοδοσίας των κέντρων και με το ενδιάμεσο λογισμικό, για την περίπτωση που απαιτηθεί παράκαμψη του LIS. Nα είναι εφικτή η σύγκριση του αριθμού των δειγμάτων που έχουν παραληφθεί με τον αριθμό των δειγμάτων που αναγράφονται στο συνοδευτικό δελτίο αποστολής. |  |  |
| Γ.4.2. | Προδιαγραφές προτυπωμένων ετικετών γραμμωτού κώδικα |  |  |
| Γ.4.2.1. | Ποιότητα ετικετών |  |  |
|  | Αυτοκόλλητες με χρήση μη τοξικής κόλλας |  |  |
|  | Να μην μπορεί να αποκολληθεί εύκολα (η αποκόλληση να καταστρέφει την ετικέτα) |  |  |
|  | Ανθεκτικές στο νερό και την υγρασία |  |  |
|  | Να μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα σε χαρτί, πάνω σε άλλες ετικέτες, πλαστικές επιφάνειες και γυαλί (ειδικά σε γυάλινα σωληνάρια) χωρίς να ξεκολλάνε. |  |  |
|  | Να αντέχουν σε ένα εύρος θερμοκρασιών από -80 ° C έως + 25 °C μετά την εφαρμογή τους. Το εύρος αυτό μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Αυτή η απαίτηση αφορά και τα τυπωμένα στοιχεία τα οποία δεν πρέπει να αλλοιώνονται λόγω των θερμικών συνθηκών. |  |  |
|  | Οποτεδήποτε μέσα σε ένα χρόνο από την παραλαβή τους, αν εμφανιστούν ελαττωματικές ετικέτες ο προμηθευτής υποχρεούται με δικά του έξοδα να τις αντικαθιστά άμεσα με σωστές. |  |  |
|  | Να καλύπτονται έκτακτες ανάγκες εκτύπωσης εντός (πέντε) εργάσιμων ημερών από τη στιγμή της παραγγελίας. |  |  |
| Γ.4.2.2. | Ποιότητα εκτύπωσης |  |  |
|  | Κωδικοποίηση συμβατή με ISBT 128. Θα ακολουθείται η κωδικοποίηση των υπηρεσιών αιμοδοσίας και των κέντρων αίματος που θα διατεθεί από το Ε.ΚΕ.Α. Η κωδικοποίηση, μετά από σχετική απόφαση του Ε.ΚΕ.Α μπορεί να αλλάξει |  |  |
|  | Να παραδίδονται σε μπλοκ των 50 φύλλων, διαστάσεων 7” X 4 ½ ”. |  |  |
|  | Κάθε φύλλο να περιέχει 12 ταυτάριθμες ετικέτες διαστάσεων 1” x 2¼”. |  |  |
|  | Κάθε φύλλο αντιστοιχεί σε μία αιμοληψία. To σύνολο εκτιμώμενων ετικετών 900.000 φύλλα ανά έτος. |  |  |

25PROC016424691 2025-03-07

| ΠΡΟΔΙΑ ΓΡΑΦΗ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Το χάραγμα για το διαχωρισμό των ετικετών από το σιλικονόχαρτο να πραγματοποιείται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η εύκολη αποκόλληση των ετικετών από το σιλικονόχαρτο |  |  |
|  | Να είναι αναγνώσιμες από τους αναλυτές εργαστηρίων ελέγχου αίματος. Η εκτύπωση θα πρέπει να γίνεται σε εκτυπωτές laser υψηλής ανάλυσης (τουλάχιστον 1200dpi) |  |  |
|  | Οι προτυπωμένες ετικέτες πρέπει να εκτυπώνονται κατά τρόπο που να διασφαλίζεται αποκωδικοποίηση (decodability) βαθμού "Β" ή παραπάνω ώστε να είναι αποδεκτές για χρήση (ISO / IEC 15416 προδιαγραφές ποιότητας γραμμικού κώδικα, 2000). |  |  |
|  | Οι γραμματοσειρές που έχουν επιλεγεί για τις ετικέτες πρέπει να επιτρέπουν τη διαφοροποίηση μεταξύ παρόμοιων χαρακτήρων (π.χ. 0 / Ο και 1 / Ι). |  |  |
|  | Προκειμένου να διασφαλίζεται η μοναδικότητα κάθε εκτυπωμένου κωδικού θα πρέπει οι προβληματικές ετικέτες που διαπιστώνονται κατά τον ποιοτικό έλεγχο εκτύπωσης, να αποσύρονται και να μην επανεκτυπώνονται. Οι ελλείποντες κωδικοί θα δηλώνονται στη συνοδευτική αναφορά που θα συνοδεύει την παράδοση των ετικετών. |  |  |
| Γ.4.3. | Προδιαγραφές συστήματος προαναλυτικής επεξεργασίας |  |  |
| Γ.4.3.1. | Ο μειοδότης, θα πρέπει να παρέχει συνδεδεμένη με τα αναλυτικά συστήματα, αυτοματοποιημένη λύση και για τα δύο εργαστήρια (Ε.ΚΕ.Α & ΑΧΕΠΑ), που θα εκτελεί όλες τις προαναλυτικές εργασίες (φόρτωση δειγμάτων, φυγοκέντρηση, έλεγχος HIL (έλεγχος για δείγματα με αιμόλυση, ίκτερο λιπαιμία) αποπωματισμό, δρομολόγηση δειγμάτων στα αναλυτικά συστήματα). Όλα αυτά θα πρέπει να διαχειρίζονται μέσω του ενδιάμεσου λογισμικού. |  |  |
| Γ.4.3.2. | Επιθυμητό το προσφερόμενο προαναλυτικό σύστημα να διαθέτει γραμμή που να οδηγεί τα δείγματα μετά την ανάλυση σε ειδικό χώρο παραμονής |  | 2 |
| Γ.4.3.3. | Επιθυμητό το σύστημα προαναλυτικής επεξεργασίας και τα αναλυτικά συστήματα να είναι του ιδίου οίκου κατασκευής. Εξαιρούνται τα εφεδρικά προαναλυτικά συστήματα και οι γραμμές μεταφοράς δειγμάτων. |  | 12 |
| Γ.4.3.4. | Τα δείγματα να εισάγονται με χρήση racks στην είσοδο του προαναλυτικού, με δυνατότητα εφάπαξ φόρτωσης τουλάχιστον 150 δειγμάτων. Τα δείγματα που φορτώνονται πρέπει να είναι σε θέση να υποστούν επεξεργασία από όλες τις απαιτούμενες προαναλυτικές ενότητες (φυγοκέντρηση, αποπωματισμό). |  |  |
| Γ.4.3.5. | Επιθυμητή η δυνατότητα εφάπαξ φόρτωσης περισσοτέρων από 300 δειγμάτων |  | 3 |

25PROC016424691 2025-03-07

| ΠΡΟΔΙΑ ΓΡΑΦΗ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Γ.4.3.6. | Επιθυμητό στο προσφερόμενο προαναλυτικό σύστημα να υπάρχει θέση μαζικής εισαγωγής δειγμάτων (Bulk Input Module) για μεγαλύτερη ευκολία και ταχύτητα. |  | 3 |
| Γ.4.3.7. | Στο προσφερόμενο προαναλυτικό σύστημα η συνολική on- line ικανότητα απόδοσης για φυγοκέντρηση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 300 σωληνάρια / ώρα. Χρόνος φυγοκέντρησης 20 λεπτά. |  |  |
| Γ.4.3.8. | Επιθυμητό η ικανότητα απόδοσης για φυγοκέντρηση να είναι άνω των 500 σωληναρίων / ώρα. Χρόνος φυγοκέντρησης 20 λεπτά |  | 3 |
| Γ.4.3.9. | Το προσφερόμενο προαναλυτικό σύστημα και για τα δύο κέντρα να περιλαμβάνει ενσωματωμένο αποπωματιστή (decapper) παραγωγικότητας τουλάχιστον 800 δειγμάτων / ώρα. |  |  |
| Γ.4.3.10 . | Επιθυμητό η παραγωγικότητα του ενσωματωμένου αποπωματιστή να είναι άνω των 1000 δειγμάτων / ώρα. |  | 7 |
| Γ.4.3.11 . | Θα πρέπει να αναγνωρίζονται οι διαστάσεις του σωληναρίου (ύψος και διάμετρος), εάν είναι με πώμα ή χωρίς πώμα, χρώμα του πώματος και γραμμωτός κώδικας. |  |  |
| Γ.4.3.12 . | Επιθυμητό να ανιχνεύεται ο όγκος του δείγματος και να ελέγχεται το δείγμα για αιμόλυση, λιπαιμία, ικτερικότητα. |  | 5 |
| Γ.4.3.13 . | Επιθυμητό να είναι δυνατή η λήψη φωτογραφίας του δείγματος και η μεταφορά της στο ενδιάμεσο λογισμικό για μελλοντική αναφορά. |  | 4 |
| Γ.4.3.14 . | Επιθυμητό τα θετικά δείγματα να ταξινομούνται μετά την ολοκλήρωση της αναλυτικής διαδικασίας σε ξεχωριστό χώρο. |  | 3 |
| Γ.4.3.15 . | Επιθυμητό να υπάρχει δυνατότητα επανασφράγισης των πρωτογενών δειγμάτων |  | 4 |
| Γ.4.3.16 . | Επιθυμητό η μειοδότρια εταιρεία να παρέχει την σύνδεση των ιδιόκτητων συστημάτων cobas 8800 των δύο κέντρων στο προσφερόμενο προαναλυτικό σύστημα. |  | 2 |
| Γ.4.3.17 . | Ο προσφερόμενος προαναλυτικός εξοπλισμός, να επαρκεί για τον έλεγχο του μέσου ημερήσιου αριθμού δειγμάτων του πίνακα 4 με την παραδοχή ότι σε κάθε δείγμα εκτελείται η τριπλή εξέταση HIV-HCV-HBV και η εξέταση του Δ. Νείλου WNV. Ο προσφερόμενος δηλαδή εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτελέσει το αναλυτικό και προαναλυτικό έργο στο χρονικό διάστημα 08.00-18.00, με την παραδοχή ότι μέχρι τις 08.00 έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες προετοιμασίες στα προαναλυτικά - αναλυτικά συστήματα (προγραμματισμένες συντηρήσεις, έλεγχοι ποιότητας κλπ) και ότι το σύνολο των δειγμάτων κάθε κέντρου είναι διαθέσιμα για φόρτωση στο προαναλυτικό σύστημα στις 08.00. |  |  |

25PROC016424691 2025-03-07

| ΠΡΟΔΙΑ ΓΡΑΦΗ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Γ.4.3.18 . | Ο προμηθευτής θα πρέπει να προσφέρει σε κάθε κέντρο τα παρακάτω εφεδρικά συστήματα: |  |  |
| α | Για το κέντρο Ε.Κ.Ε.Α, να προσφερθεί εφεδρικό συνδεδεμένο προαναλυτικό σύστημα ακριβώς ίδιο με το κύριο προαναλυτικό σύστημα (βλ. Προδ. Γ.4.3.4, Γ.4.3.7, Γ.4.3.9, Γ.4.3.11), που θα εκτελεί όλες τις προαναλυτικές εργασίες (φόρτωση δειγμάτων, φυγοκέντρηση, αποπωματισμό, δρομολόγηση δειγμάτων). |  |  |
| β | Να προσφερθούν δύο (2) φυγόκεντροι για το Ε.Κ.Ε.Α. και δύο (2) για το ΑΧΕΠΑ. Οι φυγόκεντροι να δέχονται σωληνάρια διαμέτρου 13 - 16 x 75 - 100 mm Κάθε φυγόκεντρος να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 70 σωληναρίων και ταχύτητα περιστροφής τουλάχιστον 4.000 RPM. |  |  |
| γ | Για το κέντρο ΑΧΕΠΑ να προσφερθεί ένα (1) σύστημα αποπωματισμού. Το σύστημα αποπωματισμού να διαθέτει αυτόματο δειγματοφορέα και να έχει παραγωγικότητα τουλάχιστον 350 δειγμάτων την ώρα. Να μπορεί να αποπωματίζει ευρεία γκάμα σωληναρίων διαμέτρου 13 - 16 x 75 – 100 mm. |  |  |
| δ | Επιθυμητό το σύστημα αποπωματισμού να έχει παραγωγικότητα άνω των 600 δειγμάτων την ώρα. |  | 2 |

25PROC016424691 2025-03-07

| ΠΡΟΔΙΑΓ ΡΑΦΗ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Γ.5. | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ | 10% |  |
| Γ.5.1. | Προδιαγραφές Ενδιάμεσου Λογισμικού |  |  |
| Γ.5.1.1. | Ο μειοδότης θα πρέπει να παρέχει ενδιάμεσο λογισμικό για να παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης αποτελεσμάτων εργαστηριακών, εξετάσεων καθώς και πληροφοριών που αφορούν τα δείγματα και τον ποιοτικό έλεγχο, από όλα τα διασυνδεδεμένα αναλυτικά συστήματα μέσω ενός σταθμού κεντρικής διαχείρισης. |  |  |
| Γ.5.1.2. | Να συνδεθεί το ενδιάμεσο λογισμικό στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών (Ε.Μ.Α) και αμφίδρομα στο υπάρχον LIS των Κέντρων/Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα Αιμοδοσίας, χωρίς επιπλέον κόστος για το Ε.ΚΕ.Α |  |  |
| Γ.5.1.3. | Να παρέχει τη δυνατότητα επικύρωσης αποτελεσμάτων από διαφορετικά αναλυτικά συστήματα. |  |  |
| Γ.5.1.4. | Να είναι δυνατή η εξ’ αποστάσεως υποστήριξη του λογισμικού καθ’ όλο το 24ωρο, όλες τις ημέρες του χρόνου (συμπεριλαμβανομένων και των αργιών) καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. |  |  |
| Γ.5.1.5. | Το σύστημα να λειτουργεί ανεξάρτητα από την υπάρχουσα υποδομή πληροφορικής του EKEA ή του ΑΧΕΠΑ. Με το δικό του ανεξάρτητο δίκτυο LAN και με όλη την απαραίτητη |  |  |

| ΠΡΟΔΙΑΓ ΡΑΦΗ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | υλικοτεχνική υποδομή και εξοπλισμό δικτύου που παρέχεται από τον προμηθευτή. Οι διακομιστές (κύριος και εφεδρικός) να βρίσκονται είτε στο εργαστήριο είτε σε ένα ασφαλές και κατάλληλα ψυχόμενο δωμάτιο. |  |  |
| Γ.5.1.6. | Ο προμηθευτής να παρέχει διακομιστές με δυνατότητα εφεδρείας και τουλάχιστον 4 τερματικά ενδιάμεσου λογισμικού (middleware) με σαρωτές γραμμωτού κώδικα (barcode scanners), δυο εκτυπωτές γραμμωτού κώδικα (barcode printers) και έναν εκτυπωτή δικτύου λέιζερ ανά κέντρο αίματος. Για τα παραπάνω τερματικά και διακομιστές ο προμηθευτής θα πρέπει να προσφέρει και τα απαραίτητα UPS έτσι ώστε να εξασφαλίζει τη λειτουργία τους σε περίπτωση διακοπής ρεύματος για τουλάχιστον 20 λεπτά. |  |  |
| Γ.5.1.7. | Η χωρητικότητα του αποθηκευτικού χώρου των διακομιστών να είναι επαρκής για να διατηρεί τη βάση δεδομένων καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. |  |  |
| Γ.5.1.8. | Η βάση δεδομένων να αποθηκεύεται σε συστοιχία δίσκων (Raid Array) και σε διακομιστές με δυνατότητα εφεδρείας (για την καθημερινή κλωνοποίηση/backup της βάσης δεδομένων και συνέχεια της ρουτίνας του εργαστηρίου σε περίπτωση βλάβης του κυρίου διακομιστή). Σε περίπτωση αποτυχίας οποιουδήποτε δίσκου, αυτός θα πρέπει να αντικαθίσταται άμεσα. |  |  |
| Γ.5.1.9. | Το λογισμικό να επιτρέπει την αυτοματοποιημένη απελευθέρωση των αποτελεσμάτων όπου πληρούνται τα κριτήρια και να κρατάει αυτόματα σε αναμονή τα αποτελέσματα όπου τα κριτήρια έχουν αποτύχει. |  |  |
| Γ.5.1.10 . | Το λογισμικό να επιτρέπει την ανασκόπηση και τη διεκπεραίωση όλων των αποτελεσμάτων πριν από την αποδέσμευση στο σύστημα της αιμοδοσίας και να ρυθμιστεί ώστε να επιτρέπει την επικύρωση των αποτελεσμάτων από 2 επικυρωτές που θα μπορούσαν να διαφέρουν μεταξύ τους. |  |  |
| Γ.5.1.11 . | Επιθυμητό το λογισμικό να εμφανίζει τα θετικά αποτελέσματα με τρόπο τέτοιο που είναι διαφορετικός από τα αρνητικά αποτελέσματα. Αυτό μπορεί να γίνεται είτε με έντονη γραμματοσειρά (bold) είτε με διαφορετικό χρώμα γραμματοσειράς είτε με χρώμα στο πεδίο του αποτελέσματος, είτε με τη χρήση φίλτρου ώστε κατά την επιλογή του χρήστη να εμφανίζονται μόνο τα θετικά ή μόνο τα αρνητικά αποτελέσματα. Είναι αποδεκτό είτε ένα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά είτε οποιοσδήποτε συνδυασμός των παραπάνω. |  | 3 |
| Γ.5.1.12 . | Επιθυμητή η δυνατότητα εμφάνισης του χειριστή που επικύρωσε κάποιο αποτέλεσμα στην οθόνη πληροφοριών δείγματος. |  | 7 |
| Γ.5.1.13 . | Επιθυμητό το λογισμικό να μην επιτρέπει την εισαγωγή δείγματος με τον ίδιο αριθμό αιμοληψίας. |  | 5 |

25PROC016424691 2025-03-07

| ΠΡΟΔΙΑΓ ΡΑΦΗ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Γ.5.1.14 . | Επιθυμητό το λογισμικό να είναι web based για να μην απαιτείται η εγκατάσταση του σε επιπλέον υπολογιστές. |  | 10 |
| Γ.5.2. | Προδιαγραφές Λογισμικού Διαχείρισης Αποθήκης |  |  |
| Γ.5.2.1. | Να προσφερθεί σύστημα διαχείρισης αποθεμάτων για τα αντιδραστήρια και τα αναλώσιμα υλικά. |  |  |
| Γ.5.2.2. | Να διαθέτει είτε τεχνολογία RFID (Ταυτοποίησης Μέσω Ραδιοσυχνοτήτων) είτε με σειριακές ετικέτες γραμμωτού κώδικα που δεν είναι RFID για ορατότητα και παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο. |  |  |
| Γ.5.2.3. | Να έχει τη δυνατότητα αυτόματης ανάγνωσης προϊόντων του παρόχου αλλά και άλλου κατασκευαστή (εκτός του παρόχου) είτε με RFID, είτε με σειριακές ετικέτες γραμμωτού κώδικα που δεν είναι RFID. |  |  |
| Γ.5.2.4. | Το λογισμικό να διαθέτει λειτουργία καταγραφής εισόδου, εξόδου προϊόντων και λοιπών αναλωσίμων. |  |  |
| Γ.5.2.5. | Το λογισμικό να ειδοποιεί τον χειριστή για τις ποσότητες των υλικών που είναι χαμηλότερες από αυτές που έχουν οριστεί ως ελάχιστο απόθεμα. |  |  |
| Γ.5.2.6. | Να διατηρεί αρχείο για κάθε αντιδραστήριο και αναλώσιμο. |  |  |
| Γ.5.2.7. | Το αρχείο να περιλαμβάνει ταυτότητα του αντιδραστηρίου ή του αναλώσιμου. |  |  |
| Γ.5.2.8. | Το αρχείο να περιλαμβάνει το όνομα του κατασκευαστή ή της εταιρείας που διακινεί το είδος και τον κωδικό παρτίδας ή τον αριθμό της παρτίδας. |  |  |
| Γ.5.2.9. | Το αρχείο να περιλαμβάνει ημερομηνία παραλαβής, ημερομηνία λήξης. |  |  |
| Γ.5.2.10 . | Επιθυμητή η παροχή φορητής ασύρματης συσκευής σκαναρίσματος με ενσωματωμένη οθόνη, με δυνατότητα καταγραφής εισόδου εξόδου προϊόντων, προειδοποίηση λήξης και επισήμανσης κακής διαχείρισης (π.χ πρόταση χρήσης προιοντος που λήγει συντομότερα) |  | 3 |
| Γ.5.2.11 . | Επιθυμητό το λογισμικό να πραγματοποιεί ηλεκτρονική παραγγελία στον προμηθευτή για τα είδη του παρόντος διαγωνισμού και να δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας της παραγγελίας μέχρι την παραλαβή της. |  | 9 |
| Γ.5.2.12 . | Επιθυμητό να προτείνει την απαιτούμενη αναπλήρωση αποθέματος με βάση παραμετροποιήσιμους κανόνες. |  | 3 |
| Γ.5.2.13 . | Επιθυμητό το λογισμικό να είναι web based για να μην απαιτείται η εγκατάσταση του σε επιπλέον υπολογιστές. |  | 10 |

25PROC016424691 2025-03-07

Β.9.2. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών (απαράβατοι όροι), αυξάνεται δε μέχρι τους 150 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.

25PROC016424691 2025-03-07

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επι τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:

Bi = σ1xΚ1 + σ2 x Κ2+….+ σν x Κν

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν / παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.

Λαμβάνοντας υπόψιν αφενός μεν την πολυπλοκότητα του εγχειρήματος αφετέρου δε την αναγκαιότητα εξασφάλισης του υψηλότερου δυνατού επιπέδου ποιότητας και ασφάλειας των μεταγγιζομένων προϊόντων αίματος προτείνεται ένας τύπος που δίνει 70 % βάρος στις τεχνικές προδιαγραφές και 30% βάρος στην οικονομική προσφορά. Ως εκ τούτου η κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης προσφοράς θα γίνει με βάση τον ακόλουθο τύπο:

Λi = 70 x (Bi/Bmax) + 30 x ( Κmin/Ki) Όπου:

Bmax: η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά

Bi: η βαθμολογία της Τεχνικής προσφοράς i (υπό κρίση προσφορά)

Κmin: το συνολικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή (που καλύπτει τους απαράβατους όρους των προδιαγραφών)

Κi: η τιμή της Προσφοράς i (υπό κρίση προσφορά)

Λi: το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. Επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο Λ.

Για την κατάταξη των προσφορών θα ληφθούν υπόψη μόνο οι προσφορές που κρίθηκαν αποδεκτές.

Στην περίπτωση ισοδύναμων προσφορών, δηλαδή προσφορών την ίδια συνολική τελική βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.

##### Γ.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

25PROC016424691 2025-03-07

Γ.1.1. Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν εμπειρία από αντίστοιχα έργα συγκεντροποιημένων ελέγχων αιμοδοσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και σε άλλες χώρες. Να κατατεθούν σχετικά πελατολόγια με αναλυτικές διευθύνσεις, ονόματα υπευθύνων και τηλέφωνα επικοινωνίας. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Γ.1.2. Διεθνώς οι εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την επεξεργασία του αίματος πρέπει να ικανοποιούν αυστηρά νομικούς περιορισμούς όσον αφορά την τήρηση ορθών πρακτικών (GMP/GLP). Ως εκ τούτου θα πρέπει, επι ποινή αποκλεισμού, η προσφερόμενη λύση να έχει βασισθεί σε ανάλυση και σχεδιασμό του τρόπου λειτουργίας του προτεινόμενου εξοπλισμού/μεθοδολογίας. Να κατατεθεί, επι ποινή αποκλεισμού, η σχετική ανάλυση/σχεδιασμός, ως μέρος της τεχνικής προσφοράς.	Η ανάλυση θα πρέπει :

Γ.1.2.1 Να καλύπτει εκτός του κυρίως αναλυτικού έργου και τους κάτωθι τομείς (στο φύλλο συμμόρφωσης να αναφερθούν οι παραπομπές στην κατατεθείσα ανάλυση που αντιστοιχούν στα ζητούμενα) :

Γ.1.2.1.1 Παραλαβή, διαλογή, προετοιμασία των προς ανάλυση δειγμάτων, μέσω συστήματος προαναλυτικής επεξεργασίας και για τα δύο κέντρα (ΕΚΕΑ & ΑΧΕΠΑ) το οποίο θα περιλαμβάνει : παραλαβή δειγμάτων, φόρτωση δειγμάτων, φυγοκέντρηση δειγμάτων, αποπωματισμό, δρομολόγηση μέσω γραμμών σύνδεσης στα αναλυτικά συστήματα και ομαδοποίηση δειγμάτων που προορίζονται για μη συνδεδεμένα αναλυτικά συστήματα σε ειδική περιοχή

Γ.1.2.1.2 Ειδικά για το Ε.ΚΕ.Α η ανάλυση/σχεδιασμός, πλέον των όσων αναφέρονται στο σημείο Γ.1.2.1.1, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψιν ότι το κεντρικό σημείο παραλαβής, ταυτοποίησης και εσωτερικής δρομολόγησης μέρους των δειγμάτων (δείγματα προερχόμενα από τις 24 υπηρεσίες αιμοδοσίας που έχουν συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα συγκεντρωτισμού της επεξεργασίας) προς τα εργαστήρια έχει εγκατασταθεί στο υπάρχον τμήμα παραλαβών/αποστολών. Σε κάθε περίπτωση ο προτεινόμενος σχεδιασμός θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίξει και την μελλοντική λειτουργία ως ενιαίου σημείου εισόδου και διακίνησης όλων των δειγμάτων, ενώ παράλληλα να υπάρχει και μέριμνα για τη δημιουργία των κατάλληλων βοηθητικών χώρων.

Γ.1.2.1.3. Τρόπος καταγραφής της ταυτότητας των δειγμάτων στο πληροφοριακό σύστημα, δρομολόγηση των απαιτούμενων κατά περίπτωση εξετάσεων, διαχείριση των αποτελεσμάτων (επαλήθευση, έγκριση, επανέλεγχος κ.λ.π) μέσω ενδιάμεσου λογισμικού-middleware σύμφωνα με το σημείο Γ.5.1. των προδιαγραφών και για τα δύο κέντρα

Γ.1.2.1.4. Την οργάνωση και διαχείριση της αποθήκης των απαραίτητων αντιδραστηρίων και αναλωσίμων μέσω λογισμικού διαχείρισης αποθήκης – σύμφωνα με το σημείο Γ.5.2. των προδιαγραφών και για τα δύο κέντρα

Γ.1.2.1.5. Διαδικασία διαχείρισης αποβλήτων και για τα δύο κέντρα

Γ.1.2.2. Να περιγράφει την ακριβή διαδικασία υλοποίησης του έργου με ακριβείς και οριοθετημένους στόχους λαμβάνοντας υπόψη την εκπαίδευση του προσωπικού στην υλοποίηση των νέων διαδικασιών και υποστηρίζοντας μηχανισμούς ανασκόπησης της πορείας του έργου με δυνατότητα εφαρμογής διορθωτικών ενεργειών.

Γ.1.2.3. Να στηρίζεται στην υπάρχουσα κατάσταση κάθε Κέντρου με προτάσεις για τη βελτίωση των υπαρχουσών διαδικασιών και κυρίως για την εισαγωγή νέων. Όλες οι προτάσεις/εκτιμήσεις θα πρέπει να στηρίζονται σε σύγχρονες μεθοδολογίες και αντίστοιχα εργαλεία (π.χ Lean Six Sigma ή άλλα).

Γ.1.3. Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια και συστήματα θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών και του EDQM για το αίμα και τα προϊόντα αίματος καθώς και της οδηγίας 98/79/ΕΚ για τα ιατροτεχνολογικά βοηθήματα που χρησιμοποιούνται στη διάγνωση. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Γ.1.4. Ο προσφερόμενος συνοδός εξοπλισμός θα πρέπει να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες λειτουργίας των δύο εργαστηρίων ΝΑΤ και η ευαισθησία και ειδικότητα των προσφερομένων αντιδραστηρίων θα πρέπει να είναι η απαιτούμενη για τον έλεγχο δειγμάτων εθελοντών αιμοδοτών. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Γ.1.5. Ο προμηθευτής να παρέχει πλήρη περιγραφή όλων των απαιτούμενων βοηθητικών υποστηρικτικών συστημάτων του προσφερόμενου εξοπλισμού (π.χ ενεργειακές απαιτήσεις, σύστημα παροχής ύδατος, συμπιεστές κ.α) και να τα περιλαμβάνει στην προσφορά του. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Γ.1.6. Θα πρέπει να κατατεθεί βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ότι προτίθεται να λάβει πιστοποίηση κατά IVDR εντός της προβλεπόμενης από την Ευρωπαϊκή Ένωση προθεσμίας (ήτοι έως 31 Δεκεμβρίου 2027).

25PROC016424691 2025-03-07

Δεν απαιτείται CE για τα λοιπά προσφερόμενα είδη (ανταλλακτικά, UPS, συστήματα νερού, λογισμικά, ηλ. υπολογιστές, ψυγεία και λοιπά παρελκόμενα). Για τους οίκους κατασκευής των προσφερόμενων αντιδραστηρίων και συστημάτων να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά ISO 13485. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Γ.1.7. Ο διαγωνισμός αφορά στον έλεγχο περίπου 580.000 μονάδων αίματος (εκτίμηση, η οποία μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με την προσέλευση των αιμοδοτών και τις κλινικές ανάγκες) και θα πραγματοποιείται σε δύο (2) κέντρα αίματος ανά την επικράτεια τόσο για την κάλυψη ίδιων αναγκών των κέντρων αυτών όσο και για την κάλυψη των αναγκών των διασυνδεόμενων με αυτά υπηρεσιών αιμοδοσίας της χώρας. Τα ανωτέρω δύο (2) κέντρα αίματος της χώρας έχουν ως ακολούθως: Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α) & Π.Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ». ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

###### Πίνακας 1

| ΑΡ.ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ | Ε.ΚΕ.Α | ΑΧΕΠΑ | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 350.000 | 230.000 | 580.000 |

Γ.1.8. Οι συλλεγόμενες μονάδες (περίπου 580.000) θα ελέγχονται σε ποσοστό 100% για τους τρείς ιούς ταυτόχρονα (HIV I/II-RNA/HBV-DNA/HCV-RNA) σε μονήρη δείγματα (ID-NAT), από αυτές περίπου 120.000 μονάδες (ποσοστό ~20% ), σύμφωνα με τα επιδημιολογικά δεδομένα των τελευταίων ετών, θα ελέγχονται και για τον Ιό του Δυτικού Νείλου (WNV-RNA) σε μονήρη δείγματα (ID-NAT). ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

###### Πίνακας 2α

| Συνολικός ετήσιος αριθμός εξετάσεων (χωρίς επαναλήψεις) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ελεγχόμενη παράμετρος | Ε.ΚΕ.Α (αρ.εξετάσεων) | ΑΧΕΠΑ (αρ.εξετάσεων) | ΣΥΝΟΛΟ |
| HBV-DNA/HCV-RNA/HIV-RNA | 350.000 | 230.000 | 580.000 |
| WNV-RNA | 49.780 | 70.220 | 120.000 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 399.780 | 300.220 | 700.000 |

Γ.1.9. Επιπρόσθετα το Ε.ΚΕ.Α εφόσον οι επιδημιολογικές ανάγκες της χώρας το επιβάλουν και κατόπιν σχετικής απόφασης, θα κάνει χρήση της δυνατότητας προαίρεσης ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ:

α) για τον έλεγχο σε μονήρη δείγματα (ID-NAT) 2.000 μονάδων/έτος για Dengue virus

β) για τον έλεγχο σε μονήρη δείγματα (ID-NAT) 6.000 μονάδων/έτος για Malaria

γ) για τον έλεγχο σε μονήρη δείγματα (ID-NAT) 42.000 μονάδων/έτος για Ηπατίτιδα Ε

###### Πίνακας 2β

| Συνολικός ετήσιος αρ.εξετάσεων με δυνατότητα προαίρεσης |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ελεγχόμενη παράμετρος | Ε.ΚΕ.Α (αρ.εξετάσεων) | ΑΧΕΠΑ (αρ.εξετάσεων) | ΣΥΝΟΛΟ |
| Dengue virus | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Malaria | 3.000 | 3.000 | 6.000 |
| HEV-RNA | 21.000 | 21.000 | 42.000 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 25.000 | 25.000 | 50.000 |

Γ.1.10. Ο έλεγχος προβλέπεται να πραγματοποιείται 300 ημέρες το χρόνο (καθημερινές και Σάββατα) σε δύο συνεχόμενες βάρδιες και σε μία βάρδια Κυριακές και επίσημες αργίες (65 ημέρες). Ο έλεγχος θα πρέπει

25PROC016424691 2025-03-07

να ολοκληρώνεται (έκδοση αποτελεσμάτων) μέχρι τις 18.00 τις καθημερινές, προκειμένου στη συνέχεια το εργαστήριο να προχωρεί στις υπόλοιπες εργασίες που προβλέπονται (επικύρωση αποτελεσμάτων, αποστολή αποτελεσμάτων κ.λ.π). Κυριακές και αργίες οι ελεγχόμενες μονάδες αντιστοιχούν περίπου στο 33% των ημερήσια ελεγχόμενων μονάδων. Βάση αυτών ο αριθμός των ελεγχόμενων μονάδων κατανέμεται ως κάτωθι ( πίνακας 3) :

###### Πίνακας 3

| ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ | ΕΤΗΣΙΟΣ αρ.μοναδων | ΜΗΝΙΑΙΟΣ αρ.μονάδων | ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ αρ.μονάδων |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Καθημερινές & Σάββατα | Κυριακές & Αργίες |
| Ε.ΚΕ.Α | 350.000 | 29.167 | 1167 | 385 |
| ΑΧΕΠΑ | 230.000 | 19.166 | 766 | 253 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 580.000 | 48.333 | 1933 | 638 |

Γ.1.11. Ο πραγματοποιούμενος μοριακός έλεγχος και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ακολουθεί τον ενιαίο αλγόριθμο επιβεβαίωσης ανίχνευσης δείκτη λοιμώδους νοσήματος του Ε.ΚΕ.Α (Απόφαση 16ης συνεδρίασης ΔΣ Ε.ΚΕ.Α / 20-07-2009) έτσι όπως αποτυπώνεται στο κάτωθι σχήμα :

Γ.1.12. Ο αριθμός των αναλυτών που θα προσφερθούν ανά εργαστήριο (για το σύνολο των ελεγχόμενων παραμέτρων) πρέπει να είναι τέτοιος ώστε η συνολική τους παραγωγικότητα ανά ώρα να αντιστοιχεί στο ένα όγδοο (1/8) του διπλάσιου του προβλεπόμενου ημερήσιου αριθμού δειγμάτων (βλ. πίνακα 4). Πρέπει δηλαδή σε κάθε περίπτωση ο χρόνος λειτουργίας των αναλυτών για τη διεκπεραίωση της ρουτίνας να μην ξεπερνά τις 8 ώρες. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

25PROC016424691 2025-03-07

Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται επαρκής κάλυψη των αναγκών, που εκτιμάται ότι θα προκύψουν σε έκτακτες περιστάσεις, ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται η δυνατότητα διαχείρισης του μεγάλου όγκου προαναλυτικού και μετα-αναλυτικού έργου καθώς και του καθημερινού ελέγχου ποιότητας. Επιπλέον κατ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η επιχειρησιακή συνέχεια του Ε.ΚΕ.Α παρέχοντας την ασφάλεια που επιθυμεί η υπηρεσία κατά την αντιμετώπιση κρίσεων. Η συμπλήρωση του πίνακα 4 είναι υποχρεωτική.

###### Πίνακας 4.

| ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ | Προβλεπόμενος μέσος ημερήσιος αριθμός δειγμάτων 1 | Απαιτούμενοι αναλυτές με κριτήριο την ανάγκη εξυπηρέτησης διπλάσιου αριθμού δειγμάτων /εξετάσεων 2 |
| --- | --- | --- |
| Ε.ΚΕ.Α. | 1167 |  |
| ΑΧΕΠΑ | 766 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1933 |  |

1 Ο αναφερόμενος αριθμός δειγμάτων είναι ο μέσος ημερήσιος (καθημερινές εργάσιμες) και δεν περιλαμβάνονται ειδικές καταστάσεις όπως : επιπλέον εξετάσεις (πχ WNV), ημέρες αιχμής, βλάβη μηχανήματος, ο αριθμός των επαναλήψεων που θα απαιτηθούν μέχρι να σημανθεί η μονάδα ως θετική ή αρνητική (όπως περιγράφεται στο σημείο Β.4. της διακήρυξης) κ.λ.π

2 Ο διπλάσιος αριθμός δειγμάτων/εξετάσεων κρίνεται ότι αντιπροσωπεύει πραγματικές ανάγκες στην περίπτωση έκτακτων αναγκών, όπως ημέρες και μήνες αιχμής, βλάβη μηχανήματος, την περίπτωση ελέγχου για WNV-RNA και άλλων αναδυόμενων παθογόνων (Δάγκειος, Ελονοσία κ.λ.π) ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την επιχειρησιακή συνέχεια του Ε.ΚΕ.Α

Γ.1.13. Το σύνολο του προσφερόμενου προαναλυτικού εξοπλισμού, καθώς και του αναλυτικού εξοπλισμού, να επαρκεί για τον έλεγχο του μέσου ημερήσιου αριθμού δειγμάτων του πίνακα 4 με την παραδοχή οτι σε κάθε δείγμα εκτελείται η τριπλή εξέταση HIV-HCV-HBV και η εξέταση του Δ. Νείλου WNV . Ο προσφερόμενος δηλαδή εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτελέσει το αναλυτικό και προαναλυτικό έργο στο χρονικό διάστημα 08.00-18.00, με την παραδοχή ότι μέχρι τις 08.00 έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες προετοιμασίες στα προαναλυτικά - αναλυτικά συστήματα (προγραμματισμένες συντηρήσεις, έλεγχοι ποιότητας κλπ) και ότι το σύνολο των δειγμάτων κάθε κέντρου είναι διαθέσιμα για φόρτωση στο προαναλυτικό σύστημα στις 08.00. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

##### Γ.2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ/ΜΕΘΟΔΟΣ)

Γ.2.1. Όλα τα προσφερόμενα αντιδραστήρια θα πρέπει να διαθέτουν CE σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 98/79/ΕΚ, είτε πιστοποίηση κατά IVDR σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2017/746, ειδικά για τον έλεγχο μονάδων αίματος από εθελοντές αιμοδότες. Να κατατεθούν αντίγραφα των δηλώσεων συμμόρφωσης για κάθε μία από τις δοκιμασίες. Επιπλέον, θα πρέπει να κατατεθεί βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ότι προτίθεται να λάβει πιστοποίηση κατά IVDR εντός της προβλεπόμενης από την Ευρωπαϊκή Ένωση προθεσμίας (ήτοι έως 31 Δεκεμβρίου 2027) στην περίπτωση που δεν έχει ήδη. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Γ.2.2. Να κατατεθεί ανεξάρτητη τεκμηρίωση ότι οι εξετάσεις είναι κατάλληλες για τον έλεγχο διαλογής (screening) αιμοδοτών/μονάδων αίματος. Γίνονται αποδεκτά τα κάτωθι : αξιολογήσεις κοινοποιημένων οργανισμών (notified body), δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και συντελεστή απήχησης ή αναφορές από άλλες υπηρεσίες αιμοδοσίας ή οργανισμούς που ορίζουν και υποστηρίζουν την αναφερόμενη ευαισθησία, ειδικότητα και συνολική απόδοση των προτεινόμενων δοκιμασιών. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Γ.2.3. Οι προσφερόμενες υποχρεωτικές εξετάσεις πρέπει να είναι κατάλληλες για έλεγχο δειγμάτων σε EDTA

(πλάσμα) καθώς και σε δείγματα που έχουν συλλεχθεί με αντιπηκτικό CPD, CPDA-1. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

25PROC016424691 2025-03-07

Γ.2.4. Σε περίπτωση που απαιτηθεί έλεγχος για Malaria, αυτός θα διενεργείται σε ολικό αίμα. Εάν η προσφερόμενη μέθοδος απαιτεί μετάγγιση του δείγματος ολικού αίματος σε δευτερογενές σωληνάριο, αυτή θα πρέπει να γίνεται αυτοματοποιημένα και να προσφερθεί ο απαιτούμενος εξοπλισμός. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Γ.2.5. Επιθυμητό για την εξέταση Malaria να φορτώνεται στον αναλυτή απευθείας το πρωτογενές σωληνάριο ώστε να μην απαιτείται μετάγγιση.

Γ.2.6. Επιθυμητό να υπάρχει δυνατότητα διενέργειας πολυπλεκτικών δοκιμασιών (multiplex assays) και για άλλες εξετάσεις που αφορούν τον έλεγχο των αιμοδοτών

Γ.2.7.Η αναλυτική ευαισθησία (όριο ανίχνευσης) της μεθόδου πρέπει να πληροί τις κάτωθι ελάχιστες απαιτήσεις ευαισθησίας (οριζόμενο από τον κατασκευαστή για στάθμη εμπιστοσύνης 95%) για τις μοριακές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο διαλογής αιμοδοτών / μονάδων αίματος ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

:

| Εξέταση | Διεθνές Πρότυπο | Όριο ανίχνευσης για στάθμη εμπιστοσύνης 95% |
| --- | --- | --- |
| HIV-1 RNA | WHO International Standard | 30 IU/ml |
| HIV-2 RNA : | WHO International Standard | 15 IU/ml |
| HCV RNA : | WHO International Standard | 10 IU/ml |
| HBV DNA : | WHO International Standard | 5 IU/ml |
| WNV RNA (Lineage 1) | Προς το παρόν δεν υπάρχει | 15 copies/ml |
| WNV RNA (Lineage 2) | Προς το παρόν δεν υπάρχει | 15 copies/ml |
| Dengue (Types 1 - 4) | 1st International Reference Panel | 1 IU/ml |
| Dengue (Types 1 - 4) | ή εναλλακτικά | 17,5copies /ml |
| Malaria | Προς το παρόν δεν υπάρχει | 3,5 iRBC/ml |

Γ.2.8. Ειδικά για το HBV, είναι επιθυμητό η αναλυτική ευαισθησία (όριο ανίχνευσης) να είναι <2 IU/ml.

Γ.2.9. Διαγνωστική ευαισθησία : Να παρέχονται αποδείξεις για τη χρήση panels ορομετατροπής προκειμένου να αποδειχθεί η μείωση της περιόδου του παραθύρου για τις εξετάσεις HIV, HCV, HBV. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Γ.2.10. Ειδικότητα : Αποδεκτή ελάχιστη ειδικότητα 99.85% για όλες τις ελεγχόμενες παραμέτρους.

##### ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Γ.2.11. Το HIV 1 μέρος της HIV δοκιμασίας, πρέπει να στοχεύει τουλάχιστον δύο διαφορετικές περιοχές του γονιδιώματος έτσι ώστε να μπορεί να αποφευχθεί υπο/μη ανίχνευση αιμοδοτών με HIV λοίμωξη, με μεταλλάξεις σε κάποια από τις περιοχές στόχους. Ο προμηθευτής να παρέχει αναλυτικές πληροφορίες για το σχεδιασμό της HIV δοκιμασίας. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Γ.2.12. Η μέθοδος να συμπεριλαμβάνει ειδικό εσωτερικό μάρτυρα για κάθε δείγμα, ώστε να αποφεύγεται η έκδοση ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Γ.2.13. Επιθυμητό ο εσωτερικός μάρτυρας να φορτώνεται απευθείας στον αναλυτή και να προστίθεται αυτόματα από το σύστημα, χωρίς να απαιτείται παρέμβαση του χειριστή.

Γ.2.14. Να συμπεριλαμβάνουν αρνητικό και θετικό μάρτυρα ή ορό βαθμονόμησης για όλους τους μολυσματικούς παράγοντες που ανιχνεύουν. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Γ.2.15. Να παρέχονται αποδείξεις για τη δυνατότητα του συστήματος να ανιχνεύει σταθερά/συστηματικά χαμηλά επίπεδα ιικού νουκλεϊνικού οξέος (συχνότητα αστοχίας συστήματος). ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

25PROC016424691 2025-03-07

Γ.2.16. Το ποσοστό διασταυρούμενης επιμόλυνσης να είναι 0%. Να παρέχονται στοιχεία πρόκλησης του συστήματος όπου αποδεικνύεται ότι δείγματα με υψηλό τίτλο ιών (HBV/HCV/HIV) ελέγχθηκαν με μη αντιδρώντα δείγματα, και δεν προκλήθηκε διασταυρούμενη επιμόλυνση. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Γ.2.17. Επιθυμητό είναι η μέθοδος να δίνει απευθείας αποτέλεσμα ανά ελεγχόμενο ιό (HBV, HCV, HIV) σε μία μόνο αντίδραση.

Γ.2.18. Οι προσφερόμενες δοκιμασίες πρέπει να αποδεικνύουν την έλλειψη διασταυρουμένων αντιδράσεων με άλλους λοιμώδεις παράγοντες. Ο προμηθευτής να παρέχει αναλυτικές πληροφορίες που να αποδεικνύουν ότι η μέθοδος δεν παρουσιάζει διασταυρούμενες αντιδράσεις με άλλους λοιμώδεις παράγοντες. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Γ.2.19. Το σύστημα πρέπει να μπορεί να διασφαλίζει τη διαφορική διάγνωση μεμονωμένα του HBV-DNA, HCV-RNA HIV-RNA στα θετικά μονήρη δείγματα (έλεγχος διάκρισης) είτε εξ αρχής είτε σε δεύτερο χρόνο με την ίδια μεθοδολογία χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Εφόσον απαιτείται δοκιμασία διάκρισης σε δεύτερο χρόνο, αυτή θα διενεργείται την επόμενη ημέρα. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Γ.2.20. Η προσφερόμενη μέθοδος, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για δοκιμασίες μεμονωμένου στόχου (single target) ή πολλαπλών στόχων (multiple target) πρέπει να μπορούν να ανιχνεύσουν όλους τους πρόσφατα καθορισμένου τύπους, υπότυπους και παραλλαγές (variants) των HCV, HIV, HBV και WNV.	Ο προμηθευτής να παρέχει υποστηρικτικά δεδομένα που επιβεβαιώνουν ότι όλες οι προσφερόμενοι μέθοδοι πληρούν αυτή την προϋπόθεση περιλαμβανομένων και αποδείξεων ότι ο προμηθευτής έχει αξιολογήσει τις μεθόδους έναντι ενός ευρέως φάσματος στελεχών διαφορετικών τύπων, υποτύπων και παραλλαγών για κάθε ελεγχόμενο στόχο και ότι οι προσφερόμενες τεχνικές μπορούν να ανιχνεύουν όλους τους πρόσφατα προσδιορισμένους τύπους, υποτύπους και παραλλαγές που έχουν ανιχνευθεί παγκοσμίως. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Γ.2.21. Το σύστημα να επιτρέπει οποιοδήποτε ΝΑΤ αντιδρών δείγμα ή δείγμα που έδωσε μη έγκυρο αποτέλεσμα να μπορεί να επαναληφθεί είτε μεμονωμένα είτε εις διπλούν προκειμένου να καθορισθεί η ακρίβεια (accuracy) του αρχικού αποτελέσματος. Να αναφερθεί πως το προτεινόμενο σύστημα παρέχει τη δυνατότητα επανελέγχου οποιουδήποτε δείγματος. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Γ.2.22. Η δοκιμασία πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δείγματα ολικού αίματος αποθηκευμένα σε θερμοκρασίες μεταξύ 2-80C για διάστημα έως 3 ημέρες χωρίς να απαιτείται ο διαχωρισμός (αποχωρισμός) του πλάσματος από τα ερυθρά. Ο προμηθευτής πρέπει να παρέχει πληροφορίες για τις απαιτήσεις αποθήκευσης των δειγμάτων για κάθε ελεγχόμενη παράμετρο, περιλαμβανομένων του χρονικού διαστήματος, εάν απαιτείται επεξεργασία του δείγματος μετά τη συλλογή, χρόνος φυγοκέντρησης, μονάδες g εφόσον υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις φυγοκέντρησης. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Γ.2.23. Επιθυμητό όλα τα αντιδραστήρια και τα βοηθητικά διαλύματα να είναι έτοιμα προς χρήση και να μην απαιτούν προετοιμασία από τον χειριστή ή χρήση επιπλέον εξοπλισμού για ανασύσταση, προθέρμανση, ανάμειξη, αλλά να φορτώνονται απευθείας στους αναλυτές.

Γ.2.24. Επιθυμητό οι μάρτυρες / βαθμονομητές να είναι έτοιμοι προς χρήση και να μην απαιτούν προετοιμασία από τον χειριστή, αλλά να φορτώνονται απευθείας στους αναλυτές.

Γ.2.25. Επιθυμητό τα αντιδραστήρια και τα βοηθητικά διαλύματα να φέρουν σήμανση με RFID ώστε να αναγνωρίζονται αυτόματα από τον αναλυτή.

Γ.2.26. Επιθυμητό οι μάρτυρες / βαθμονομητές, καθώς και κάθε είδους αναλώσιμο (ρύγχη δειγματοληψίας, φορείς αντίδρασης) να φέρουν σήμανση με barcode, ώστε να υπάρχει πλήρης ιχνηλασιμότητα.

Γ.2.27. Συχνότητα δυσλειτουργίας συστήματος: Νοείται η συχνότητα δυσλειτουργίας κατά την εκτέλεση της πλήρους διαδικασίας σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

α) Το σύστημα πρέπει να αποδεικνύει αξιοπιστία κατά την διάρκεια της λειτουργίας ρουτίνας. Πρέπει να αποδεικνύεται ποσοστό αποτυχίας επί του συνόλου του εξοπλισμού ≤ 2% runs/worklists/plates για συνεχόμενο χρονικό διάστημα άνω των 6 μηνών

Η εκτίμηση του ρυθμού αποτυχίας περιλαμβάνει όλες τις αποτυχίες του προγράμματος εκτέλεσης / λίστας εργασιών / πλακών που οφείλονται σε:

- σφάλματα λογισμικού του συστήματος

- αποτυχίες και σφάλματα υλικού /εξοπλισμού

25PROC016424691 2025-03-07

σφάλματα βαθμονόμησης/μαρτύρων

- λάθη επεξεργασίας εξέτασης

- λάθη αναλωσίμων

- λάθη δειγματοληψίας/διανομής

Η ζητούμενη πληροφορία πρέπει να παρέχεται από αιμοδοσία/ες αναφοράς η οποία χρησιμοποιεί για την καθημερινή ρουτίνα το προτεινόμενο σύστημα ή εναλλακτικά από στατιστικά δεδομένα ή σχετικές αναφορές του κατασκευαστή

β) Το σύστημα πρέπει να επιτυγχάνει αποδεδειγμένα ποσοστό ≤ 1%) μη έγκυρων δειγμάτων σε έγκυρο run/worklist/plate οφειλόμενα σε σφάλματα κατά τη επεξεργασία της εξέτασης (π.χ μη έγκυρο αποτέλεσμα αποδιδόμενο σε δείγμα)

Γ.2.28. Οι προσφερόμενες μέθοδοι πρέπει να περιλαμβάνουν μηχανισμό ελέγχου/βαθμονόμησης και επικύρωσης της διαδικασίας για κάθε ξεχωριστή δοκιμασία που εκτελείται. Να παρέχονται πληροφορίες για ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ:

- τον μηχανισμό που χρησιμοποιείται από την προτεινόμενη μέθοδο ώστε να επιτευχθεί η συγκεκριμένη απαίτηση

- πως η έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων από το σύστημα ελέγχεται ανάλογα με την έκβαση αυτών των μηχανισμών

Γ.2.29. Ο προμηθευτής πρέπει να ενημερώνει το Ε.ΚΕ.Α για όποια σκοπούμενη αλλαγή των οδηγιών χρήσης, πριν γίνει η αλλαγή, ανεξαρτήτως εάν αφορούν τον ίδιο ή άλλο τρίτο μέρος (third party). Σαν μέρος αυτής της διαδικασίας ο προμηθευτής πρέπει να παρέχει λεπτομέρειες για οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει έτσι ώστε το Ε.ΚΕ.Α να προχωρήσει σε εκτίμηση κινδύνου εάν αυτό απαιτείται. Ο υποψήφιος να δηλώσει πως θα διαχειριστεί ενδεχόμενες αλλαγές στις οδηγίες χρήσης τρίτων προμηθευτών έτσι ώστε να διασφαλισθεί αυτή η απαίτηση. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Γ.2.30. Ο υποψήφιος πρέπει να ενημερώνει το Ε.ΚΕ.Α εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση πριν από την ημέρα εφαρμογής οποιωνδήποτε προγραμματισμένων αλλαγών στην τεχνική/δοκιμασία (περιλαμβανομένων μερών αυτής, του συστήματος ή του τόπου κατασκευής). Σαν μέρος αυτής της διαδικασίας ο προμηθευτής πρέπει να παρέχει λεπτομέρειες οποιαδήποτε αλλαγής έτσι ώστε να μπορεί το Ε.ΚΕ.Α να προβεί στην απαιτούμενη εκτίμηση κινδύνου. Αλλαγές στη σύνθεση ή στο σχεδιασμό της μεθόδου μπορεί να οδηγήσουν σε επαναξιολόγηση. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Γ.2.31. Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης για τις δοκιμασίες στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. Μετά την υπογραφή της σύμβασης να κατατεθούν οι οδηγίες χρήσης στην Ελληνική γλώσσα. Να παρέχονται οι οδηγίες χρήσης και σε ηλεκτρονική μορφή. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

##### Γ.3. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΥΡΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Γ.3.1. Ο προσφερόμενος συνοδός εξοπλισμός για το κυρίως αναλυτικό έργο θα πρέπει να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος, παραγωγής το πολύ ενός έτους, που να αποδεικνύεται από το σειριακό αριθμό και βεβαίωση του οίκου κατασκευής, τελευταίας γενιάς, αυτοματοποιημένης σύγχρονης τεχνολογίας. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Γ.3.2. Όλος ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να έχει CE σήμανση, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 98/79/ΕΚ είτε πιστοποίηση κατά IVDR σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2017/746 (για τα ιατροτεχνολογικά βοηθήματα που χρησιμοποιούνται στη διάγνωση in vitro). Ο προσφέρων πρέπει να καταθέσει τη σχετική δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή. Επιπλέον, θα πρέπει να κατατεθεί βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ότι προτίθεται να λάβει πιστοποίηση κατά IVDR εντός της προβλεπόμενης από την Ευρωπαϊκή Ένωση προθεσμίας στην περίπτωση που δεν έχει ήδη. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Γ.3.3. Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την ταυτόχρονη ανίχνευση HIV Ι/ΙΙ RNA, HCV RNA, HBV DNA. Ο έλεγχος να πραγματοποιείται σε διαμόρφωση μοναδιαίου δότη, σε δείγματα πλάσματος ή ορού αιμοδοτών. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Γ.3.4. Να είναι κατάλληλος για την ανίχνευση HEV-RNA, Dengue virus και Malaria σε διαμόρφωση μοναδιαίου δότη για επιλεγμένα δείγματα. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

25PROC016424691 2025-03-07

Γ.3.5. Επιθυμητό η ανίχνευση WNV RNA να γίνεται κατά προτίμηση ταυτόχρονα, στο ίδιο run, και από το ίδιο σωληνάριο με τον βασικό έλεγχο για τους 3 ιούς (HBV, HCV, HIV I/II), για επιλεγμένα δείγματα.

Γ.3.6. Επιθυμητό ο προσφερόμενος αναλυτής (αφορά τον κύριο εξοπλισμό για την αναλυτική διαδικασία) να εκτελεί ταυτόχρονα τουλάχιστον τρείς (3) διαφορετικές εξετάσεις (π.χ. τριπλό τεστ (HIV-HCV-HBV), West Nile και HEV.

Γ.3.7. Ο προσφερόμενος αριθμός αναλυτών (αφορά τον κύριο εξοπλισμό για την αναλυτική διαδικασία) πρέπει να δηλώνεται με σαφήνεια και να παρέχονται λεπτομερείς εξηγήσεις τόσο για τον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι ημερήσιες λειτουργικές απαιτήσεις όσο και για τις δυνατότητες που παρέχονται σε περίπτωση που κάποιος ή κάποιο μέρος αυτού τεθεί εκτός λειτουργίας. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Γ.3.8. Τα προσφερόμενα συστήματα θα πρέπει να διασφαλίζουν την πλήρη ιχνηλασιμότητα και τον εντοπισμό των δειγμάτων καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας ελέγχου, μέχρι την απελευθέρωση του τελικού αποτελέσματος στο πληροφοριακό σύστημα. Να περιγραφεί ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτό. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Γ.3.9. Για κάθε παραγόμενο αποτέλεσμα θα πρέπει να γίνεται καταγραφή από το σύστημα, όλων των βημάτων επεξεργασίας, των αντιδραστηρίων και αναλωσίμων που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και τυχόν σημάνσεις που σχετίζονται με το αποτέλεσμα αυτό. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Γ.3.10. Το σύστημα να παρακολουθεί το χρόνο λήξης, τη θέση και τη στάθμη των υγρών και των αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο και να ενημερώνει έγκαιρα για τυχόν ανεπαρκή ποσότητα και τις ημερομηνίες λήξης αυτών. Να μην επιτρέπει την πραγματοποίηση νέων ελέγχων εάν κάποιο από τα υγρά ή τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιούνται έχει λήξει. Να αναφερθεί λεπτομερώς ο τρόπος που αυτά διασφαλίζονται. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Γ.3.11. Επιθυμητό να επιτρέπεται η φόρτωση και εκφόρτωση αντιδραστηρίων, υγρών λειτουργίας και αναλωσίμων στο σύστημα, καθώς και η απομάκρυνση των αποβλήτων, κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των δειγμάτων.

Γ.3.12. Να υπάρχει δυνατότητα παραμονής όλων των αντιδραστηρίων και βοηθητικών διαλυμάτων επί των αναλυτών για τουλάχιστον 2 ημέρες. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Γ.3.13. Επιθυμητό να υπάρχει δυνατότητα παραμονής και των μαρτύρων / βαθμονομητών επί των αναλυτών για τουλάχιστον 2 ημέρες.

Γ.3.14. Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να διαθέτει μέτρα για την ελαχιστοποίηση του αριθμού σφαλμάτων αναρρόφησης και διανομής δειγμάτων και αντιδραστηρίων και την προειδοποίηση των χρηστών για τέτοια σφάλματα. Στην προσφορά να περιγράφονται ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ:

  - τα συνήθη σφάλματα δειγματοληψίας (sampling errors) και ο τρόπος με τον οποίο αυτά επιλύονται

  - πώς επισημαίνονται τα σφάλματα

  - πώς ειδοποιούνται οι χρήστες

  - πώς αυτά παρακολουθούνται

  - πώς προλαμβάνεται η αποστολή των μη έγκυρων αποτελεσμάτων

Γ.3.15. Επιθυμητό να αναφέρονται ξεχωριστά τυχόν σφάλματα αναρρόφησης / διανομής στη δειγματοληψία, που σχετίζονται με άλλες αιτίες πέραν της ύπαρξης πήγματος.

Γ.3.16. Να αναφερθεί ο απαιτούμενος όγκος δείγματος που χρησιμοποιείται για τη διενέργεια κάθε ζητούμενης εξέτασης. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Γ.3.17. Επιθυμητό ο όγκος δείγματος συμπεριλαμβανομένου του νεκρού όγκου να είναι μικρότερος ή ίσος με 1000 μl για κάθε ζητούμενη εξέταση

Γ.3.18. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να διασφαλίζει την ελάχιστη δυνατή παρέμβαση από τους χρήστες. Ο προμηθευτής πρέπει να αναφέρει τον απαιτούμενο χρόνο για την εξασφάλιση λειτουργικών απαιτήσεων όπως ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ:

α) Αναγκαίος χρόνος επανεκκίνησης από το κλείσιμο του αναλυτή (Start up from shutdown).

β) Εκτέλεση της ημερήσιας διαδικασίας συντήρησης.

γ) Εκτέλεση της εβδομαδιαίας διαδικασίας συντήρησης.

δ) Εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης απαιτούμενης διαδικασίας συντήρησης.

25PROC016424691 2025-03-07

ε) Εκτέλεση διαδικασιών βαθμονόμησης εάν απαιτούνται στ) Εκτέλεση διαδικασιών απολύμανσης.

Οποιοσδήποτε άλλος χρόνος απαιτείται από τον προσφερόμενο εξοπλισμό προκειμένου να διεκπεραιώνονται οι απαιτούμενες λειτουργίες πρέπει να δηλώνεται, υποδεικνύοντας πώς αυτό επηρεάζει τη συνεχή λειτουργία του

Γ.3.19. Επιθυμητό να μην απαιτείται καθημερινή χρήση διαβρωτικών υλικών (πχ χλωρίνη) για τις διαδικασίες συντήρησης και καθαρισμού των αναλυτών και των επιφανειών εργασίας.

Γ.3.20. Επιθυμητό να μην απαιτείται καμία καθημερινή συντήρηση των αναλυτών.

Γ.3.21. Να υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας της βάσης δεδομένων σε καθημερινή βάση. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Γ.3.22. Επιθυμητό η δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας της βάσης δεδομένων να πραγματοποιείται αυτόματα.

Γ.3.23. Όλα τα συστήματα (αναλυτές, λοιπός παρεχόμενος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των συνοδευτικών PC) πρέπει να συνοδεύονται από σταθεροποιητή τάσης (UPS) με κατάλληλη ισχύ, με ελάχιστη δυνατή αυτονομία 20 λεπτών της ώρας καθώς και οπτικοακουστική διάταξη προειδοποίησης, στις περιπτώσεις διακοπής της τάσης του ρεύματος και στις περιπτώσεις χαμηλού επιπέδου τάσης των επαναφορτιζόμενων μπαταριών. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Γ.3.24. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ενημερώνει το Ε.ΚΕ.Α για οποιαδήποτε αναβάθμιση υλικού, λογισμικού συμπεριλαμβανομένων και των νέων εκδόσεων λογισμικού. Αυτές προσφέρονται από τον προμηθευτή μόλις γίνουν διαθέσιμες και εγκαθίστανται μετά από σύμφωνη γνώμη του Ε.ΚΕ.Α. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει το όποιο κόστος εγκατάστασης. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Γ.3.25. Να έχει τη δυνατότητα αυτόματης αναγνώρισης δειγμάτων μέσω γραμμωτού κώδικα, συμβατού με το πρότυπο ISBT 128. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Γ.3.26. Ο προμηθευτής πρέπει να παρέχει όλα τα απαραίτητα αναλώσιμα που απαιτούνται για την υποστήριξη όλων των λειτουργιών του προσφερόμενου συστήματος περιλαμβανομένων και όχι μόνο των προτυπωμένων μοναδιαίων ετικετών γραμμικού κώδικα και των αναλωσίμων ρυγχών για όποιο στάδιο της όλης διαδικασίας αυτά απαιτούνται. Το κόστος πρέπει να περιλαμβάνεται στην προσφερθείσα τιμή. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Γ.3.27. Ο βασικός έλεγχος (HBV,HCV,HIV) συμπεριλαμβανομένου και του ελέγχου για WNV να πραγματοποιείται απευθείας από το πρωτογενές σωληνάριο, PPT, το οποίο και φορτώνεται στην πλατφόρμα ελέγχου. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Γ.3.28. Επιθυμητό ο προσφερόμενος αναλυτής (αφορά τον κύριο εξοπλισμό για την αναλυτική διαδικασία) να έχει τη δυνατότητα ελέγχου επείγοντος δείγματος (STAT)

Γ.3.29. Να δοθούν αναλυτικές πληροφορίες/διευκρινήσεις σχετικά με την κατηγορία στην οποία εμπίπτουν τα παραγόμενα από τους προσφερθέντες αναλυτές απόβλητα υγρά και στερεά (αμιγώς μολυσματικά, αμιγώς τοξικά, μικτού μολυσματικού – τοξικού χαρακτήρα, άλλου τύπου), τον προτεινόμενο τρόπο διαχείρισης τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Γ.3.30. Να υποβληθεί ο εκτιμώμενος όγκος των παραγομένων αποβλήτων (υγρών και στερεών χωριστά) ανα κατηγορία (μολυσματικά / τοξικά / μικτού χαρακτήρα) ανά εβδομάδα λειτουργίας του αναλυτή βάση του αριθμού των διενεργούμενων ελέγχων, έτσι όπως αυτός καθορίζεται από το σχετικό τμήμα των προδιαγραφών και για τα δύο κέντρα χωριστά. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Γ.3.31. Με τον αναλυτή να παρέχονται ικανός αριθμός ειδικών δοχείων για μολυσματικά και τοξικά απόβλητα εάν αυτό απαιτείται ή οτιδήποτε άλλο απαιτείται για την ορθή διαχείριση τους χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Γ.3.32. Επιθυμητό ο κάθε προσφερόμενος αναλυτής (αφορά τον κύριο εξοπλισμό για την αναλυτική διαδικασία) να έχει χωρητικότητα στερεών αποβλήτων για τουλάχιστον 300 εξετάσεις ώστε να μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος απασχόλησης του προσωπικού για την απομάκρυνσή τους.

Γ.3.33. Επιθυμητό ο κάθε προσφερόμενος αναλυτής (αφορά τον κύριο εξοπλισμό για την αναλυτική διαδικασία) να παράγει μικρό όγκο υγρών αποβλήτων και συγκεκριμένα κάτω από 1lt για 100 εξετάσεις για την καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος.

25PROC016424691 2025-03-07

Γ.3.34. Επιθυμητό ο προσφερόμενος αναλυτής (αφορά τον κύριο εξοπλισμό για την αναλυτική διαδικασία) να διαθέτει ηχητική ή οπτική (με γωνία θέσης 360ο) ειδοποίηση σε περίπτωση σφάλματος ή βλάβης ώστε να διασφαλίζεται ότι οι χρήστες θα μπορούν να επεμβαίνουν άμεσα.

Γ.3.35. Ο προμηθευτής οφείλει να επιδείξει, εφόσον αυτό ζητηθεί από το Ε.ΚΕ.Α, την προσφερόμενη μεθοδολογία όπου αυτή έχει εγκατασταθεί. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει παρόμοια εγκατάσταση στον Ελλαδικό χώρο η επίδειξη θα πραγματοποιηθεί σε χώρα του εξωτερικού, κατά προτίμηση στην Ευρώπη και τα έξοδα θα βαρύνουν την εταιρεία. Το προς επίσκεψη εργαστήριο θα είναι επιλογή του Ε.ΚΕ.Α από το πελατολόγιο της προσφέρουσας εταιρείας. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

##### Γ.4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

###### Γ.4.1. Προδιαγραφές συστήματος σάρωσης δελτίων αποστολής

Γ.4.1.1. Ως δελτία αποστολής εκλαμβάνονται οι προεκτυπωμένες φόρμες στις οποίες επικολλώνται κατά τη διάρκεια της αιμοληψίας οι προεκτυπωμένοι αριθμοί αιμοληψιών (barcode) από τις υπηρεσίες αιμοδοσίας και περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των δειγμάτων και τους μοναδικούς αριθμούς αιμοληψίας (barcode αιμοληψίας) που έχουν αποσταλεί για επεξεργασία και το είδος των εξετάσεων.

Γ.4.1.2. Να προσφερθούν οι προεκτυπωμένες φόρμες στις οποίες θα επικολλώνται οι προεκτυπωμένοι αριθμοί αιμοληψιών (barcode) που χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια της αιμοληψίας. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Γ.4.1.3. Να παρέχεται η δυνατότητα αυτόματης καταχώρησης των προς εξέταση παραμέτρων για κάθε δείγμα κατά τη σάρωση των δελτίων αποστολής και να προσφερθεί ο απαραίτητος υλικοτεχνικός εξοπλισμός. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Γ.4.1.4. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός σάρωσης να μπορεί να συνδεθεί (χωρίς επιπλέον κόστος για το Ε.ΚΕ.Α) ταυτόχρονα με το LIS /Ενιαίο Πληροφοριακό Αιμοδοσίας των κέντρων και με το ενδιάμεσο λογισμικό, για την περίπτωση που απαιτηθεί παράκαμψη του LIS. Nα είναι εφικτή η σύγκριση του αριθμού των δειγμάτων που έχουν παραληφθεί με τον αριθμό των δειγμάτων που αναγράφονται στο συνοδευτικό δελτίο αποστολής. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

###### Γ.4.2. Προδιαγραφές προτυπωμένων ετικετών γραμμωτού κώδικα Γ.4.2.1.Ποιότητα ετικετών - Όλοι οι όροι απαράβατοι

    - Αυτοκόλλητες με χρήση μη τοξικής κόλλας

    - Να μην μπορεί να αποκολληθεί εύκολα (η αποκόλληση να καταστρέφει την ετικέτα)

    - Ανθεκτικές στο νερό και την υγρασία

    - Να μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα σε χαρτί, πάνω σε άλλες ετικέτες, πλαστικές επιφάνειες και γυαλί (ειδικά σε γυάλινα σωληνάρια) χωρίς να ξεκολλάνε.

    - Να αντέχουν σε ένα εύρος θερμοκρασιών από -80 ° C έως + 25 °C μετά την εφαρμογή τους. Το εύρος αυτό μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Αυτή η απαίτηση αφορά και τα τυπωμένα στοιχεία τα οποία δεν πρέπει να αλλοιώνονται λόγω των θερμικών συνθηκών.

    - Οποτεδήποτε μέσα σε ένα χρόνο από την παραλαβή τους, αν εμφανιστούν ελαττωματικές ετικέτες ο προμηθευτής υποχρεούται με δικά του έξοδα να τις αντικαθιστά άμεσα με σωστές.

    - Να καλύπτονται έκτακτες ανάγκες εκτύπωσης εντός (πέντε) εργάσιμων ημερών από τη στιγμή της παραγγελίας.

###### Γ.4.2.2. Ποιότητα εκτύπωσης - Όλοι οι όροι απαράβατοι

    - Κωδικοποίηση συμβατή με ISBT 128. Θα ακολουθείται η κωδικοποίηση των υπηρεσιών αιμοδοσίας και των κέντρων αίματος που θα διατεθεί από το Ε.ΚΕ.Α. Η κωδικοποίηση, μετά από σχετική απόφαση του Ε.ΚΕ.Α μπορεί να αλλάξει.

    - Να παραδίδονται σε μπλοκ των   50 φύλλων, διαστάσεων 7” X 4 ½ ”.

    - Κάθε φύλλο να περιέχει 12 ταυτάριθμες ετικέτες διαστάσεων 1” x 2¼”.

25PROC016424691 2025-03-07

Κάθε φύλλο αντιστοιχεί σε μία αιμοληψία. To σύνολο εκτιμώμενων ετικετών 900.000 φύλλα ανά έτος.

    - Το χάραγμα για το διαχωρισμό των ετικετών από το σιλικονόχαρτο να πραγματοποιείται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η εύκολη αποκόλληση των ετικετών από το σιλικονόχαρτο

    - Να είναι αναγνώσιμες από τους αναλυτές εργαστηρίων ελέγχου αίματος. Η εκτύπωση θα πρέπει να γίνεται σε εκτυπωτές laser υψηλής ανάλυσης (τουλάχιστον 1200dpi)

    - Οι προτυπωμένες ετικέτες πρέπει να εκτυπώνονται κατά τρόπο που να διασφαλίζεται αποκωδικοποίηση (decodability) βαθμού "Β" ή παραπάνω ώστε να είναι αποδεκτές για χρήση (ISO / IEC 15416 προδιαγραφές ποιότητας γραμμικού κώδικα, 2000).

    - Οι γραμματοσειρές που έχουν επιλεγεί για τις ετικέτες πρέπει να επιτρέπουν τη διαφοροποίηση μεταξύ παρόμοιων χαρακτήρων (π.χ. 0 / Ο και 1 / Ι).

    - Προκειμένου να διασφαλίζεται η μοναδικότητα κάθε εκτυπωμένου κωδικού θα πρέπει οι προβληματικές ετικέτες που διαπιστώνονται κατά τον ποιοτικό έλεγχο εκτύπωσης, να αποσύρονται και να μην επανεκτυπώνονται. Οι ελλείποντες κωδικοί θα δηλώνονται στη συνοδευτική αναφορά που θα συνοδεύει την παράδοση των ετικετών.

###### Γ.4.3. Προδιαγραφές συστήματος προαναλυτικής επεξεργασίας

Γ.4.3.1. Ο μειοδότης, θα πρέπει να παρέχει συνδεδεμένη με τα αναλυτικά συστήματα, αυτοματοποιημένη λύση και για τα δύο εργαστήρια (Ε.ΚΕ.Α & ΑΧΕΠΑ), που θα εκτελεί όλες τις προαναλυτικές εργασίες (φόρτωση δειγμάτων, φυγοκέντρηση, έλεγχος HIL (έλεγχος για δείγματα με αιμόλυση, ίκτερο λιπαιμία) αποπωματισμό, δρομολόγηση δειγμάτων στα αναλυτικά συστήματα). Όλα αυτά θα πρέπει να διαχειρίζονται μέσω του ενδιάμεσου λογισμικού. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Γ.4.3.2. Επιθυμητό το προσφερόμενο προαναλυτικό σύστημα να διαθέτει γραμμή που να οδηγεί τα δείγματα μετά την ανάλυση σε ειδικό χώρο παραμονής

Γ.4.3.3. Επιθυμητό το σύστημα προαναλυτικής επεξεργασίας και τα αναλυτικά συστήματα να είναι του ιδίου οίκου κατασκευής. Εξαιρούνται τα εφεδρικά προαναλυτικά συστήματα και οι γραμμές μεταφοράς δειγμάτων.

Γ.4.3.4. Τα δείγματα να εισάγονται με χρήση racks στην είσοδο του προαναλυτικού, με δυνατότητα εφάπαξ φόρτωσης τουλάχιστον 150 δειγμάτων. Τα δείγματα που φορτώνονται πρέπει να είναι σε θέση να υποστούν επεξεργασία από όλες τις απαιτούμενες προαναλυτικές ενότητες (φυγοκέντρηση, αποπωματισμό). ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Γ.4.3.5. Επιθυμητή η δυνατότητα εφάπαξ φόρτωσης περισσότερων από 300 δειγμάτων

Γ.4.3.6. Επιθυμητό στο προσφερόμενο προαναλυτικό σύστημα να υπάρχει θέση μαζικής εισαγωγής δειγμάτων (Bulk Input Module) για μεγαλύτερη ευκολία και ταχύτητα.

Γ.4.3.7. Στο προσφερόμενο προαναλυτικό σύστημα η συνολική on-line ικανότητα απόδοσης για φυγοκέντρηση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 300 σωληνάρια / ώρα. Χρόνος φυγοκέντρησης 20 λεπτά. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Γ.4.3.8. Επιθυμητό η ικανότητα απόδοσης για φυγοκέντρηση να είναι άνω των 500 σωληναρίων / ώρα. Χρόνος φυγοκέντρησης 20 λεπτά.

Γ.4.3.9. Το προσφερόμενο προαναλυτικό σύστημα και για τα δύο κέντρα να περιλαμβάνει ενσωματωμένο αποπωματιστή (decapper) παραγωγικότητας τουλάχιστον 800 δειγμάτων / ώρα. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Γ.4.3.10. Επιθυμητό η παραγωγικότητα του ενσωματωμένου αποπωματιστή να είναι άνω των 1000

δειγμάτων / ώρα.

Γ.4.3.11. Θα πρέπει να αναγνωρίζονται οι διαστάσεις του σωληναρίου (ύψος και διάμετρος), εάν είναι με πώμα ή χωρίς πώμα, χρώμα του πώματος και γραμμωτός κώδικας. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Γ.4.3.12. Επιθυμητό να ανιχνεύεται ο όγκος του δείγματος και να ελέγχεται το δείγμα για αιμόλυση, λιπαιμία, ικτερικότητα.

Γ.4.3.13. Επιθυμητό να είναι δυνατή η λήψη φωτογραφίας του δείγματος και η μεταφορά της στο ενδιάμεσο λογισμικό για μελλοντική αναφορά.

25PROC016424691 2025-03-07

Γ.4.3.14. Επιθυμητό τα θετικά δείγματα να ταξινομούνται μετά την ολοκλήρωση της αναλυτικής διαδικασίας σε ξεχωριστό χώρο.

Γ.4.3.15. Επιθυμητό να υπάρχει δυνατότητα επανασφράγισης των πρωτογενών δειγμάτων

Γ.4.3.16. Επιθυμητό η μειοδότρια εταιρεία να παρέχει την σύνδεση των ιδιόκτητων συστημάτων cobas 8800

των δύο κέντρων στο προσφερόμενο προαναλυτικό σύστημα.

Γ.4.3.17. Ο προσφερόμενος προαναλυτικός εξοπλισμός, να επαρκεί για τον έλεγχο του μέσου ημερήσιου αριθμού δειγμάτων του πίνακα 4 με την παραδοχή οτι σε κάθε δείγμα εκτελείται η τριπλή εξέταση HIV-HCV- HBV και η εξέταση του Δ. Νείλου WNV . Ο προσφερόμενος δηλαδή εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτελέσει το αναλυτικό και προαναλυτικό έργο στο χρονικό διάστημα 08.00-18.00, με την παραδοχή ότι μέχρι τις 08.00 έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες προετοιμασίες στα προαναλυτικά - αναλυτικά συστήματα (προγραμματισμένες συντηρήσεις, έλεγχοι ποιότητας κλπ) και ότι το σύνολο των δειγμάτων κάθε κέντρου είναι διαθέσιμα για φόρτωση στο προαναλυτικό σύστημα στις 08.00. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Γ.4.3.18. Ο προμηθευτής θα πρέπει να προσφέρει σε κάθε κέντρο τα παρακάτω εφεδρικά συστήματα :

α) Για το κέντρο Ε.Κ.Ε.Α, να προσφερθεί εφεδρικό συνδεδεμένο προαναλυτικό σύστημα ακριβώς ίδιο με το κύριο προαναλυτικό σύστημα (βλ. Προδ. Γ.4.3.4, Γ.4.3.7, Γ.4.3.9, Γ.4.3.11), που θα εκτελεί όλες τις προαναλυτικές εργασίες (φόρτωση δειγμάτων, φυγοκέντρηση, αποπωματισμό, δρομολόγηση δειγμάτων). ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

β) Να προσφερθούν δύο (2) φυγόκεντροι για το Ε.Κ.Ε.Α. και δύο (2) για το ΑΧΕΠΑ. Οι φυγόκεντροι να δέχονται σωληνάρια διαμέτρου 13 - 16 x 75 - 100 mm Κάθε φυγόκεντρος να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 70 σωληναρίων και ταχύτητα περιστροφής τουλάχιστον 4.000 RPM. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

γ) Για το κέντρο ΑΧΕΠΑ να προσφερθεί ένα (1) σύστημα αποπωματισμού. Το σύστημα αποπωματισμού να διαθέτει αυτόματο δειγματοφορέα και να έχει παραγωγικότητα τουλάχιστον 350 δειγμάτων την ώρα. Να μπορεί να αποπωματίζει ευρεία γκάμα σωληναρίων διαμέτρου 13 - 16 x 75 – 100 mm. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

δ) Επιθυμητό το σύστημα αποπωματισμού να έχει παραγωγικότητα άνω των 600 δειγμάτων την ώρα.

##### Γ.5.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

###### Γ.5.1. Προδιαγραφές Ενδιάμεσου Λογισμικού

Γ.5.1.1. Ο μειοδότης θα πρέπει να παρέχει ενδιάμεσο λογισμικό για να παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης αποτελεσμάτων εργαστηριακών εξετάσεων καθώς και πληροφοριών που αφορούν τα δείγματα και τον ποιοτικό έλεγχο, από όλα τα διασυνδεδεμένα αναλυτικά συστήματα μέσω ενός σταθμού κεντρικής διαχείρισης. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Γ.5.1.2. Να συνδεθεί το ενδιάμεσο λογισμικό στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών (Ε.Μ.Α) και αμφίδρομα στο υπάρχον LIS των Κέντρων/Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα Αιμοδοσίας χωρίς επιπλέον κόστος για το Ε.ΚΕ.Α. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Γ.5.1.3. Να παρέχει τη δυνατότητα επικύρωσης αποτελεσμάτων από διαφορετικά αναλυτικά συστήματα.

##### ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Γ.5.1.4. Να είναι δυνατή η εξ’ αποστάσεως υποστήριξη του λογισμικού καθ’ όλο το 24ωρο, όλες τις ημέρες του χρόνου (συμπεριλαμβανομένων και των αργιών) καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Γ.5.1.5. Το σύστημα να λειτουργεί ανεξάρτητα από την υπάρχουσα υποδομή πληροφορικής του EKEA ή του ΑΧΕΠΑ. Με το δικό του ανεξάρτητο δίκτυο LAN και με όλη την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και εξοπλισμό δικτύου που παρέχεται από τον προμηθευτή. Οι διακομιστές (κύριος και εφεδρικός) να βρίσκονται είτε στο εργαστήριο είτε σε ένα ασφαλές και κατάλληλα ψυχόμενο δωμάτιο. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Γ.5.1.6. Ο προμηθευτής να παρέχει διακομιστές με δυνατότητα εφεδρείας και τουλάχιστον 4 τερματικά ενδιάμεσου λογισμικού (middleware) με σαρωτές γραμμωτού κώδικα (barcode scanners), δυο εκτυπωτές γραμμωτού κώδικα (barcode printers) και έναν εκτυπωτή δικτύου λέιζερ ανά κέντρο αίματος. Για τα παραπάνω τερματικά και διακομιστές ο προμηθευτής θα πρέπει να προσφέρει και τα απαραίτητα UPS έτσι ώστε να εξασφαλίζει τη λειτουργία τους σε περίπτωση διακοπής ρεύματος για τουλάχιστον 20 λεπτά. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

25PROC016424691 2025-03-07

Γ.5.1.7. Η χωρητικότητα του αποθηκευτικού χώρου των διακομιστών να είναι επαρκής για να διατηρεί τη βάση δεδομένων καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Γ.5.1.8. Η βάση δεδομένων να αποθηκεύεται σε συστοιχία δίσκων (Raid Array) και σε διακομιστές με δυνατότητα εφεδρείας (για την καθημερινή κλωνοποίηση/backup της βάσης δεδομένων και συνέχεια της ρουτίνας του εργαστηρίου σε περίπτωση βλάβης του κυρίου διακομιστή). Σε περίπτωση αποτυχίας οποιουδήποτε δίσκου, αυτός θα πρέπει να αντικαθίσταται άμεσα. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Γ.5.1.9. Το λογισμικό να επιτρέπει την αυτοματοποιημένη απελευθέρωση των αποτελεσμάτων όπου πληρούνται τα κριτήρια και να κρατάει αυτόματα σε αναμονή τα αποτελέσματα όπου τα κριτήρια έχουν αποτύχει. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Γ.5.1.10. Το λογισμικό να επιτρέπει την ανασκόπηση και τη διεκπεραίωση όλων των αποτελεσμάτων πριν από την αποδέσμευση στο σύστημα της αιμοδοσίας και να ρυθμιστεί ώστε να επιτρέπει την επικύρωση των αποτελεσμάτων από 2 επικυρωτές που θα μπορούσαν να διαφέρουν μεταξύ τους. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Γ.5.1.11. Επιθυμητό το λογισμικό να εμφανίζει τα θετικά αποτελέσματα με τρόπο τέτοιο που είναι διαφορετικός από τα αρνητικά αποτελέσματα. Αυτό μπορεί να γίνεται είτε με έντονη γραμματοσειρά (bold) είτε με διαφορετικό χρώμα γραμματοσειράς είτε με χρώμα στο πεδίο του αποτελέσματος, είτε με τη χρήση φίλτρου ώστε κατά την επιλογή του χρήστη να εμφανίζονται μόνο τα θετικά ή μόνο τα αρνητικά αποτελέσματα. Είναι αποδεκτό είτε ένα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά είτε οποιοσδήποτε συνδυασμός των παραπάνω.

Γ.5.1.12. Επιθυμητή η δυνατότητα εμφάνισης του χειριστή που επικύρωσε κάποιο αποτέλεσμα στην οθόνη πληροφοριών δείγματος.

Γ.5.1.13. Επιθυμητό το λογισμικό να μην επιτρέπει την εισαγωγή δείγματος με τον ίδιο αριθμό αιμοληψίας.

Γ.5.1.14. Επιθυμητό το λογισμικό να είναι web based για να μην απαιτείται η εγκατάσταση του σε επιπλέον υπολογιστές.

###### Γ.5.2. Προδιαγραφές Λογισμικού Διαχείρισης Αποθήκης

Γ.5.2.1. Να προσφερθεί σύστημα διαχείρισης αποθεμάτων για τα αντιδραστήρια και τα αναλώσιμα υλικά.

##### ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Γ.5.2.2. Να διαθέτει είτε τεχνολογία RFID (Ταυτοποίησης Μέσω Ραδιοσυχνοτήτων) είτε με σειριακές ετικέτες γραμμωτού κώδικα που δεν είναι RFID για ορατότητα και παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Γ.5.2.3. Να έχει τη δυνατότητα αυτόματης ανάγνωσης προϊόντων του παρόχου αλλά και άλλου κατασκευαστή (εκτός του παρόχου) είτε με RFID, είτε με σειριακές ετικέτες γραμμωτού κώδικα που δεν είναι RFID. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Γ.5.2.4. Το λογισμικό να διαθέτει λειτουργία καταγραφής εισόδου, εξόδου προϊόντων και λοιπών αναλωσίμων. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Γ.5.2.5. Το λογισμικό να ειδοποιεί τον χειριστή για τις ποσότητες των υλικών που είναι χαμηλότερες από αυτές που έχουν οριστεί ως ελάχιστο απόθεμα. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Γ.5.2.6. Να διατηρεί αρχείο για κάθε αντιδραστήριο και αναλώσιμο. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Γ.5.2.7. Το αρχείο να περιλαμβάνει ταυτότητα του αντιδραστηρίου ή του αναλώσιμου. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Γ.5.2.8. Το αρχείο να περιλαμβάνει το όνομα του κατασκευαστή ή της εταιρείας που διακινεί το είδος και τον κωδικό παρτίδας ή τον αριθμό της παρτίδας. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Γ.5.2.9. Το αρχείο να περιλαμβάνει ημερομηνία παραλαβής, ημερομηνία λήξης. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Γ.5.2.10. Επιθυμητή η παροχή φορητής ασύρματης συσκευής σκαναρίσματος με ενσωματωμένη οθόνη, με δυνατότητα καταγραφής εισόδου εξόδου προϊόντων, προειδοποίηση λήξης και επισήμανσης κακής διαχείρισης (π.χ πρόταση χρήσης προϊόντος που λήγει συντομότερα)

Γ.5.2.11. Επιθυμητό το λογισμικό να πραγματοποιεί ηλεκτρονική παραγγελία στον προμηθευτή για τα είδη του παρόντος διαγωνισμού και να δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας της παραγγελίας μέχρι την παραλαβή της.

Γ.5.2.12. Επιθυμητό να προτείνει την απαιτούμενη αναπλήρωση αποθέματος με βάση παραμετροποιήσιμους κανόνες.

25PROC016424691 2025-03-07

Γ.5.2.13. Επιθυμητό το λογισμικό να είναι web based για να μην απαιτείται η εγκατάσταση του σε επιπλέον υπολογιστές.

##### Γ.6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ

Εκτός από τη δυνατότητα να υπάρχουν σε κάθε δοκιμή οι μάρτυρες (calibrators ή controls) καθώς και εσωτερικός μάρτυρας (internal control) για κάθε δείγμα, ζητείται να υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα εσωτερικού και εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου χωρίς επιπλέον κόστος.

###### Γ.6.1. Ανεξάρτητος Εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος (Go no Go)

- Θα παρέχονται δείγματα εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου κατάλληλα για έλεγχο διαλογής αιμοδοτών (blood screening). ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

- Οι ποσότητες που θα προσφερθούν θα πρέπει να καλύπτουν καθημερινή δοκιμή για κάθε μηχάνημα, δοκιμές σε περίπτωση νέας παρτίδας αντιδραστηρίων (νέο Lot number) καθώς και δοκιμές μετά από κάθε διορθωτική και προληπτική συντήρηση. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

###### Γ.6.2. Εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος (external quality assessment program)

- Ο εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος θα διεξάγεται τουλάχιστον τρεις φορές το χρόνο για τις αναλύσεις HIV-RNA (qualitative), HCV-RNA (qualitative), HBV- DNA (qualitative). ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

- Τα δείγματα θα προέρχονται από φορέα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του ISO 17043:2010. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

- Να κατατεθούν τα στοιχεία του φορέα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου και πιστοποιητικό ότι ικανοποιεί τις απαιτήσεις του ISO 17043:2010. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

- Οποιαδήποτε επικοινωνία με το φορέα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου θα γίνεται απευθείας με το εργαστήριο χωρίς να μεσολαβεί ο ανάδοχος (ισχύει και για την παραλαβή των δειγμάτων που θα αποστέλλει ο φορέας προς το εργαστήριο). Ο ανάδοχος δεν θα παρεμβαίνει σε κανένα στάδιο της επικοινωνίας μεταξύ των δύο. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

###### Γ.7. ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ -20°C ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (εφόσον αυτό απαιτείται για τα αντιδραστήρια, βαθμονομητές της προσφερόμενης μεθοδολογίας) – ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ

Γ.7.1. Εύρος θερμοκρασιών από -20°C έως -30°C

Γ.7.2. Χωρητικότητα μεγαλύτερη από 240 λίτρα.

Γ.7.3. Ψηφιακή ένδειξη της θερμοκρασίας, ακρίβειας 0,1°C

Γ.7.4. Να διαθέτει οπτικοακουστικό σύστημα συναγερμού ειδοποίησης του χρήστη για απώλεια ψύξης, πρόβλημα στην ηλεκτρική τροφοδοσία, για παρατεταμένο διάστημα που η πόρτα μένει ανοικτή. O συναγερμός διαθέτει αυτονομία τουλάχιστον 48 ωρών, για παρακολούθηση της θερμοκρασίας σε περίπτωση προβλήματος τροφοδοσίας.

Γ.7.5. Ελεγχόμενο σύστημα κυκλοφορίας αέρα για ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας. Το κύκλωμα να απενεργοποιείται κατά το άνοιγμα της πόρτας, για προστασία του συμπιεστή από υπερφόρτωση.

Γ.7.6. Η ρύθμιση της θερμοκρασίας και μέτρησή της να γίνεται με μικροεπεξεργαστή και έναν αισθητήρα

Thermistor

Γ.7.7. Να έχει κλειδαριά ασφαλείας για την πόρτα

Γ.7.8. Το μονωτικό υλικό και η ψυκτική ουσία δεν περιέχουν CFC/HCFC

Γ.7.9. Η στάθμη θορύβου και η ενεργειακή κατανάλωση να είναι σε χαμηλά επίπεδα

Γ.7.10. Να έχει καταγραφικό για την καταγραφή των θερμοκρασιών.

Γ.7.11. Να διατεθεί για κάθε κέντρο ο απαιτούμενος αριθμός καταψυκτών για τη συντήρηση του απαιτούμενου αποθέματος αντιδραστηρίων .

##### Γ.8. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΨΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ – ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ

Γ.8.1. Να είναι κάθετο εργαστηριακό ψυγείο γενικής χρήσης συνολικής χωρητικότητας περίπου 1400 λίτρα.

25PROC016424691 2025-03-07

Γ.8.2. Να διαθέτει συρόμενη ή ανοιγόμενη γυάλινη διπλή πόρτα.

Γ.8.3. Ψηφιακή ένδειξη της θερμοκρασίας, ακρίβειας 0,1°C

Γ.8.4. Να διαθέτει οπτικοακουστικό σύστημα συναγερμού ειδοποίησης του χρήστη για απώλεια ψύξης, πρόβλημα στην ηλεκτρική τροφοδοσία, για παρατεταμένο διάστημα που η πόρτα μένει ανοικτή. To εύρος λειτουργίας του συναγερμού να είναι ±3°C, από την προκαθορισμένη θερμοκρασία και επιδέχεται διαφορετική ρύθμιση, εφόσον το απαιτεί ο χρήστης. O συναγερμός να διαθέτει αυτονομία τουλάχιστον 48 ωρών, για παρακολούθηση της θερμοκρασίας σε περίπτωση προβλήματος τροφοδοσίας.

Γ.8.5. Να υπάρχει θερμοστάτης ασφαλείας που να αποτρέπει την πτώση θερμοκρασίας κάτω των 2°C.

Γ.8.6. Ελεγχόμενο σύστημα κυκλοφορίας αέρα για ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας. Το κύκλωμα απενεργοποιείται κατά το άνοιγμα της πόρτας, για προστασία του συμπιεστή από υπερφόρτωση.

Γ.8.7. Να είναι δοκιμασμένα και θεωρημένα για σωστή λειτουργία ακόμα και σε περιβάλλον θερμοκρασίας

32οC.

Γ.8.8. Να υπάρχει κλειδαριά ασφαλείας για την πόρτα

Γ.8.9. Το μονωτικό υλικό και η ψυκτική ουσία δεν περιέχουν CFC/HCFC

Γ.8.10. Η στάθμη θορύβου και η ενεργειακή κατανάλωση να είναι σε χαμηλά επίπεδα

Γ.8.11. Να διατεθεί για κάθε κέντρο ο απαιτούμενος αριθμός ψυγείων για τη συντήρηση του απαιτούμενου αποθέματος αντιδραστηρίων

##### Δ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΉ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ– ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ

Δ.1. Όλος ο εξοπλισμός πρέπει να έχει ενσωματωμένη τη δυνατότητα πλήρους διαγνωστικού ελέγχου (αυτοδιάγνωση). Ο προμηθευτής να παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τις ενσωματωμένες διαγνωστικές διαδικασίες και τη διαχείριση αυτών. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Δ.2. Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει πλήρη χρονοδιαγράμματα των προγραμματισμένων προληπτικών συντηρήσεων για όλο τον εξοπλισμό και αυτά να μην επηρεάζουν τη δυνατότητα ανταπόκρισης του εργαστηρίου στην ημερήσια ρουτίνα. Απαιτείται ενημέρωση, τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα, πριν από κάθε προγραμματισμένη προληπτική συντήρηση. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Δ.3. Ο προμηθευτής, στο τέλος της ημέρας, θα πρέπει να παρέχει πλήρη αναφορά για κάθε επίσκεψη συντήρησης/επισκευής/τεχνικής υποστήριξης. Ο προμηθευτής να καταθέσει υπόδειγμα της σχετικής αναφοράς για κάθε μέρος του εξοπλισμού, στο οποίο να προσδιορίζονται ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ:

  - Λίστα ελέγχου των εξαρτημάτων / δραστηριοτήτων που καλύπτονται από την προγραμματισμένη προληπτική συντήρηση

  - Τιμές που ευρέθησαν σε κάθε προγραμματισμένη συντήρηση

  - Αποτελέσματα ελέγχων

  - Οποιαδήποτε διορθωτική ενέργεια απαιτήθηκε και η έκβαση της

  - Πλήρης λεπτομέρειες για οποιαδήποτε επιπλέον ή πρόσθετη δουλειά απαιτήθηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης

  - Λεπτομέρειες σχετικά με τον εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε: όνομα εξοπλισμού, σειριακός αριθμός, αριθμός πιστοποιητικού βαθμονόμησης, ημερομηνία λήξης βαθμονόμησης

Δ.4. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών παρέχεται πιστοποίηση αποδεκτών επιδόσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε εξοπλισμού. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Δ.5. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει έμπειρο και επαρκές σε ανθρώπινο δυναμικό τμήμα τεχνικής υποστήριξης αποτελούμενο από τεχνικούς όπου αποδεδειγμένα θα είναι εκπαιδευμένοι από τον κατασκευαστικό οίκο των αναλυτών και προαναλυτικών συστημάτων. Να κατατεθούν α) ο επίσημος κατάλογος συνεργατών τεχνικής υποστήριξης και β) οι αντίστοιχες βεβαιώσεις. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Δ.6. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να υποβάλλουν με την προσφορά τους βεβαίωση ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο του οίκου κατασκευής των προσφερομένων αναλυτών από το οποίο θα προκύπτει ότι η προσφέρουσα εταιρεία είναι εξουσιοδοτημένη για την παροχή πλήρους τεχνικής και επιστημονικής

25PROC016424691 2025-03-07

υποστήριξης των ειδών αυτών (service, ανταλλακτικά κ.λ.π). Για τον λοιπό προσφερόμενο εξοπλισμό ο προμηθευτής έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί την τεχνική υποστήριξη τρίτων. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Δ.7. Πλήρης τεχνική υποστήριξη πρέπει να είναι διαθέσιμη κατά την διάρκεια του ωραρίου εργασίας (7.00 – 23.00 καθημερινές & Σάββατα και 7.00 – 15.00 Κυριακές & Αργίες) προκειμένου να διασφαλίζεται ότι το εργαστήριο μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις. Ο προμηθευτής πρέπει ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ:

  - Να επιβεβαιώσει ότι θα είναι διαθέσιμη πλήρης τεχνική υποστήριξη κατά τις αναφερόμενες ώρες συμπεριλαμβανομένων Σαββάτων Κυριακών και Αργιών, για κάθε εργαστήριο

  - Να επιβεβαιώσει ότι θα διατηρεί επαρκή ικανότητα υποστήριξης προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των Κέντρων Αίματος ανά πάσα στιγμή

Δ.8. O τεχνικός πρέπει εντός 2 ωρών από την κλήση για βλάβη του αναλυτή να ευρίσκεται στο Εργαστήριο για επιδιόρθωση της βλάβης. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ

Δ.9. Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει υπηρεσία αρωγής χρηστών, διαθέσιμη 24/7 περιλαμβανομένων των αργιών, προκειμένου να αναφέρονται τεχνικά ελαττώματα, θέματα παραδόσεων κ.λ.π, σε πλήρη ετοιμότητα για τεχνική υποστήριξη. Να αναφερθούν λεπτομέρειες σχετικά με ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ:

  - Δομή υποστηρικτικών υπηρεσιών

  - Αριθμό απασχολούμενου προσωπικού στις υπηρεσίες αρωγής χρηστών

  - Τοποθεσία των κέντρων εξυπηρέτησης

  - Η καταγραφή κλήσεων, η δρομολόγηση (συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης και κλιμάκωσης της προτεραιότητας) και οι διαδικασίες κλεισίματος

Δ.10. Ο προμηθευτής πρέπει να παράσχει ανταλλακτικά μέσω αξιόπιστης αλυσίδας εφοδιασμού εντός 48

ωρών από την αναγνώριση της ανάγκης για ανταλλακτικά. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ Ο προμηθευτής να δηλώσει:

  - Πού φυλάσσονται τα ανταλλακτικά (στις εγκαταστάσεις του Ε.ΚΕ.Α, εντός Ελλάδος, σε άλλη χώρα, κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας κ.λ.π)

  - Το χώρο και τις συνθήκες αποθήκευσης που απαιτούνται για τα τμήματα που φυλάσσονται στο Ε.ΚΕ.Α

  - Κατάλογο οποιωνδήποτε «κρίσιμων» ανταλλακτικών που προτείνεται να αποθηκευτούν στο Ε.ΚΕ.Α.

Δ.11. Ο προμηθευτής πρέπει να δηλώνει τι υποστήριξη παρέχεται (π.χ τεχνική), για την περίπτωση κατά την οποία ο χρόνος αντικατάστασης ή μη λειτουργίας οποιουδήποτε μέρους του εξοπλισμού υπερβαίνει τα καθορισμένα και συμφωνημένα χρονικά όρια. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ Ο προμηθευτής να δηλώσει:

  - Τα όρια απόδοσης στα οποία θα αντικατασταθεί οποιοδήποτε στοιχείο του εξοπλισμού

  - Τις διαδικασίες κλιμάκωσης που απαιτούνται για να διασφαλιστεί ότι η δράση αυτή θα ληφθεί την κατάλληλη στιγμή

  - Το χρονοδιάγραμμα για την αντικατάσταση κάθε είδους εξοπλισμού

  - Τη διαδικασία που θα ακολουθήσει ο προσφέρων για την αντικατάσταση οποιουδήποτε μέρους του εξοπλισμού.

Δ.12. Να δηλωθούν οι απαιτούμενες βαθμονομήσεις για όλο τον προσφερόμενο εξοπλισμό. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ Συγκεκριμένα να δηλωθούν:

- Ποια τμήματα του προφερόμενου εξοπλισμού απαιτούν βαθμονόμηση και ποια όχι

- Για όσα τμήματα απαιτείται βαθμονόμηση, πως αυτή πραγματοποιείται, από ποιόν και με ποια συχνότητα

- Να προσκομιστούν αποδεικτικά στοιχεία για την καταλληλότητα του μηχανικού / προσωπικό τρίτων για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων βαθμονόμησης (ISO 17025).

Δ.13. Ο προμηθευτής πρέπει να δηλώνει τι υποστήριξη παρέχεται (π.χ τεχνική), για την περίπτωση κατά την οποία ο χρόνος αντικατάστασης ή μη λειτουργίας οποιουδήποτε μέρους του εξοπλισμού υπερβαίνει τα καθορισμένα και συμφωνημένα χρονικά όρια . ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ Ο προμηθευτής να δηλώσει:

- Τα όρια απόδοσης στα οποία θα αντικατασταθεί οποιοδήποτε στοιχείο του εξοπλισμού

- Τις διαδικασίες κλιμάκωσης που απαιτούνται για να διασφαλιστεί ότι η δράση αυτή θα ληφθεί την κατάλληλη στιγμή

25PROC016424691 2025-03-07

Το χρονοδιάγραμμα για την αντικατάσταση κάθε είδους εξοπλισμού

  - Τη διαδικασία που θα ακολουθήσει ο προσφέρων για την αντικατάσταση οποιουδήποτε μέρους του εξοπλισμού.

##### Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ– ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ

Ο προμηθευτής υποχρεούται να συνυποβάλει:

  - Δήλωση ότι κατά την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής σε κατάσταση λειτουργίας θα παραδώσει πλήρες εγχειρίδιο με σαφείς οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του μητρικού κατασκευαστικού οίκου (Operation manual) με αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες τις εφαρμογές, μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα.

  - Πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες καθώς και αντίγραφο αναγκαίων βοηθημάτων ή πινάκων στην Ελληνική γλώσσα.

  - Ο προμηθευτής να αναφέρει ότι διαθέτει στην Ελλάδα μόνιμο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό (πέραν και ανεξάρτητα του αντίστοιχου τεχνικού προσωπικού για παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, συντήρησης κ.λ.π) για την επιστημονική υποστήριξη του προσωπικού κάθε Κέντρου.

  - Το εκπαιδευτικό και το τεχνικό προσωπικό του προμηθευτή θα αναφέρεται χωριστά με τον αντίστοιχο χρόνο ενασχόλησης του καθώς και τα προσόντα και την εκπαίδευση του. Θα συνυποβληθούν σχετικό πιστοποιητικό ειδικής εκπαίδευσης και αντίστοιχης εξουσιοδότησης από τον κατασκευαστικό οίκο, προκειμένου να τεκμηριώνεται η καταλληλότητα του για την πλήρη εκπαίδευση των χειριστών για τη λειτουργία του εξοπλισμού.

  - Η εκπαίδευση του προσωπικού να περιλαμβάνει τον τρόπο λειτουργίας των μηχανημάτων, των μεθόδων των αντιδραστηρίων, οδηγίες για πιθανές μικρές βλάβες και τρόπο αντίδρασης και οδηγίες για τη συντήρηση των μηχανημάτων.

  - Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει και τον ποιοτικό έλεγχο που θα προσφερθεί.

  - Η προσφέρουσα εταιρεία οφείλει να περιγράψει αναλυτικά στην προσφορά της τον τρόπο με τον οποίο θα εκπαιδεύσει το προσωπικό και τα αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα.

##### ΣΤ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ– ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ

ΣΤ.1. Η παράδοση και εγκατάσταση των αναλυτών και του ενδιάμεσου λογισμικού θα γίνει με ευθύνη και έξοδα των προμηθευτών, σε χώρο των Κέντρων Αίματος που θα τους υποδειχθεί, εντός 120 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Η παράδοση και εγκατάσταση των υπόλοιπων περιφερειακών θα γίνει με ευθύνη και έξοδα των προμηθευτών, σε χώρο των Κέντρων Αίματος που θα τους υποδειχθεί, εντός 260 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

ΣΤ.2. Ο προμηθευτής θα πρέπει να υποβάλλει αναλυτικό σχεδιασμό με τις διαδικασίες που πρόκειται να ακολουθηθούν για την πλήρη εγκατάσταση του προσφερόμενου συστήματος τηρώντας τα χρονοδιαγράμματα που απαιτούνται από τη σχετική σύμβαση. Ο σχεδιασμός να περιλαμβάνει λεπτομέρειες για τις αλλαγές που απαιτούνται στις υπάρχουσες υποδομές. Πρέπει να κατατεθούν τα κάτωθι:

    - Χρονοδιαγράμματα για τις απαιτούμενες αλλαγές στις υποδομές κάθε εργαστηρίου

    - Χρόνος παράδοσης εξοπλισμού

    - Χρονοδιάγραμμα παράδοσης, εκφόρτωσης και εγκατάστασης εξοπλισμού

    - Χρονοδιάγραμμα παράδοσης αναλωσίμων και αντιδραστηρίων

    - Χρονοδιάγραμμα εκπαίδευσης βασικών χρηστών

    - Χρονοδιαγράμματα επικύρωσης εξοπλισμού: πιστοποίηση εγκατάστασης (installation qualification), πιστοποίηση λειτουργίας (operational qualification)

    - Χρονοδιάγραμμα εκπαίδευσης λοιπών χρηστών

    - Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα πιστοποίησης απόδοσης (PQ –performance qualification)

ΣΤ.3. Το σύνολο του προσφερόμενου συνοδού εξοπλισμού (αναλυτές, εξοπλισμός προ-αναλυτικού και ψυγεία/καταψύκτες) πρέπει να μπορεί να εγκατασταθεί και λειτουργήσει με τρόπο εργονομικό στους χώρους που διατίθενται σε κάθε εργαστήριο (βλέπε σχετικές κατόψεις) και να διευκολύνει την ομαλή

25PROC016424691 2025-03-07

λειτουργία του εργαστηρίου. Για τον σκοπό αυτό, κάθε προσφέρουσα εταιρεία υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά της και αντίστοιχο σχέδιο (κάτοψη) για κάθε εργαστήριο.

ΣΤ.4. Οι εταιρείες που θα λάβουν μέρος έχουν το δικαίωμα να ελέγξουν εκ των προτέρων τους χώρους εγκατάστασης. Σε περίπτωση που χρειάζεται διαρρύθμιση του χώρου (πιθανή προσθήκη ή απομάκρυνση πάγκων εργασίας ή άλλο) για την εγκατάσταση των μηχανημάτων, το κόστος και το είδος των ενδεχόμενων διαρρυθμίσεων θα βαρύνουν την ανάδοχο εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των μηχανημάτων κάθε προσφοράς για την εξασφάλιση της μέγιστης παραγωγικότητας να μπορεί αποδεδειγμένα και χωρίς πρόκληση δυσλειτουργίας του Κέντρου Αίματος, να εγκατασταθεί στους χώρους που θα διατεθούν από το κάθε Κέντρο Αίματος.

ΣΤ.5. Να αναφερθεί τυχόν επιβάρυνση, λόγω του προσφερόμενου εξοπλισμού, των περιβαλλοντικών παραγόντων του εργαστηρίου, όπως εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας, υγρασία, έκλυση θερμότητας, επίπεδο θορύβου κ.λ.π. Η μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος εργασίας δεν πρέπει να ξεπερνά τους 25οC. Ο προσφέρων θα πρέπει να παρέχει αναλυτικά στοιχεία για:

    - τις απαιτούμενες περιβαλλοντολογικές απαιτήσεις του εργαστηρίου όπως θερμοκρασία περιβάλλοντος/υγρασία κ.λ.π

    - εκλυόμενη θερμότητα από το σύνολο του εξοπλισμού, περιλαμβανομένων των συνδεδεμένων υπολογιστών, των αδιάλειπτων τροφοδοτικών και κάθε άλλου εξοπλισμού στην καθορισμένη περιοχή

    - τον εκπεμπόμενο θόρυβο του συστήματος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και κατά την διάρκεια αναμονής (standby conditions). Τα όρια πρέπει να είναι σύμφωνα με τις ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρμόνιση με την οδηγία 2003/10/ΕΚ

    - κάθε τροποποίηση/ μέτρο που απαιτείται σε κάθε μία από τις εγκαταστάσεις

ΣΤ.6. Σε περίπτωση επιβάρυνσης των διαθέσιμων χώρων σε σχέση με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω παράγοντες (έκλυση θερμότητας, επίπεδο θορύβου κ.λ.π.) λόγω του προσφερόμενου εξοπλισμού ο προσφέρων θα πρέπει να προτείνει και εφαρμόσει συγκεκριμένες λύσεις χωρίς επιπλέον κόστος.

ΣΤ.7. Είναι αυτονόητο ότι καθ’ όλο τα στάδιο εγκατάστασης, δοκιμαστικής λειτουργίας και επικύρωσης των νέων μηχανημάτων που θα προκύψουν από τον εν λόγω διαγωνισμό ο ήδη διενεργούμενος ΝΑΤ έλεγχος δεν μπορεί να σταματήσει. Ως εκ τούτου ο προμηθευτής θα πρέπει :

α. να υποβάλλει αναλυτική μελέτη /πρόταση για τον τρόπο που θα γίνει η μετάπτωση στα νέα συστήματα διατηρώντας τη συνέχεια και την ασφαλή λειτουργία των ελέγχων που πραγματοποιούνται στα δύο Κέντρα για όσο διάστημα απαιτείται.

β. Η πρόταση θα περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων του έργου με σαφή χρονικό προσδιορισμό, διατιθέμενο προσωπικό και αρμοδιότητες, εκτίμηση κινδύνων για την παράδοση του έργου και προτεινόμενες ενέργειες αντιμετώπισης των.

γ. Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν οι χώροι που βρίσκονται ήδη εγκατεστημένα τα μηχανήματα μοριακού ελέγχου θα πρέπει να κατατεθεί μελέτη για το πώς θα εξασφαλισθεί η ασφαλής λειτουργία όλο το διάστημα που θα γίνεται η εγκατάσταση των νέων μηχανημάτων καθώς και οι απαιτούμενες διαδικασίες. Ειδικά για το ΑΧΕΠΑ (λόγω στενότητας χώρου) αποδεκτή πρόταση που θα προβλέπει - για όσο χρόνο διαρκούν η εγκατάσταση, η δοκιμαστική λειτουργία και η επικύρωση των αναλυτών στο ΑΧΕΠΑ - τον έλεγχο των δειγμάτων στο Ε.ΚΕ.Α (αφού ολοκληρωθεί σε αυτό η εγκατάσταση) με την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και παράδοση των δειγμάτων από το ΑΧΕΠΑ στο Ε.ΚΕ.Α με το κόστος να βαραίνει τον ανάδοχο.

δ. Σε περίπτωση που λόγω των εργασιών προκληθούν βλάβες ή δυσλειτουργία στον υπάρχοντα εξοπλισμό ο προμηθευτής αναλαμβάνει το κόστος αποκατάστασης καθώς και των επανελέγχων που θα απαιτηθούν.

ΣΤ.8. Ο προμηθευτής θα χρειαστεί να συνεργαστεί με το Ε.ΚΕ.Α προκειμένου να αναπτυχθούν τα κατάλληλα πρωτόκολλα επικύρωσης ώστε να αποδειχθεί η αποδεκτή απόδοση του συστήματος.	Ο προμηθευτής κατανοεί τα κάτωθι:

25PROC016424691 2025-03-07

Η επικύρωση πρέπει να περιλαμβάνει την πιστοποίηση λειτουργίας (OQ) και απόδοσης (PQ) κάθε μέρους τους εξοπλισμού και ο προμηθευτής πρέπει να παρέχει τα απαιτούμενα για αυτή τη διαδικασία αντιδραστήρια και αναλώσιμα χωρίς επιπλέον κόστος.

ΣΤ.9. Κάθε μέρος του εξοπλισμού θα γίνει αποδεκτό ή θα απορριφθεί στη βάση της έκβασης των διαδικασιών επικύρωσης.

ΣΤ.10. Όλο το έγγραφο υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον προμηθευτή κατά την εκτέλεση του έργου, όπως διαγράμματα, σχέδια, πλάνα υλοποίησης, στατιστικά στοιχεία, αλγόριθμοι υπολογισμών είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία του ΕΚΕΑ.

##### Z. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ – ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ

Ζ.1. Ο Προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την πρόβλεψη και την παροχή επαρκών ποσοτήτων αντιδραστηρίων και αναλωσίμων προκειμένου τα εργαστήρια να μπορούν να διεκπεραιώσουν το ανατιθέμενο σε αυτά έργο. Απαιτείται η διατήρηση, οποιαδήποτε στιγμή, αποθεμάτων σε αναλώσιμα και αντιδραστήρια που να επαρκούν για τουλάχιστον ένα μήνα σε κάθε εργαστήριο.

Ζ.2. Στην περίπτωση που αυτό απαιτείται ο προμηθευτής αναλαμβάνει, χωρίς κόστος, τη διαμόρφωση του αποθηκευτικού χώρου που θα του υποδειχθεί ώστε να μπορεί να αποθηκευτούν τα απαραίτητα αναλώσιμα και αντιδραστήρια.

Ζ.3. Δεν παραδίδονται πάνω από τέσσερα (4) διαφορετικά lots για κάθε εξέταση σε ετήσια βάση.

Ζ.4. Τουλάχιστον δύο (2) lots για την τριπλή εξέταση (HIV1/2, HBV, HCV) θα πρέπει να μπορούν να διατεθούν οποιαδήποτε στιγμή. Τα lots μπορεί να αποθηκεύονται στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή στην Ελλάδα αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να μπορούν να αποσταλούν άμεσα.

Ζ.5. Να δηλώνει τις απαιτήσεις αποθήκευσης, διανομής και χειρισμού των προσφερόμενων εξετάσεων και αντιδραστηρίων.

Ζ.6. Κατά την ημερομηνία παράδοσης τα αντιδραστήρια για την τριπλή εξέταση (HIV1/2, HBV,HCV) θα πρέπει να έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον μετά από 6 μήνες.

Ζ.7. Δεν πρέπει να υπερβαίνει έναν αριθμό παρτίδας (lot number) για κάθε αντιδραστήριο ανά αποστολή /

παράδοση.

##### Η. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ – ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ

Η.1. Ο προσφέρων πρέπει να αποδεικνύει την ικανότητα του να παρέχει τις υπηρεσίες του ή να παράγει τα προϊόντα του κατά τη διάρκεια των πλέον απαιτητικών και μη αναμενόμενων συνθηκών. Να αναφερθεί εάν ο προσφέρων πληροί κάποιο από τα παρακάτω κριτήρια:

- ISO 22301 ή άλλο συναφές εθνικό/διεθνές πρότυπο

- Βρίσκεται σε διαδικασία σχετικής πιστοποίησης

- Διαθέτει εσωτερικό τεκμηριωμένο σχέδιο έκτακτης ανάγκης προκειμένου να μπορεί να διασφαλιστεί η συνέχεια της αλυσίδας εφοδιασμού; Εάν ναι να κατατεθεί αντίγραφο.

Η.2. Να αναφερθεί εάν η προμηθεύτρια εταιρεία διαθέτει περισσότερα από ένα εργοστάσια ή / και γραμμές παραγωγής ικανά, σε σχέση πάντα με τις ζητούμενες ποσότητες, να κατασκευάσουν το υπό προμήθεια προϊόν. Να κατατεθούν :

- Αριθμός εργοστασίων και προϊόντων που παράγονται μαζί με τους αντιστοιχούντες όγκους

- Αριθμός διαθέσιμων γραμμών παραγωγής

- Χώρα εγκατάστασης και διευθύνσεις των εργοστασίων που παράγουν τα υπό προμήθεια προϊόντα

- Το κύριο εργοστάσιο που θα παράγει τα προϊόντα που προσφέρονται στον διαγωνισμό

- Το δεύτερο εργοστάσιο που προβλέπεται να παράγει τα σχετικά προϊόντα

- Ο χρόνος που απαιτείται για τη μετάπτωση της παραγωγής από τη μία εγκατάσταση στην άλλη στην περίπτωση που προκύψει πρόβλημα

Η.3. Στην περίπτωση που διατίθεται μόνο ένα σημείο παραγωγής να περιγραφεί πώς θα αντιμετωπισθεί ενδεχόμενο πρόβλημα στην παραγωγή καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης μαζί με τα ενδεικτικά χρονοδιαγράμματα.

25PROC016424691 2025-03-07

Η.4. Ο υποψήφιος πρέπει να δηλώσει πόσες παρτίδες (lots) συνολικά κρατούνται και να παράσχει λεπτομέρειες σχετικά με την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται το απόθεμα. Σύμφωνα με το σχετικό μέρος των προδιαγραφών ο διαγωνιζόμενος πρέπει να κατέχει τουλάχιστον δύο παρτίδες για την τριπλή εξέταση (HIV1/2, HBV,HCV).

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται, επί ποινή απόρριψης αυτών, από αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης για όλα τα σημεία των τεχνικών προδιαγραφών (με τη σειρά που αναγράφονται) καθώς και για κάθε άλλη τεχνική απαίτηση που περιέχεται στη διακήρυξη.

Τα αναγραφόμενα στο φύλλο συμμόρφωσης πρέπει να τεκμηριώνονται με παραπομπές στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου ή με την προσκόμιση επισήμων βεβαιώσεων του κατασκευαστή ή και άλλων επίσημων εγγράφων για ότι δεν αναγράφεται στα τεχνικά φυλλάδια.

25PROC016424691 2025-03-07

| Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  |  | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |
|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| Β.1. | Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν μέρος της διαγωνιστικής διαδικασίας για τον ταυτόχρονο έλεγχο των ιών HIV, HCV και HBV στο ίδιο δείγμα αίματος και από κάθε μονάδα αίματος χωριστά (ID-NAT) και οι οποίες θα ελέγχονται σε ποσοστό 100%, ενώ μέρος των ελεγχόμενων μονάδων θα ελέγχεται σε ποσοστό περίπου 20 % και για τον Ιό του Δυτικού Νείλου (WNV) ανάλογα με τα εκάστοτε επιδημιολογικά δεδομένα της χώρας. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Β.2. | Επιπρόσθετα το Ε.ΚΕ.Α εφόσον οι επιδημιολογικές ανάγκες της χώρας το επιβάλουν και κατόπιν σχετικής απόφασης του Ε.ΚΕ.Α θα κάνει χρήση της δυνατότητας προαίρεσης : α) για τον έλεγχο σε μονήρη δείγματα (ID-NAT) για τον Δάγκειο (Dengue virus) β) για τον έλεγχο σε μονήρη δείγματα (ID-NAT) για την Ελονοσία (Malaria) γ) για τον έλεγχο σε μονήρη δείγματα (ID-NAT) για την Ηπατίτιδα Ε (HEV) | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Β.3.1. | Αντιδραστήρια μοριακού ελέγχου για τον ταυτόχρονο έλεγχο στο ίδιο δείγμα αίματος και από κάθε μονάδα αίματος χωριστά (ID-NAT) των HIV-1/2 RNA, HCV RNA, HBV DNA, WNV RNA, καθώς και για τον έλεγχο Dengue | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |

25PROC016424691 2025-03-07

|  | virus, Malaria και HEV RNA σε δείγματα εθελοντών αιμοδοτών |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Β.3.2 | Εσωτερικό και εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Β.3.3. | Συνοδό εξοπλισμό (παραχώρηση, εγκατάσταση, συντήρηση, εκπαίδευση και επιστημονική υποστήριξη) για τη διενέργεια του συνόλου των διεργασιών του εργαστηρίου μοριακού ελέγχου ήτοι: απαιτούμενους αυτοματοποιημένους αναλυτές μοριακού ελέγχου, κάλυψη απαιτήσεων προαναλυτικού σταδίου για φυγοκέντρηση σωληναρίων, εκπωμάτωση σωληναρίων, προτυπωμένες εττικέτες γραμμωτού κώδικα και ψυγεία/καταψύκτες συντήρησης δειγμάτων και αντιδραστηρίων έτσι όπως αυτά αποτυπώνονται αναλυτικά στο κείμενο που ακολουθεί. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Β.3.4. | Κάθε προσφέρουσα εταιρεία υποχρεούται να καταθέσει προσφορά για το σύνολο των ζητουμένων όπως αυτά αναφέρονται στο σημείο Β.3. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Β.4. | Οι οικονομικοί φορείς στην προσφερόμενη τιμή, η οποία θα δοθεί σε ευρώ ανά μονάδα μέτρησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. α΄, παρ. 5, του άρθρου 95 του ν.4412/2016, θα πρέπει να συμπεριλάβουν τα αντιδραστήρια αιμοδοσίας, τα συμπληρωματικά υλικά για κάθε μέθοδο (π.χ.αναλώσιμα, βαθμονομητές- calibrators, πρότυποι οροί-controls, ανεξάρτητος εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος, εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος) το ζητούμενο εξοπλισμό, εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού και ότι άλλο ζητείται από τη διακήρυξη. Ως μονάδα μέτρησης της παρούσας διακήρυξης ορίζεται το παραγόμενο αποτέλεσμα | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |

25PROC016424691 2025-03-07

|  | (reportable result). Ο όρος παραγόμενο αποτέλεσμα περιλαμβάνει όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν, ανεξαρτήτως του αριθμού των τυχόν επανελέγχων που θα απαιτηθούν, προκυμμένου να καταστεί δυνατή η σήμανση της μονάδας ως θετική ή αρνητική |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Β.5. | Κάθε προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει αναλυτικούς πίνακες με όλα τα απαιτούμενα είδη (αντιδραστήρια αναλώσιμα κ.λ.π.) και ποσότητες ανά Κ.Α. για την εκτέλεση των ζητούμενων εξετάσεων. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Β.6. | Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Β.7. | Οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται, επί ποινή απόρριψης αυτών, από αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης για όλα τα σημεία των τεχνικών προδιαγραφών (με τη σειρά που αναγράφονται στο σχετικό παράρτημα) καθώς και σε κάθε άλλη τεχνική απαίτηση που περιέχεται στη διακήρυξη. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Β.8. | Τα αναγραφόμενα στο φύλλο συμμόρφωσης πρέπει να τεκμηριώνονται με παραπομπές στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου ή με την προσκόμιση επισήμων βεβαιώσεων του κατασκευαστή ή και άλλων επίσημων εγγράφων για ότι δεν αναγράφεται στα τεχνικά φυλλάδια. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |

25PROC016424691 2025-03-07

| Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Γ.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  |  |  |  |
|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| Γ.1.1. | Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν εμπειρία από αντίστοιχα έργα συγκεντροποιημένων ελέγχων αιμοδοσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και σε άλλες χώρες. Να κατατεθούν σχετικά πελατολόγια με αναλυτικές διευθύνσεις, ονόματα υπευθύνων και τηλέφωνα επικοινωνίας. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.1.2. | Διεθνώς οι εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την επεξεργασία του αίματος πρέπει να ικανοποιούν αυστηρά νομικούς περιορισμούς όσον αφορά την τήρηση ορθών πρακτικών (GMP/GLP). Ως εκ τούτου θα πρέπει, επι ποινή αποκλεισμού, η προσφερόμενη λύση να έχει βασισθεί σε ανάλυση και σχεδιασμό του τρόπου λειτουργίας του προτεινόμενου εξοπλισμού/μεθοδολογίας. Να κατατεθεί, επι ποινή αποκλεισμού, η σχετική ανάλυση/σχεδιασμός , ως μέρος της τεχνικής προσφοράς. Η ανάλυση θα πρέπει : | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.1.2.1 | Να καλύπτει εκτός του κυρίως αναλυτικού έργου και τους κάτωθι τομείς (στο φύλλο συμμόρφωσης να αναφερθούν οι παραπομπές στην κατατεθείσα ανάλυση που αντιστοιχούν στα ζητούμενα) : | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.1.2.1.1 | Παραλαβή, διαλογή, προετοιμασία των προς ανάλυση δειγμάτων, μέσω συστήματος προαναλυτικής επεξεργασίας και για τα δύο κέντρα (ΕΚΕΑ & ΑΧΕΠΑ) το οποίο θα περιλαμβάνει : παραλαβή δειγμάτων, φόρτωση δειγμάτων, φυγοκέντρηση δειγμάτων, αποπωματισμό, | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |

25PROC016424691 2025-03-07

|  | δρομολόγηση μέσω γραμμών σύνδεσης στα αναλυτικά συστήματα και ομαδοποίηση δειγμάτων που προορίζονται για μη συνδεδεμένα αναλυτικά συστήματα σε ειδική περιοχή |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Γ.1.2.1.2 | Ειδικά για το Ε.ΚΕ.Α η ανάλυση/σχεδιασμός, πλέον των όσων αναφέρονται στο σημείο Γ.1.2.1.1, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψιν ότι το κεντρικό σημείο παραλαβής, ταυτοποίησης και εσωτερικής δρομολόγησης μέρους των δειγμάτων (δείγματα προερχόμενα από τις 24 υπηρεσίες αιμοδοσίας που έχουν συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα συγκεντρωτισμού της επεξεργασίας) προς τα εργαστήρια έχει εγκατασταθεί στο υπάρχον τμήμα παραλαβών/αποστολών. Σε κάθε περίπτωση ο προτεινόμενος σχεδιασμός θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίξει και την μελλοντική λειτουργία ως ενιαίου σημείου εισόδου και διακίνησης όλων των δειγμάτων, ενώ παράλληλα να υπάρχει και μέριμνα για τη δημιουργία των κατάλληλων βοηθητικών χώρων. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.1.2.1.3. | Τρόπος καταγραφής της ταυτότητας των δειγμάτων στο πληροφοριακό σύστημα, δρομολόγηση των απαιτούμενων κατά περίπτωση εξετάσεων, διαχείριση των αποτελεσμάτων (επαλήθευση, έγκριση, επανέλεγχος κ.λ.π) μέσω ενδιάμεσου λογισμικού-middleware σύμφωνα με το σημείο Γ.5.1. των προδιαγραφών και για τα δύο κέντρα | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.1.2.1.4. | Την οργάνωση και διαχείριση της αποθήκης των απαραίτητων αντιδραστηρίων και αναλωσίμων μέσω λογισμικού διαχείρισης αποθήκης – | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |

25PROC016424691 2025-03-07

|  | σύμφωνα με το σημείο Γ.5.2. των προδιαγραφών και για τα δύο κέντρα |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Γ.1.2.1.5. | Διαδικασία διαχείρισης αποβλήτων και για τα δύο κέντρα | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.1.2.2. | Να περιγράφει την ακριβή διαδικασία υλοποίησης του έργου με ακριβείς και οριοθετημένους στόχους λαμβάνοντας υπόψη την εκπαίδευση του προσωπικού στην υλοποίηση των νέων διαδικασιών και υποστηρίζοντας μηχανισμούς ανασκόπησης της πορείας του έργου με δυνατότητα εφαρμογής διορθωτικών ενεργειών. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.1.2.3. | Να στηρίζεται στην υπάρχουσα κατάσταση κάθε Κέντρου με προτάσεις για τη βελτίωση των υπαρχουσών διαδικασιών και κυρίως για την εισαγωγή νέων. Όλες οι προτάσεις/εκτιμήσεις θα πρέπει να στηρίζονται σε σύγχρονες μεθοδολογίες και αντίστοιχα εργαλεία (π.χ Lean Six Sigma ή άλλα). | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.1.3. | Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια και συστήματα θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών και του EDQM για το αίμα και τα προϊόντα αίματος καθώς και της οδηγίας 98/79/ΕΚ για τα ιατροτεχνολογικά βοηθήματα που χρησιμοποιούνται στη διάγνωση. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.1.4. | Ο προσφερόμενος συνοδός εξοπλισμός θα πρέπει να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες λειτουργίας των δύο εργαστηρίων ΝΑΤ και η ευαισθησία και ειδικότητα των προσφερομένων αντιδραστηρίων θα πρέπει να είναι η απαιτούμενη για τον έλεγχο δειγμάτων εθελοντών αιμοδοτών. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.1.5. | Ο προμηθευτής να παρέχει πλήρη περιγραφή όλων των απαιτούμενων βοηθητικών | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |

25PROC016424691 2025-03-07

|  | υποστηρικτικών συστημάτων του προσφερόμενου εξοπλισμού (π.χ ενεργειακές απαιτήσεις, σύστημα παροχής ύδατος, συμπιεστές κ.α) και να τα περιλαμβάνει στην προσφορά του. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Γ.1.6. | Θα πρέπει να κατατεθεί βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ότι προτίθεται να λάβει πιστοποίηση κατά IVDR εντός της προβλεπόμενης από την Ευρωπαϊκή Ένωση προθεσμίας (ήτοι έως 31 Δεκεμβρίου 2027). Δεν απαιτείται CE για τα λοιπά προσφερόμενα είδη (ανταλλακτικά, UPS, συστήματα νερού, λογισμικά, ηλ. υπολογιστές, ψυγεία και λοιπά παρελκόμενα). Για τους οίκους κατασκευής των προσφερόμενων αντιδραστηρίων και συστημάτων να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά ISO 13485. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.1.7. | Ο διαγωνισμός αφορά στον έλεγχο περίπου 580.000 μονάδων αίματος (εκτίμηση, η οποία μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με την προσέλευση των αιμοδοτών και τις κλινικές ανάγκες) και θα πραγματοποιείται σε δύο (2) κέντρα αίματος ανα την επικράτεια: Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α) & Π.Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ». | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.1.8. | Οι συλλεγόμενες μονάδες (περίπου 580.000) θα ελέγχονται σε ποσοστό 100% για τους τρείς ιούς ταυτόχρονα (HIV I/II-RNA/HBV-DNA/HCV-RNA) σε μονήρη δείγματα (ID-NAT), από αυτές περίπου 120.000 μονάδες (ποσοστό ~20%), σύμφωνα με τα επιδημιολογικά δεδομένα των τελευταίων ετών, θα ελέγχονται και για τον Ιό του Δυτικού Νείλου (WNV-RNA) σε μονήρη δείγματα (ID-NAT). | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |

25PROC016424691 2025-03-07

| Γ.1.9. | Επιπρόσθετα το Ε.ΚΕ.Α εφόσον οι επιδημιολογικές ανάγκες της χώρας το επιβάλουν και κατόπιν σχετικής απόφασης, θα κάνει χρήση της δυνατότητας προαίρεσης : α) για τον έλεγχο σε μονήρη δείγματα (ID-NAT) 2.000 μονάδων/έτος για Dengue virus β) για τον έλεγχο σε μονήρη δείγματα (ID-NAT) 6.000 μονάδων/έτος για Malaria γ) για τον έλεγχο σε μονήρη δείγματα (ID-NAT) 42.000 μονάδων/έτος για Ηπατίτιδα Ε | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Γ.1.12 | Ο αριθμός των αναλυτών που θα προσφερθούν ανά εργαστήριο (για το σύνολο των ελεγχόμενων παραμέτρων) πρέπει να είναι τέτοιος ώστε η συνολική τους παραγωγικότητα ανά ώρα να αντιστοιχεί στο ένα όγδοο (1/8) του διπλάσιου του προβλεπόμενου ημερήσιου αριθμού δειγμάτων (βλ. πίνακα 4). Πρέπει δηλαδή σε κάθε περίπτωση ο χρόνος λειτουργίας των αναλυτών για τη διεκπεραίωση της ρουτίνας να μην ξεπερνά τις 8 ώρες. Η συμπλήρωση του πίνακα 4 είναι υποχρεωτική | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.1.13. | Το σύνολο του προσφερόμενου προαναλυτικού εξοπλισμού, καθώς και του αναλυτικού εξοπλισμού, να επαρκεί για τον έλεγχο του μέσου ημερήσιου αριθμού δειγμάτων του πίνακα 4 με την παραδοχή οτι σε κάθε δείγμα εκτελείται η τριπλή εξέταση HIV-HCV-HBV και η εξέταση του Δ. Νείλου WNV . Ο προσφερόμενος δηλαδή εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτελέσει το αναλυτικό και προαναλυτικό έργο στο χρονικό διάστημα 08.00-18.00, με την παραδοχή ότι μέχρι τις 08.00 έχουν γίνει όλες οι | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |

25PROC016424691 2025-03-07

|  | απαραίτητες προετοιμασίες στα προαναλυτικά - αναλυτικά συστήματα (προγραμματισμένες συντηρήσεις, έλεγχοι ποιότητας κλπ) και ότι το σύνολο των δειγμάτων κάθε κέντρου είναι διαθέσιμα για φόρτωση στο προαναλυτικό σύστημα στις 08.00. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Γ.2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ/ΜΕΘΟΔΟΣ) |  |  |  |  |
|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| Γ.2.1. | Όλα τα προσφερόμενα αντιδραστήρια θα πρέπει να διαθέτουν CE σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 98/79/ΕΚ, είτε πιστοποίηση κατά IVDR σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2017/746, ειδικά για τον έλεγχο μονάδων αίματος από εθελοντές αιμοδότες. Να κατατεθούν αντίγραφα των δηλώσεων συμμόρφωσης για κάθε μία από τις δοκιμασίες. Επιπλέον, θα πρέπει να κατατεθεί βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ότι προτίθεται να λάβει πιστοποίηση κατά IVDR εντός της προβλεπόμενης από την Ευρωπαϊκή Ένωση προθεσμίας (ήτοι έως 31 Δεκεμβρίου 2027) στην περίπτωση που δεν έχει ήδη. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.2.2. | Να κατατεθεί ανεξάρτητη τεκμηρίωση ότι οι εξετάσεις είναι κατάλληλες για τον έλεγχο διαλογής (screening) αιμοδοτών/μονάδων αίματος. Γίνονται αποδεκτά τα κάτωθι : αξιολογήσεις κοινοποιημένων οργανισμών (notified body), δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και συντελεστή απήχησης ή αναφορές από άλλες υπηρεσίες αιμοδοσίας ή οργανισμούς που ορίζουν και υποστηρίζουν την αναφερόμενη ευαισθησία, ειδικότητα και | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |

25PROC016424691 2025-03-07

|  | συνολική απόδοση των προτεινόμενων δοκιμασιών. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Γ.2.3. | Οι προσφερόμενες υποχρεωτικές εξετάσεις πρέπει να είναι κατάλληλες για έλεγχο δειγμάτων σε EDTA (πλάσμα) καθώς και σε δείγματα που έχουν συλλεχθεί με αντιπηκτικό CPD, CPDA-1. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.2.4. | Σε περίπτωση που απαιτηθεί έλεγχος για Malaria, αυτός θα διενεργείται σε ολικό αίμα. Εάν η προσφερόμενη μέθοδος απαιτεί μετάγγιση του δείγματος ολικού αίματος σε δευτερογενές σωληνάριο, αυτή θα πρέπει να γίνεται αυτοματοποιημένα και να προσφερθεί ο απαιτούμενος εξοπλισμός. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.2.5. | Επιθυμητό για την εξέταση Malaria να φορτώνεται στον αναλυτή απευθείας το πρωτογενές σωληνάριο ώστε να μην απαιτείται μετάγγιση. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| Γ.2.6. | Επιθυμητό να υπάρχει δυνατότητα διενέργειας πολυπλεκτικών δοκιμασιών (multiplex assays) και για άλλες εξετάσεις που αφορούν τον έλεγχο των αιμοδοτών | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| Γ.2.7. | Η αναλυτική ευαισθησία (όριο ανίχνευσης) της μεθόδου πρέπει να πληροί τις κάτωθι ελάχιστες απαιτήσεις ευαισθησίας (οριζόμενο από τον κατασκευαστή για στάθμη εμπιστοσύνης 95%) για τις μοριακές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο διαλογής αιμοδοτών / μονάδων αίματος (βλέπε σχετικό πίνακα) | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.2.8. | Ειδικά για το HBV, είναι επιθυμητό η αναλυτική ευαισθησία (όριο ανίχνευσης) να είναι <2 IU/ml | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| Γ.2.9. | Διαγνωστική ευαισθησία : Να παρέχονται αποδείξεις για τη χρήση panels ορομετατροπής προκειμένου να αποδειχθεί η μείωση της | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |

25PROC016424691 2025-03-07

|  | περιόδου του παραθύρου για τις εξετάσεις HIV, HCV, HBV. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Γ.2.10. | Ειδικότητα : Αποδεκτή ελάχιστη ειδικότητα 99.85% για όλες τις ελεγχόμενες παραμέτρους. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.2.11. | Το HIV 1 μέρος της HIV δοκιμασίας, πρέπει να στοχεύει τουλάχιστον δύο διαφορετικές περιοχές του γονιδιώματος έτσι ώστε να μπορεί να αποφευχθεί υπο/μη ανίχνευση αιμοδοτών με HIV λοίμωξη, με μεταλλάξεις σε κάποια από τις περιοχές στόχους. Ο προμηθευτής να παρέχει αναλυτικές πληροφορίες για το σχεδιασμό της HIV δοκιμασίας. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.2.12. | Η μέθοδος να συμπεριλαμβάνει ειδικό εσωτερικό μάρτυρα για κάθε δείγμα, ώστε να αποφεύγεται η έκδοση ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.2.13. | Επιθυμητό ο εσωτερικός μάρτυρας να φορτώνεται απευθείας στον αναλυτή και να προστίθεται αυτόματα από το σύστημα, χωρίς να απαιτείται παρέμβαση του χειριστή. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| Γ.2.14. | Να συμπεριλαμβάνουν αρνητικό και θετικό μάρτυρα ή ορό βαθμονόμησης για όλους τους μολυσματικούς παράγοντες που ανιχνεύουν | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.2.15. | Να παρέχονται αποδείξεις για τη δυνατότητα του συστήματος να ανιχνεύει σταθερά/συστηματικά χαμηλά επίπεδα ιικού νουκλεϊνικού οξέος (συχνότητα αστοχίας συστήματος). | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.2.16. | Το ποσοστό διασταυρούμενης επιμόλυνσης να είναι 0%. Να παρέχονται στοιχεία πρόκλησης του συστήματος όπου αποδεικνύεται ότι δείγματα με υψηλό τίτλο ιών (HBV/HCV/HIV) ελέγχθηκαν με μη αντιδρώντα δείγματα, και δεν προκλήθηκε διασταυρούμενη επιμόλυνση. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |

25PROC016424691 2025-03-07

| Γ.2.17. | Επιθυμητό είναι η μέθοδος να δίνει απευθείας αποτέλεσμα ανά ελεγχόμενο ιό (HBV, HCV, HIV) σε μία μόνο αντίδραση. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Γ.2.18. | Οι προσφερόμενες δοκιμασίες πρέπει να αποδεικνύουν την έλλειψη διασταυρουμένων αντιδράσεων με άλλους λοιμώδεις παράγοντες. Ο προμηθευτής να παρέχει αναλυτικές πληροφορίες που να αποδεικνύουν ότι η μέθοδος δεν παρουσιάζει διασταυρούμενες αντιδράσεις με άλλους λοιμώδεις παράγοντες | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.2.19. | Το σύστημα πρέπει να μπορεί να διασφαλίζει τη διαφορική διάγνωση μεμονωμένα του HBV-DNA, HCV-RNA HIV-RNA στα θετικά μονήρη δείγματα (έλεγχος διάκρισης) είτε εξ αρχής είτε σε δεύτερο χρόνο με την ίδια μεθοδολογία χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Εφόσον απαιτείται δοκιμασία διάκρισης σε δεύτερο χρόνο, αυτή θα διενεργείται την επόμενη ημέρα | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.2.20. | Η προσφερόμενη μέθοδος, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για δοκιμασίες μεμονωμένου στόχου (single target) ή πολλαπλών στόχων (multiple target) πρέπει να μπορούν να ανιχνεύσουν όλους τους πρόσφατα καθορισμένου τύπους, υπότυπους και παραλλαγές (variants) των HCV, HIV, HBV και WNV.Ο προμηθευτής να παρέχει υποστηρικτικά δεδομένα που επιβεβαιώνουν ότι όλες οι προσφερόμενοι μέθοδοι πληρούν αυτή την προϋπόθεση περιλαμβανομένων και αποδείξεων ότι ο προμηθευτής έχει αξιολογήσει τις μεθόδους έναντι ενός ευρέως φάσματος στελεχών διαφορετικών τύπων, υποτύπων και παραλλαγών για κάθε ελεγχόμενο στόχο και ότι οι | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |

25PROC016424691 2025-03-07

|  | προσφερόμενες τεχνικές μπορούν να ανιχνεύουν όλους τους πρόσφατα προσδιορισμένους τύπους, υποτύπους και παραλλαγές που έχουν ανιχνευθεί παγκοσμίως. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Γ.2.21. | Το σύστημα να επιτρέπει οποιοδήποτε ΝΑΤ αντιδρών δείγμα ή δείγμα που έδωσε μη έγκυρο αποτέλεσμα να μπορεί να επαναληφθεί είτε μεμονωμένα είτε εις διπλούν προκειμένου να καθορισθεί η ακρίβεια (accuracy) του αρχικού αποτελέσματος. Να αναφερθεί πως το προτεινόμενο σύστημα παρέχει τη δυνατότητα επανελέγχου οποιουδήποτε δείγματος | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.2.22. | Η δοκιμασία πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δείγματα ολικού αίματος αποθηκευμένα σε θερμοκρασίες μεταξύ 2-80C για διάστημα έως 3 ημέρες χωρίς να απαιτείται ο διαχωρισμός (αποχωρισμός) του πλάσματος από τα ερυθρά. Ο προμηθευτής πρέπει να παρέχει πληροφορίες για τις απαιτήσεις αποθήκευσης των δειγμάτων για κάθε ελεγχόμενη παράμετρο, περιλαμβανομένων του χρονικού διαστήματος, εάν απαιτείται επεξεργασία του δείγματος μετά τη συλλογή, χρόνος φυγοκέντρησης, μονάδες g εφόσον υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις φυγοκέντρησης. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.2.23. | Επιθυμητό όλα τα αντιδραστήρια και τα βοηθητικά διαλύματα να είναι έτοιμα προς χρήση και να μην απαιτούν προετοιμασία από τον χειριστή ή χρήση επιπλέον εξοπλισμού για ανασύσταση, προθέρμανση, ανάμειξη, αλλά να φορτώνονται απευθείας στους αναλυτές. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |

25PROC016424691 2025-03-07

| Γ.2.24 | Επιθυμητό οι μάρτυρες / βαθμονομητές να είναι έτοιμοι προς χρήση και να μην απαιτούν προετοιμασία από τον χειριστή, αλλά να φορτώνονται απευθείας στους αναλυτές. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Γ.2.25. | Επιθυμητό τα αντιδραστήρια και τα βοηθητικά διαλύματα να φέρουν σήμανση με RFID ώστε να αναγνωρίζονται αυτόματα από τον αναλυτή. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| Γ.2.26. | Επιθυμητό οι μάρτυρες / βαθμονομητές, καθώς και κάθε είδους αναλώσιμο (ρύγχη δειγματοληψίας, φορείς αντίδρασης) να φέρουν σήμανση με barcode, ώστε να υπάρχει πλήρης ιχνηλασιμότητα. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| Γ.2.27.α) | Το σύστημα πρέπει να αποδεικνύει αξιοπιστία κατά την διάρκεια της λειτουργίας ρουτίνας. Πρέπει να αποδεικνύεται ποσοστό αποτυχίας επί του συνόλου του εξοπλισμού ≤ 2% runs/worklists/plates για συνεχόμενο χρονικό διάστημα άνω των 6 μηνών Η εκτίμηση του ρυθμού αποτυχίας περιλαμβάνει όλες τις αποτυχίες του προγράμματος εκτέλεσης / λίστας εργασιών / πλακών που οφείλονται σε: - σφάλματα λογισμικού του συστήματος - αποτυχίες και σφάλματα υλικού /εξοπλισμού - σφάλματα βαθμονόμησης/μαρτύρων - λάθη επεξεργασίας εξέτασης - λάθη αναλωσίμων - λάθη δειγματοληψίας/διανομής Η ζητούμενη πληροφορία πρέπει να παρέχεται από αιμοδοσία/ες αναφοράς η οποία χρησιμοποιεί για την καθημερινή ρουτίνα το προτεινόμενο σύστημα ή εναλλακτικά από | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |

25PROC016424691 2025-03-07

|  | στατιστικά δεδομένα ή σχετικές αναφορές του κατασκευαστή |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Γ.2.27.β) | Το σύστημα πρέπει να επιτυγχάνει αποδεδειγμένα ποσοστό ≤ 1%) μη έγκυρων δειγμάτων σε έγκυρο run/worklist/plate οφειλόμενα σε σφάλματα κατά τη επεξεργασία της εξέτασης (π.χ μη έγκυρο αποτέλεσμα αποδιδόμενο σε δείγμα) | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.2.28. | Οι προσφερόμενες μέθοδοι πρέπει να περιλαμβάνουν μηχανισμό ελέγχου /βαθμονομησης και επικύρωσης της διαδικασίας για κάθε ξεχωριστή δοκιμασία που εκτελείται. Να παρέχονται πληροφορίες για: - τον μηχανισμό που χρησιμοποιείται από την προτεινόμενη μέθοδο ώστε να επιτευχθεί η συγκεκριμένη απαίτηση - πως η έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων από το σύστημα ελέγχεται ανάλογα με την έκβαση αυτών των μηχανισμών | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.2.29. | Ο προμηθευτής πρέπει να ενημερώνει το Ε.ΚΕ.Α για όποια σκοπούμενη αλλαγή των οδηγιών χρήσης, πριν γίνει η αλλαγή, ανεξαρτήτως εάν αφορούν τον ίδιο ή άλλο τρίτο μέρος (third party). Σαν μέρος αυτής της διαδικασίας ο προμηθευτής πρέπει να παρέχει λεπτομέρειες για οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει έτσι ώστε το Ε.ΚΕ.Α να προχωρήσει σε εκτίμηση κινδύνου εάν αυτό απαιτείται. Ο υποψήφιος να δηλώσει πως θα διαχειριστεί ενδεχόμενες αλλαγές στις οδηγίες χρήσης τρίτων προμηθευτών έτσι ώστε να διασφαλισθεί αυτή η απαίτηση. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |

25PROC016424691 2025-03-07

| Γ.2.30. | Ο υποψήφιος πρέπει να ενημερώνει το Ε.ΚΕ.Α εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση πριν από την ημέρα εφαρμογής οποιωνδήποτε προγραμματισμένων αλλαγών στην τεχνική/δοκιμασία (περιλαμβανομένων μερών αυτής, του συστήματος ή του τόπου κατασκευής). Σαν μέρος αυτής της διαδικασίας ο προμηθευτής πρέπει να παρέχει λεπτομέρειες οποιαδήποτε αλλαγής έτσι ώστε να μπορεί το Ε.ΚΕ.Α να προβεί στην απαιτούμενη εκτίμηση κινδύνου. Αλλαγές στη σύνθεση ή στο σχεδιασμό της μεθόδου μπορεί να οδηγήσουν σε επαναξιολόγηση. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Γ.2.31. | Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης για τις δοκιμασίες στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. Μετά την υπογραφή της σύμβασης να κατατεθούν οι οδηγίες χρήσης στην Ελληνική γλώσσα. Να παρέχονται οι οδηγίες χρήσης και σε ηλεκτρονική μορφή | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.3. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΥΡΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ |  |  |  |  |
|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| Γ.3.1. | Ο προσφερόμενος συνοδός εξοπλισμός για το κυρίως αναλυτικό έργο θα πρέπει να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος, παραγωγής το πολύ ενός έτους, που να αποδεικνύεται από το σειριακό αριθμό και βεβαίωση του οίκου κατασκευής, τελευταίας γενιάς, αυτοματοποιημένης σύγχρονης τεχνολογίας. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.3.2. | Όλος ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να έχει CE σήμανση, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 98/79/ΕΚ είτε πιστοποίηση κατά IVDR σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2017/746 (για τα | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |

25PROC016424691 2025-03-07

|  | ιατροτεχνολογικά βοηθήματα που χρησιμοποιούνται στη διάγνωση in vitro). Ο προσφέρων πρέπει να καταθέσει τη σχετική δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή. Επιπλέον, θα πρέπει να κατατεθεί βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ότι προτίθεται να λάβει πιστοποίηση κατά IVDR εντός της προβλεπόμενης από την Ευρωπαϊκή Ένωση προθεσμίας στην περίπτωση που δεν έχει ήδη. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Γ.3.3. | Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την ταυτόχρονη ανίχνευση HIV Ι/ΙΙ RNA, HCV RNA, HBV DNA. Ο έλεγχος να πραγματοποιείται σε διαμόρφωση μοναδιαίου δότη, σε δείγματα πλάσματος ή ορού αιμοδοτών | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.3.4. | Να είναι κατάλληλος για την ανίχνευση HEV-RNA, Dengue virus και Malaria σε διαμόρφωση μοναδιαίου δότη για επιλεγμένα δείγματα | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.3.5. | Επιθυμητό η ανίχνευση WNV RNA να γίνεται κατά προτίμηση ταυτόχρονα, στο ίδιο run, και από το ίδιο σωληνάριο με τον βασικό έλεγχο για τους 3 ιούς (HBV, HCV, HIV I/II), για επιλεγμένα δείγματα. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| Γ.3.6. | Επιθυμητό ο προσφερόμενος αναλυτής (αφορά τον κύριο εξοπλισμό για την αναλυτική διαδικασία) να εκτελεί ταυτόχρονα τουλάχιστον τρείς (3) διαφορετικές εξετάσεις (π.χ. τριπλό τεστ (HIV-HCV-HBV), West Nile και HEV. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| Γ.3.7. | Ο προσφερόμενος αριθμός αναλυτών (αφορά τον κύριο εξοπλισμό για την αναλυτική διαδικασία) πρέπει να δηλώνεται με σαφήνεια και να παρέχονται λεπτομερείς εξηγήσεις τόσο για τον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι ημερήσιες | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |

25PROC016424691 2025-03-07

|  | λειτουργικές απαιτήσεις όσο και για τις δυνατότητες που παρέχονται σε περίπτωση που κάποιος ή κάποιο μέρος αυτού τεθεί εκτός λειτουργίας. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Γ.3.8. | Τα προσφερόμενα συστήματα θα πρέπει να διασφαλίζουν την πλήρη ιχνηλασιμότητα και τον εντοπισμό των δειγμάτων καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας ελέγχου, μέχρι την απελευθέρωση του τελικού αποτελέσματος στο πληροφοριακό σύστημα. Να περιγραφεί ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτό. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.3.9. | Για κάθε παραγόμενο αποτέλεσμα θα πρέπει να γίνεται καταγραφή από το σύστημα, όλων των βημάτων επεξεργασίας, των αντιδραστηρίων και αναλωσίμων που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και τυχόν σημάνσεις που σχετίζονται με το αποτέλεσμα αυτό. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.3.10. | Το σύστημα να παρακολουθεί το χρόνο λήξης, τη θέση και τη στάθμη των υγρών και των αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο και να ενημερώνει έγκαιρα για τυχόν ανεπαρκή ποσότητα και τις ημερομηνίες λήξης αυτών. Να μην επιτρέπει την πραγματοποίηση νέων ελέγχων εάν κάποιο από τα υγρά ή τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιούνται έχει λήξει. Να αναφερθεί λεπτομερώς ο τρόπος που αυτά διασφαλίζονται. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.3.11. | Επιθυμητό να επιτρέπεται η φόρτωση και εκφόρτωση αντιδραστηρίων, υγρών λειτουργίας και αναλωσίμων στο σύστημα, καθώς και η | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |

25PROC016424691 2025-03-07

|  | απομάκρυνση των αποβλήτων, κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των δειγμάτων. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Γ.3.12. | Να υπάρχει δυνατότητα παραμονής όλων των αντιδραστηρίων και βοηθητικών διαλυμάτων επί των αναλυτών για τουλάχιστον 2 ημέρες. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.3.13. | Επιθυμητό να υπάρχει δυνατότητα παραμονής και των μαρτύρων / βαθμονομητών επί των αναλυτών για τουλάχιστον 2 ημέρες. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| Γ.3.14. | Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να διαθέτει μέτρα για την ελαχιστοποίηση του αριθμού σφαλμάτων αναρρόφησης και διανομής δειγμάτων και αντιδραστηρίων και την προειδοποίηση των χρηστών για τέτοια σφάλματα. Στην προσφορά να περιγράφονται: | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
|  | τα συνήθη σφάλματα δειγματοληψίας (sampling errors) και ο τρόπος με τον οποίο αυτά επιλύονται | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
|  | πώς επισημαίνονται τα σφάλματα | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
|  | πώς ειδοποιούνται οι χρήστες | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
|  | πώς αυτά παρακολουθούνται | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
|  | πώς προλαμβάνεται η αποστολή των μη έγκυρων αποτελεσμάτων | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.3.15. | Επιθυμητό να αναφέρονται ξεχωριστά τυχόν σφάλματα αναρρόφησης / διανομής στη δειγματοληψία, που σχετίζονται με άλλες αιτίες πέραν της ύπαρξης πήγματος. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| Γ.3.16. | Να αναφερθεί ο απαιτούμενος όγκος δείγματος που χρησιμοποιείται για τη διενέργεια κάθε ζητούμενης εξέτασης. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |

25PROC016424691 2025-03-07

| Γ.3.17. | Επιθυμητό ο όγκος δείγματος συμπεριλαμβανομένου του νεκρού όγκου να είναι μικρότερος ή ίσος με 1000 μl για κάθε ζητούμενη εξέταση | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Γ.3.18. | Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να διασφαλίζει την ελάχιστη δυνατή παρέμβαση από τους χρήστες. Ο προμηθευτής πρέπει να αναφέρει τον απαιτούμενο χρόνο για την εξασφάλιση λειτουργικών απαιτήσεων όπως: | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| α) | Αναγκαίος χρόνος επανεκκίνησης από το κλείσιμο του αναλυτή (Start up from shutdown). | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| β) | Εκτέλεση της ημερήσιας διαδικασίας συντήρησης. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| γ) | Εκτέλεση της εβδομαδιαίας διαδικασίας συντήρησης. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| δ) | Εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης απαιτούμενης διαδικασίας συντήρησης. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| ε) | Εκτέλεση διαδικασιών βαθμονόμησης εάν απαιτούνται | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| στ) | Εκτέλεση διαδικασιών απολύμανσης. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
|  | Οποιοσδήποτε άλλος χρόνος απαιτείται από τον προσφερόμενο εξοπλισμό προκειμένου να διεκπεραιώνονται οι απαιτούμενες λειτουργίες πρέπει να δηλώνεται, υποδεικνύοντας πώς αυτό επηρεάζει τη συνεχή λειτουργία του | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.3.19. | Επιθυμητό να μην απαιτείται καθημερινή χρήση διαβρωτικών υλικών (πχ χλωρίνη) για τις διαδικασίες συντήρησης και καθαρισμού των αναλυτών και των επιφανειών εργασίας. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |

25PROC016424691 2025-03-07

| Γ.3.20. | Επιθυμητό να μην απαιτείται καμία καθημερινή συντήρηση των αναλυτών. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Γ.3.21. | Να υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας της βάσης δεδομένων σε καθημερινή βάση. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.3.22. | Επιθυμητό η δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας της βάσης δεδομένων να πραγματοποιείται αυτόματα. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| Γ.3.23. | Όλα τα συστήματα (αναλυτές, λοιπός παρεχόμενος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των συνοδευτικών PC) πρέπει να συνοδεύονται από σταθεροποιητή τάσης (UPS) με κατάλληλη ισχύ, με ελάχιστη δυνατή αυτονομία 20 λεπτών της ώρας καθώς και οπτικοακουστική διάταξη προειδοποίησης, στις περιπτώσεις διακοπής της τάσης του ρεύματος και στις περιπτώσεις χαμηλού επιπέδου τάσης των επαναφορτιζόμενων μπαταριών. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.3.24. | Ο προμηθευτής υποχρεούται να ενημερώνει το Ε.ΚΕ.Α για οποιαδήποτε αναβάθμιση υλικού, λογισμικού συμπεριλαμβανομένων και των νέων εκδόσεων λογισμικού. Αυτές προσφέρονται από τον προμηθευτή μόλις γίνουν διαθέσιμες και εγκαθίστανται μετά από σύμφωνη γνώμη του Ε.ΚΕ.Α. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει το όποιο κόστος εγκατάστασης. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.3.25. | Να έχει τη δυνατότητα αυτόματης αναγνώρισης δειγμάτων μέσω γραμμωτού κώδικα, συμβατού με το πρότυπο ISBT 128. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.3.26. | Ο προμηθευτής πρέπει να παρέχει όλα τα αναλώσιμα που απαιτούνται για την υποστήριξη | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |

25PROC016424691 2025-03-07

|  | όλων των λειτουργιών του προσφερόμενου συστήματος περιλαμβανομένων και όχι μόνο των προτυπωμένων μοναδιαίων ετικετών γραμμικού κώδικα και των αναλωσίμων ρυγχών για όποιο στάδιο της όλης διαδικασίας αυτά απαιτούνται. Το κόστος πρέπει να περιλαμβάνεται στην προσφερθείσα τιμή. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Γ.3.27. | Ο βασικός έλεγχος (HBV,HCV,HIV) συμπεριλαμβανομένου και του ελέγχου για WNV να πραγματοποιείται απευθείας από το πρωτογενές σωληνάριο, PPT, το οποίο και φορτώνεται στην πλατφόρμα ελέγχου. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.3.28. | Επιθυμητό ο προσφερόμενος αναλυτής (αφορά τον κύριο εξοπλισμό για την αναλυτική διαδικασία) να έχει τη δυνατότητα ελέγχου επείγοντος δείγματος (STAT) | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| Γ.3.29. | Να δοθούν αναλυτικές πληροφορίες/διευκρινήσεις σχετικά με την κατηγορία στην οποία εμπίπτουν τα παραγόμενα από τους προσφερθέντες αναλυτές απόβλητα υγρά και στερεά (αμιγώς μολυσματικά, αμιγώς τοξικά, μικτού μολυσματικού – τοξικού χαρακτήρα, άλλου τύπου), τον προτεινόμενο τρόπο διαχείρισης τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.3.30. | Να υποβληθεί ο εκτιμώμενος όγκος των παραγομένων αποβλήτων (υγρών και στερεών χωριστά) ανα κατηγορία (μολυσματικά / τοξικά / μικτού χαρακτήρα) ανά εβδομάδα λειτουργίας του αναλυτή βάση του αριθμού των διενεργούμενων ελέγχων, έτσι όπως αυτός | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |

25PROC016424691 2025-03-07

|  | καθορίζεται από το σχετικό τμήμα των προδιαγραφών και για τα δύο κέντρα χωριστά. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Γ.3.31. | Με τον αναλυτή να παρέχονται ικανός αριθμός ειδικών δοχείων για μολυσματικά και τοξικά απόβλητα εάν αυτό απαιτείται ή οτιδήποτε άλλο απαιτείται για την ορθή διαχείριση τους χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.3.32. | Επιθυμητό ο κάθε προσφερόμενος αναλυτής (αφορά τον κύριο εξοπλισμό για την αναλυτική διαδικασία) να έχει χωρητικότητα στερεών αποβλήτων για τουλάχιστον 300 εξετάσεις ώστε να μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος απασχόλησης του προσωπικού για την απομάκρυνσή τους. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| Γ.3.33. | Επιθυμητό ο κάθε προσφερόμενος αναλυτής (αφορά τον κύριο εξοπλισμό για την αναλυτική διαδικασία) να παράγει μικρό όγκο υγρών αποβλήτων και συγκεκριμένα κάτω από 1lt για 100 εξετάσεις για την καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| Γ.3.34. | Επιθυμητό ο προσφερόμενος αναλυτής (αφορά τον κύριο εξοπλισμό για την αναλυτική διαδικασία) να διαθέτει ηχητική ή οπτική (με γωνία θέσης 360ο) ειδοποίηση σε περίπτωση σφάλματος ή βλάβης ώστε να διασφαλίζεται ότι οι χρήστες θα μπορούν να επεμβαίνουν άμεσα. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| Γ.3.35. | Ο προμηθευτής οφείλει να επιδείξει, εφόσον αυτό ζητηθεί από το Ε.ΚΕ.Α, την προσφερόμενη μεθοδολογία όπου αυτή έχει εγκατασταθεί. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει παρόμοια εγκατάσταση στον Ελλαδικό χώρο η επίδειξη θα πραγματοποιηθεί σε χώρα του εξωτερικού, κατά | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |

25PROC016424691 2025-03-07

|  | προτίμηση στην Ευρώπη και τα έξοδα θα βαρύνουν την εταιρεία. Το προς επίσκεψη εργαστήριο θα είναι επιλογή του Ε.ΚΕ.Α από το πελατολόγιο της προσφέρουσας εταιρείας. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Γ.4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ |  |  |  |  |
| Γ.4.1.Προδιαγραφες συστήματος σάρωσης δελτίων αποστολής |  |  |  |  |
| Γ.4.1.2. | Να προσφερθούν οι προεκτυπωμένες φόρμες στις οποίες θα επικολλώνται οι προεκτυπωμένοι αριθμοί αιμοληψιών (barcode) που χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια της αιμοληψίας. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.4.1.3. | Να παρέχεται η δυνατότητα αυτόματης καταχώρησης των προς εξέταση παραμέτρων για κάθε δείγμα κατά τη σάρωση των δελτίων αποστολής και να προσφερθεί ο απαραίτητος υλικοτεχνικός εξοπλισμός. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.4.1.4. | Ο προσφερόμενος εξοπλισμός σάρωσης να μπορεί να συνδεθεί (χωρίς επιπλέον κόστος για το Ε.ΚΕ.Α) ταυτόχρονα με το LIS /Ενιαίο Πληροφοριακό Αιμοδοσίας των κέντρων και με το ενδιάμεσο λογισμικό, για την περίπτωση που απαιτηθεί παράκαμψη του LIS. Nα είναι εφικτή η σύγκριση του αριθμού των δειγμάτων που έχουν παραληφθεί με τον αριθμό των δειγμάτων που αναγράφονται στο συνοδευτικό δελτίο αποστολής. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.4.2.Προδιαγραφές προτυπωμένων ετικετών γραμμωτού κώδικα |  |  |  |  |
| Γ.4.2.1. | Ποιότητα ετικετών |  |  |  |

25PROC016424691 2025-03-07

|  | Αυτοκόλλητες με χρήση μη τοξικής κόλλας | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Να μην μπορεί να αποκολληθεί εύκολα (η αποκόλληση να καταστρέφει την ετικέτα) | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
|  | Ανθεκτικές στο νερό και την υγρασία | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
|  | Να μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα σε χαρτί, πάνω σε άλλες ετικέτες, πλαστικές επιφάνειες και γυαλί (ειδικά σε γυάλινα σωληνάρια) χωρίς να ξεκολλάνε. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
|  | Να αντέχουν σε ένα εύρος θερμοκρασιών από - 80°C έως + 25°C μετά την εφαρμογή τους. Το εύρος αυτό μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Αυτή η απαίτηση αφορά και τα τυπωμένα στοιχεία τα οποία δεν πρέπει να αλλοιώνονται λόγω των θερμικών συνθηκών. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
|  | Οποτεδήποτε μέσα σε ένα χρόνο από την παραλαβή τους, αν εμφανιστούν ελαττωματικές ετικέτες ο προμηθευτής υποχρεούται με δικά του έξοδα να τις αντικαθιστά άμεσα με σωστές. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
|  | Να καλύπτονται έκτακτες ανάγκες εκτύπωσης εντός (πέντε) εργάσιμων ημερών από τη στιγμή της παραγγελίας. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.4.2.2. | Ποιότητα εκτύπωσης |  |  |  |
|  | Κωδικοποίηση συμβατή με ISBT 128. Θα ακολουθείται η κωδικοποίηση των υπηρεσιών αιμοδοσίας και των κέντρων αίματος που θα διατεθεί από το Ε.ΚΕ.Α. Η κωδικοποίηση, μετά από σχετική απόφαση του Ε.ΚΕ.Α μπορεί να αλλάξει. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |

25PROC016424691 2025-03-07

|  | Να παραδίδονται σε μπλοκ των 50 φύλλων, διαστάσεων 7” X 4 ½ ”. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Κάθε φύλλο να περιέχει 12 ταυτάριθμες ετικέτες διαστάσεων 1” x 2¼”. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
|  | Κάθε φύλλο αντιστοιχεί σε μία αιμοληψία. To σύνολο εκτιμώμενων ετικετών 900.000 φύλλα ανά έτος. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
|  | Το χάραγμα για το διαχωρισμό των ετικετών από το σιλικονόχαρτο να πραγματοποιείται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η εύκολη αποκόλληση των ετικετών από το σιλικονόχαρτο | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
|  | Να είναι αναγνώσιμες από τους αναλυτές εργαστηρίων ελέγχου αίματος. Η εκτύπωση θα πρέπει να γίνεται σε εκτυπωτές laser υψηλής ανάλυσης (τουλάχιστον 1200dpi) | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
|  | Οι προτυπωμένες ετικέτες πρέπει να εκτυπώνονται κατά τρόπο που να διασφαλίζεται αποκωδικοποίηση (decodability) βαθμού "Β" ή παραπάνω ώστε να είναι αποδεκτές για χρήση (ISO / IEC 15416 προδιαγραφές ποιότητας γραμμικού κώδικα, 2000). | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
|  | Οι γραμματοσειρές που έχουν επιλεγεί για τις ετικέτες πρέπει να επιτρέπουν τη διαφοροποίηση μεταξύ παρόμοιων χαρακτήρων (π.χ. 0 / Ο και 1 / Ι). | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
|  | Προκειμένου να διασφαλίζεται η μοναδικότητα κάθε εκτυπωμένου κωδικού θα πρέπει οι προβληματικές ετικέτες που διαπιστώνονται κατά τον ποιοτικό έλεγχο εκτύπωσης, να αποσύρονται και να μην επανεκτυπώνονται. Οι ελλείποντες | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |

25PROC016424691 2025-03-07

|  | κωδικοί θα δηλώνονται στη συνοδευτική αναφορά που θα συνοδεύει την παράδοση των ετικετών. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Γ.4.3. Προδιαγραφές συστήματος προαναλυτικής επεξεργασίας |  |  |  |  |
| Γ.4.3.1. | Ο μειοδότης, θα πρέπει να παρέχει συνδεδεμένη με τα αναλυτικά συστήματα, αυτοματοποιημένη λύση και για τα δύο εργαστήρια (Ε.ΚΕ.Α & ΑΧΕΠΑ), που θα εκτελεί όλες τις προαναλυτικές εργασίες (φόρτωση δειγμάτων, φυγοκέντρηση, έλεγχος HIL (έλεγχος για δείγματα με αιμόλυση, ίκτερο λιπαιμία) αποπωματισμό, δρομολόγηση δειγμάτων στα αναλυτικά συστήματα). Όλα αυτά θα πρέπει να διαχειρίζονται μέσω του ενδιάμεσου λογισμικού. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.4.3.2. | Επιθυμητό το προσφερόμενο προαναλυτικό σύστημα να διαθέτει γραμμή που να οδηγεί τα δείγματα μετά την ανάλυση σε ειδικό χώρο παραμονής | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| Γ.4.3.3. | Επιθυμητό το σύστημα προαναλυτικής επεξεργασίας και τα αναλυτικά συστήματα να είναι του ιδίου οίκου κατασκευής. Εξαιρούνται τα εφεδρικά προαναλυτικά συστήματα και οι γραμμές μεταφοράς δειγμάτων. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| Γ.4.3.4. | Τα δείγματα να εισάγονται με χρήση racks στην είσοδο του προαναλυτικού, με δυνατότητα εφάπαξ φόρτωσης τουλάχιστον 150 δειγμάτων. Τα δείγματα που φορτώνονται πρέπει να είναι σε θέση να υποστούν επεξεργασία από όλες τις απαιτούμενες προαναλυτικές ενότητες (φυγοκέντρηση, αποπωματισμό). | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |

25PROC016424691 2025-03-07

| Γ.4.3.5. | Επιθυμητή η δυνατότητα εφάπαξ φόρτωσης περισσότερων από 300 δειγμάτων | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Γ.4.3.6. | Επιθυμητό στο προσφερόμενο προαναλυτικό σύστημα να υπάρχει θέση μαζικής εισαγωγής δειγμάτων (Bulk Input Module) για μεγαλύτερη ευκολία και ταχύτητα. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| Γ.4.3.7. | Στο προσφερόμενο προαναλυτικό σύστημα η συνολική on-line ικανότητα απόδοσης για φυγοκέντρηση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 300 σωληνάρια / ώρα. Χρόνος φυγοκέντρησης 20 λεπτά. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.4.3.8. | Επιθυμητό η ικανότητα απόδοσης για φυγοκέντρηση να είναι άνω των 500 σωληναρίων / ώρα. Χρόνος φυγοκέντρησης 20 λεπτά. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| Γ.4.3.9. | Το προσφερόμενο προαναλυτικό σύστημα και για τα δύο κέντρα να περιλαμβάνει ενσωματωμένο αποπωματιστή (decapper) παραγωγικότητας τουλάχιστον 800 δειγμάτων / ώρα. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.4.3.10. | Επιθυμητό η παραγωγικότητα του ενσωματωμένου αποπωματιστή να είναι άνω των 1000 δειγμάτων / ώρα. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| Γ.4.3.11. | Θα πρέπει να αναγνωρίζονται οι διαστάσεις του σωληναρίου (ύψος και διάμετρος), εάν είναι με πώμα ή χωρίς πώμα, χρώμα του πώματος και γραμμωτός κώδικας. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.4.3.12. | Επιθυμητό να ανιχνεύεται ο όγκος του δείγματος και να ελέγχεται το δείγμα για αιμόλυση, λιπαιμία, ικτερικότητα. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| Γ.4.3.13. | Επιθυμητό να είναι δυνατή η λήψη φωτογραφίας του δείγματος και η μεταφορά της στο ενδιάμεσο λογισμικό για μελλοντική αναφορά. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |

25PROC016424691 2025-03-07

| Γ.4.3.14. | Επιθυμητό τα θετικά δείγματα να ταξινομούνται μετά την ολοκλήρωση της αναλυτικής διαδικασίας σε ξεχωριστό χώρο. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Γ.4.3.15. | Επιθυμητό να υπάρχει δυνατότητα επανασφράγισης των πρωτογενών δειγμάτων | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| Γ.4.3.16. | Επιθυμητό η μειοδότρια εταιρεία να παρέχει την σύνδεση των ιδιόκτητων συστημάτων cobas 8800 των δύο κέντρων στο προσφερόμενο προαναλυτικό σύστημα. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| Γ.4.3.17. | Ο προσφερόμενος προαναλυτικός εξοπλισμός, να επαρκεί για τον έλεγχο του μέσου ημερήσιου αριθμού δειγμάτων του πίνακα 4 με την παραδοχή οτι σε κάθε δείγμα εκτελείται η τριπλή εξέταση HIV-HCV-HBV και η εξέταση του Δ. Νείλου WNV . Ο προσφερόμενος δηλαδή εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτελέσει το αναλυτικό και προαναλυτικό έργο στο χρονικό διάστημα 08.00- 18.00, με την παραδοχή ότι μέχρι τις 08.00 έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες προετοιμασίες στα προαναλυτικά - αναλυτικά συστήματα (προγραμματισμένες συντηρήσεις, έλεγχοι ποιότητας κλπ) και ότι το σύνολο των δειγμάτων κάθε κέντρου είναι διαθέσιμα για φόρτωση στο προαναλυτικό σύστημα στις 08.00. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.4.3.18. | Ο προμηθευτής θα πρέπει να προσφέρει σε κάθε κέντρο τα παρακάτω εφεδρικά συστήματα: | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| α) | Για το κέντρο Ε.Κ.Ε.Α, να προσφερθεί εφεδρικό συνδεδεμένο προαναλυτικό σύστημα ακριβώς ίδιο με το κύριο προαναλυτικό σύστημα (βλ. Προδ. Γ.4.3.4, Γ.4.3.7, Γ.4.3.9, Γ.4.3.11), που θα εκτελεί όλες τις προαναλυτικές εργασίες (φόρτωση | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |

25PROC016424691 2025-03-07

|  | δειγμάτων, φυγοκέντρηση, αποπωματισμό, δρομολόγηση δειγμάτων). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| β) | Να προσφερθούν δύο (2) φυγόκεντροι για το Ε.Κ.Ε.Α. και δύο (2) για το ΑΧΕΠΑ. Οι φυγόκεντροι να δέχονται σωληνάρια διαμέτρου 13 - 16 x 75 - 100 mm Κάθε φυγόκεντρος να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 70 σωληναρίων και ταχύτητα περιστροφής τουλάχιστον 4.000 RPM. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| γ) | Για το κέντρο ΑΧΕΠΑ να προσφερθεί ένα (1) σύστημα αποπωματισμού. Το σύστημα αποπωματισμού να διαθέτει αυτόματο δειγματοφορέα και να έχει παραγωγικότητα τουλάχιστον 350 δειγμάτων την ώρα. Να μπορεί να αποπωματίζει ευρεία γκάμα σωληναρίων διαμέτρου 13 - 16 x 75 – 100 mm. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| δ) | Επιθυμητό το σύστημα αποπωματισμού να έχει παραγωγικότητα άνω των 600 δειγμάτων την ώρα. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| Γ. 5. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ |  |  |  |  |
| Γ.5.1. Προδιαγραφές Ενδιάμεσου Λογισμικού |  |  |  |  |
| Γ.5.1.1. | Ο μειοδότης θα πρέπει να παρέχει ενδιάμεσο λογισμικό για να παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης αποτελεσμάτων εργαστηριακών εξετάσεων καθώς και πληροφοριών που αφορούν τα δείγματα και τον ποιοτικό έλεγχο, από όλα τα διασυνδεδεμένα αναλυτικά συστήματα μέσω ενός σταθμού κεντρικής διαχείρισης. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.5.1.2. | Να συνδεθεί το ενδιάμεσο λογισμικό στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών (Ε.Μ.Α) και στο υπάρχον LIS των Κέντρων/Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα Αιμοδοσίας χωρίς επιπλέον κόστος για το Ε.ΚΕ.Α | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |

25PROC016424691 2025-03-07

| Γ.5.1.3. | Να παρέχει τη δυνατότητα επικύρωσης αποτελεσμάτων από διαφορετικά αναλυτικά συστήματα. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Γ.5.1.4. | Να είναι δυνατή η εξ’ αποστάσεως υποστήριξη του λογισμικού καθ’ όλο το 24ωρο, όλες τις ημέρες του χρόνου (συμπεριλαμβανομένων και των αργιών) καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.5.1.5. | Το σύστημα να λειτουργεί ανεξάρτητα από την υπάρχουσα υποδομή πληροφορικής του E.KE.A ή του ΑΧΕΠΑ. Με το δικό του ανεξάρτητο δίκτυο LAN και με όλη την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και εξοπλισμό δικτύου που παρέχεται από τον προμηθευτή. Οι διακομιστές (κύριος και εφεδρικός) να βρίσκονται είτε στο εργαστήριο είτε σε ένα ασφαλές και κατάλληλα ψυχόμενο δωμάτιο. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.5.1.6. | Ο προμηθευτής να παρέχει διακομιστές με δυνατότητα εφεδρείας και τουλάχιστον 4 τερματικά ενδιάμεσου λογισμικού (middleware) με σαρωτές γραμμωτού κώδικα (barcode scanners), δυο εκτυπωτές γραμμωτού κώδικα (barcode printers) και έναν εκτυπωτή δικτύου λέιζερ ανά κέντρο αίματος. Για τα παραπάνω τερματικά και διακομιστές ο προμηθευτής θα πρέπει να προσφέρει και τα απαραίτητα UPS έτσι ώστε να εξασφαλίζει τη λειτουργία τους σε περίπτωση διακοπής ρεύματος για τουλάχιστον 20 λεπτά. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.5.1.7. | Η χωρητικότητα του αποθηκευτικού χώρου των διακομιστών να είναι επαρκής για να διατηρεί τη βάση δεδομένων καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |

25PROC016424691 2025-03-07

| Γ.5.1.8. | Η βάση δεδομένων να αποθηκεύεται σε συστοιχία δίσκων (Raid Array) και σε διακομιστές με δυνατότητα εφεδρείας (για την καθημερινή κλωνοποίηση/backup της βάσης δεδομένων και συνέχεια της ρουτίνας του εργαστηρίου σε περίπτωση βλάβης του κυρίου διακομιστή). Σε περίπτωση αποτυχίας οποιουδήποτε δίσκου, αυτός θα πρέπει να αντικαθίσταται άμεσα. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Γ.5.1.9. | Το λογισμικό να επιτρέπει την αυτοματοποιημένη απελευθέρωση των αποτελεσμάτων όπου πληρούνται τα κριτήρια και να κρατάει αυτόματα σε αναμονή τα αποτελέσματα όπου τα κριτήρια έχουν αποτύχει. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.5.1.10. | Το λογισμικό να επιτρέπει την ανασκόπηση και τη διεκπεραίωση όλων των αποτελεσμάτων πριν από την αποδέσμευση στο σύστημα της αιμοδοσίας και να ρυθμιστεί ώστε να επιτρέπει την επικύρωση των αποτελεσμάτων από 2 επικυρωτές που θα μπορούσαν να διαφέρουν μεταξύ τους. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.5.1.11. | Επιθυμητό το λογισμικό να εμφανίζει τα θετικά αποτελέσματα με τρόπο τέτοιο που είναι διαφορετικός από τα αρνητικά αποτελέσματα. Αυτό μπορεί να γίνεται είτε με έντονη γραμματοσειρά (bold) είτε με διαφορετικό χρώμα γραμματοσειράς είτε με χρώμα στο πεδίο του αποτελέσματος, είτε με τη χρήση φίλτρου ώστε κατά την επιλογή του χρήστη να εμφανίζονται μόνο τα θετικά ή μόνο τα αρνητικά αποτελέσματα. Είναι αποδεκτό είτε ένα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά είτε οποιοσδήποτε συνδυασμός των παραπάνω. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |

25PROC016424691 2025-03-07

| Γ.5.1.12. | Επιθυμητή η δυνατότητα εμφάνισης του χειριστή που επικύρωσε κάποιο αποτέλεσμα στην οθόνη πληροφοριών δείγματος. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Γ.5.1.13. | Επιθυμητό το λογισμικό να μην επιτρέπει την εισαγωγή δείγματος με τον ίδιο αριθμό αιμοληψίας. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| Γ.5.1.14. | Επιθυμητό το λογισμικό να είναι web based για να μην απαιτείται η εγκατάσταση του σε επιπλέον υπολογιστές. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| Γ.5.2. Προδιαγραφές Λογισμικού Διαχείρισης Αποθήκης |  |  |  |  |
| Γ.5.2.1. | Να προσφερθεί σύστημα διαχείρισης αποθεμάτων για τα αντιδραστήρια και τα αναλώσιμα υλικά. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.5.2.2. | Να διαθέτει είτε τεχνολογία RFID (Ταυτοποίησης Μέσω Ραδιοσυχνοτήτων) είτε με σειριακές ετικέτες γραμμωτού κώδικα που δεν είναι RFID για ορατότητα και παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.5.2.3. | Να έχει τη δυνατότητα αυτόματης ανάγνωσης προϊόντων του παρόχου αλλά και άλλου κατασκευαστή (εκτός του παρόχου) είτε με RFID, είτε με σειριακές ετικέτες γραμμωτού κώδικα που δεν είναι RFID. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.5.2.4. | Το λογισμικό να διαθέτει λειτουργία καταγραφής εισόδου, εξόδου προϊόντων και λοιπών αναλωσίμων. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.5.2.5. | Το λογισμικό να ειδοποιεί τον χειριστή για τις ποσότητες των υλικών που είναι χαμηλότερες από αυτές που έχουν οριστεί ως ελάχιστο απόθεμα. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.5.2.6. | Να διατηρεί αρχείο για κάθε αντιδραστήριο και αναλώσιμο. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |

25PROC016424691 2025-03-07

| Γ.5.2.7. | Το αρχείο να περιλαμβάνει ταυτότητα του αντιδραστηρίου ή του αναλώσιμου. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Γ.5.2.8. | Το αρχείο να περιλαμβάνει το όνομα του κατασκευαστή ή της εταιρείας που διακινεί το είδος και τον κωδικό παρτίδας ή τον αριθμό της παρτίδας. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.5.2.9. | Το αρχείο να περιλαμβάνει ημερομηνία παραλαβής, ημερομηνία λήξης. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.5.2.10. | Επιθυμητή η παροχή φορητής ασύρματης συσκευής σκαναρίσματος με ενσωματωμένη οθόνη, με δυνατότητα καταγραφής εισόδου εξόδου προϊόντων, προειδοποίηση λήξης και επισήμανσης κακής διαχείρισης (π.χ πρόταση χρήσης προϊόντος που λήγει συντομότερα) | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| Γ.5.2.11. | Επιθυμητό το λογισμικό να πραγματοποιεί ηλεκτρονική παραγγελία στον προμηθευτή για τα είδη του παρόντος διαγωνισμού και να δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας της παραγγελίας μέχρι την παραλαβή της. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| Γ.5.2.12. | Επιθυμητό να προτείνει την απαιτούμενη αναπλήρωση αποθέματος με βάση παραμετροποιήσιμους κανόνες. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| Γ.5.2.13. | Επιθυμητό το λογισμικό να είναι web based για να μην απαιτείται η εγκατάσταση του σε επιπλέον υπολογιστές. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| Γ.6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |  |
| Γ.6.1. Ανεξάρτητος Εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος |  |  |  |  |
|  | Θα παρέχονται δείγματα εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου κατάλληλα για έλεγχο διαλογής αιμοδοτών (blood screening). | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
|  | Οι ποσότητες που θα προσφερθούν θα πρέπει να καλύπτουν καθημερινή δοκιμή για κάθε μηχάνημα, | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |

25PROC016424691 2025-03-07

|  | δοκιμές σε περίπτωση νέας παρτίδας αντιδραστηρίων (νέο Lot number) καθώς και δοκιμές μετά από κάθε διορθωτική και προληπτική συντήρηση. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Γ.6.2. Εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος – External quality assessment program |  |  |  |  |
|  | Ο εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος θα διεξάγεται τουλάχιστον τρεις φορές το χρόνο για τις αναλύσεις HIV-RNA (qualitative), HCV-RNA (qualitative), HBV- DNA (qualitative). | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
|  | Τα δείγματα θα προέρχονται από φορέα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του ISO 17043:2010. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
|  | Να κατατεθούν τα στοιχεία του φορέα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου και πιστοποιητικό ότι ικανοποιεί τις απαιτήσεις του ISO 17043:2010. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
|  | Οποιαδήποτε επικοινωνία με το φορέα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου θα γίνεται απευθείας με το εργαστήριο χωρίς να μεσολαβεί ο ανάδοχος (ισχύει και για την παραλαβή των δειγμάτων που θα αποστέλλει ο φορέας προς το εργαστήριο). Ο ανάδοχος δεν θα παρεμβαίνει σε κανένα στάδιο της επικοινωνίας μεταξύ των δύο. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.7. ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ -20 0C ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (εφόσον αυτό απαιτείται για τα αντιδραστήρια, βαθμονομητές της προσφερόμενης μεθοδολογίας) |  |  |  |  |
| Γ.7.1. | Εύρος θερμοκρασιών από -20°C έως -30°C | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.7.2. | Χωρητικότητα μεγαλύτερη από 240 λίτρα. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.7.3. | Ψηφιακή ένδειξη της θερμοκρασίας, ακρίβειας 0,1°C | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.7.4. | Να διαθέτει οπτικοακουστικό σύστημα συναγερμού ειδοποίησης του χρήστη για | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |

25PROC016424691 2025-03-07

|  | απώλεια ψύξης, πρόβλημα στην ηλεκτρική τροφοδοσία, για παρατεταμένο διάστημα που η πόρτα μένει ανοικτή. O συναγερμός διαθέτει αυτονομία τουλάχιστον 48 ωρών, για παρακολούθηση της θερμοκρασίας σε περίπτωση προβλήματος τροφοδοσίας. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Γ.7.5. | Ελεγχόμενο σύστημα κυκλοφορίας αέρα για ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας. Το κύκλωμα να απενεργοποιείται κατά το άνοιγμα της πόρτας, για προστασία του συμπιεστή από υπερφόρτωση. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.7.6. | Η ρύθμιση της θερμοκρασίας και μέτρησή της να γίνεται με μικροεπεξεργαστή και έναν αισθητήρα Thermistor | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.7.7. | Να έχει κλειδαριά ασφαλείας για την πόρτα | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.7.8. | Το μονωτικό υλικό και η ψυκτική ουσία δεν περιέχουν CFC/HCFC | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.7.9. | Η στάθμη θορύβου και η ενεργειακή κατανάλωση να είναι σε χαμηλά επίπεδα | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.7.10. | Να έχει καταγραφικό για την καταγραφή των θερμοκρασιών. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.7.11. | Να διατεθεί για κάθε κέντρο ο απαιτούμενος αριθμός καταψυκτών για τη συντήρηση του απαιτούμενου αποθέματος αντιδραστηρίων. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.8. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΨΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ |  |  |  |  |
| Γ.8.1. | Να είναι κάθετο εργαστηριακό ψυγείο γενικής χρήσης συνολικής χωρητικότητας περίπου 1400 λίτρα. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.8.2. | Να διαθέτει συρόμενη ή ανοιγόμενη γυάλινη διπλή πόρτα. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |

25PROC016424691 2025-03-07

| Γ.8.3. | Ψηφιακή ένδειξη της θερμοκρασίας, ακρίβειας 0,1°C | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Γ.8.4. | Να διαθέτει οπτικοακουστικό σύστημα συναγερμού ειδοποίησης του χρήστη για απώλεια ψύξης, πρόβλημα στην ηλεκτρική τροφοδοσία, για παρατεταμένο διάστημα που η πόρτα μένει ανοικτή. To εύρος λειτουργίας του συναγερμού να είναι ±3°C, από την προκαθορισμένη θερμοκρασία και επιδέχεται διαφορετική ρύθμιση, εφόσον το απαιτεί ο χρήστης. O συναγερμός να διαθέτει αυτονομία τουλάχιστον 48 ωρών, για παρακολούθηση της θερμοκρασίας σε περίπτωση προβλήματος τροφοδοσίας. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.8.5. | Να υπάρχει θερμοστάτης ασφαλείας που να αποτρέπει την πτώση θερμοκρασίας κάτω των 2°C. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.8.6. | Ελεγχόμενο σύστημα κυκλοφορίας αέρα για ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας. Το κύκλωμα απενεργοποιείται κατά το άνοιγμα της πόρτας, για προστασία του συμπιεστή από υπερφόρτωση. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.8.7. | Να είναι δοκιμασμένα και θεωρημένα για σωστή λειτουργία ακόμα και σε περιβάλλον θερμοκρασίας 32οC. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.8.8. | Να υπάρχει κλειδαριά ασφαλείας για την πόρτα | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Γ.8.9. | Το μονωτικό υλικό και η ψυκτική ουσία δεν περιέχουν CFC/HCFC | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |

25PROC016424691 2025-03-07

| Γ.8.10. | Η στάθμη θορύβου και η ενεργειακή κατανάλωση να είναι σε χαμηλά επίπεδα | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Γ.8.11. | Να διατεθεί για κάθε κέντρο ο απαιτούμενος αριθμός ψυγείων για τη συντήρηση του απαιτούμενου αποθέματος αντιδραστηρίων | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Δ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ |  |  |  |  |
| Δ.1. | Όλος ο εξοπλισμός πρέπει να έχει ενσωματωμένη τη δυνατότητα πλήρους διαγνωστικού ελέγχου (αυτοδιάγνωση). Ο προμηθευτής να παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τις ενσωματωμένες διαγνωστικές διαδικασίες και τη διαχείριση αυτών. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Δ.2. | Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει πλήρη χρονοδιαγράμματα των προγραμματισμένων προληπτικών συντηρήσεων για όλο τον εξοπλισμό και αυτά να μην επηρεάζουν τη δυνατότητα ανταπόκρισης του εργαστηρίου στην ημερήσια ρουτίνα. Απαιτείται ενημέρωση, τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα, πριν από κάθε προγραμματισμένη προληπτική συντήρηση. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Δ.3. | Ο προμηθευτής, στο τέλος της ημέρας, θα πρέπει να παρέχει πλήρη αναφορά για κάθε επίσκεψη συντήρησης/επισκευής/τεχνικής υποστήριξης. Ο προμηθευτής να καταθέσει υπόδειγμα της σχετικής αναφοράς για κάθε μέρος του εξοπλισμού, στο οποίο να προσδιορίζονται: -Λίστα ελέγχου των εξαρτημάτων / δραστηριοτήτων που καλύπτονται από την προγραμματισμένη προληπτική συντήρηση -Τιμές που ευρέθησαν σε κάθε προγραμματισμένη συντήρηση - Αποτελέσματα ελέγχων | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |

25PROC016424691 2025-03-07

|  | - Οποιαδήποτε διορθωτική ενέργεια απαιτήθηκε και η έκβαση της - Πλήρης λεπτομέρειες για οποιαδήποτε επιπλέον ή πρόσθετη δουλειά απαιτήθηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης - Λεπτομέρειες σχετικά με τον εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε: όνομα εξοπλισμού, σειριακός αριθμός, αριθμός πιστοποιητικού βαθμονόμησης, ημερομηνία λήξης βαθμονόμησης |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ.4. | Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών παρέχεται πιστοποίηση αποδεκτών επιδόσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε εξοπλισμού. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Δ.5. | Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει έμπειρο και επαρκές σε ανθρώπινο δυναμικό τμήμα τεχνικής υποστήριξης αποτελούμενο από τεχνικούς όπου αποδεδειγμένα θα είναι εκπαιδευμένοι από τον κατασκευαστικό οίκο των αναλυτών και προαναλυτικών συστημάτων. Να κατατεθούν α) ο επίσημος κατάλογος συνεργατών τεχνικής υποστήριξης και β) οι αντίστοιχες βεβαιώσεις. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Δ.6. | Οι συμμετέχοντες οφείλουν να υποβάλλουν με την προσφορά τους βεβαίωση ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο του οίκου κατασκευής των προσφερομένων αναλυτών από το οποίο θα προκύπτει ότι η προσφέρουσα εταιρεία είναι εξουσιοδοτημένη για την παροχή πλήρους τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης των ειδών αυτών (service, ανταλλακτικά κ.λ.π). Για τον λοιπό προσφερόμενο εξοπλισμό ο προμηθευτής έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί την τεχνική υποστήριξη τρίτων. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |

25PROC016424691 2025-03-07

| Δ.7. | Πλήρης τεχνική υποστήριξη πρέπει να είναι διαθέσιμη κατά την διάρκεια του ωραρίου εργασίας (7.00 – 23.00 καθημερινές – Σάββατα και 7.00 – 15.00 Κυριακές - Αργίες) προκειμένου να διασφαλίζεται ότι το εργαστήριο μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις. Ο προμηθευτής πρέπει: - Να επιβεβαιώσει ότι θα είναι διαθέσιμη πλήρης τεχνική υποστήριξη κατά τις αναφερόμενες ώρες συμπεριλαμβανομένων Σαββάτων Κυριακών και Αργιών, για κάθε εργαστήριο - Να επιβεβαιώσει ότι θα διατηρεί επαρκή ικανότητα υποστήριξης προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των Κέντρων Αίματος ανά πάσα στιγμή | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ.8. | O τεχνικός πρέπει εντός 2 ωρών από την κλήση για βλάβη του αναλυτή να ευρίσκεται στο Εργαστήριο για επιδιόρθωση της βλάβης. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Δ.9. | Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει υπηρεσία αρωγής χρηστών, διαθέσιμη 24/7 περιλαμβανομένων των αργιών, προκειμένου να αναφέρονται τεχνικά ελαττώματα, θέματα παραδόσεων κ.λ.π, σε πλήρη ετοιμότητα για τεχνική υποστήριξη. Να αναφερθούν λεπτομέρειες σχετικά με: - Δομή υποστηρικτικών υπηρεσιών - Αριθμό απασχολούμενου προσωπικού στις υπηρεσίες αρωγής χρηστών - Τοποθεσία των κέντρων εξυπηρέτησης | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |

25PROC016424691 2025-03-07

|  | - Η καταγραφή κλήσεων, η δρομολόγηση (συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης και κλιμάκωσης της προτεραιότητας) και οι διαδικασίες κλεισίματος |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ.10. | Ο προμηθευτής πρέπει να παράσχει ανταλλακτικά μέσω αξιόπιστης αλυσίδας εφοδιασμού εντός 48 ωρών από την αναγνώριση της ανάγκης για ανταλλακτικά. Ο προμηθευτής να δηλώσει: - Πού φυλάσσονται τα ανταλλακτικά (στις εγκαταστάσεις του Ε.ΚΕ.Α, εντός Ελλάδος, σε άλλη χώρα, κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας κ.λ.π) - Το χώρο και τις συνθήκες αποθήκευσης που απαιτούνται για τα τμήματα που φυλάσσονται στο Ε.ΚΕ.Α - Κατάλογο οποιωνδήποτε «κρίσιμων» ανταλλακτικών που προτείνεται να αποθηκευτούν στο Ε.ΚΕ.Α. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Δ.11. | Ο προμηθευτής πρέπει να δηλώνει τι υποστήριξη παρέχεται (π.χ τεχνική), για την περίπτωση κατά την οποία ο χρόνος αντικατάστασης ή μη λειτουργίας οποιουδήποτε μέρους του εξοπλισμού υπερβαίνει τα καθορισμένα και συμφωνημένα χρονικά όρια. Ο προμηθευτής να δηλώσει: - Τα όρια απόδοσης στα οποία θα αντικατασταθεί οποιοδήποτε στοιχείο του εξοπλισμού | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |

25PROC016424691 2025-03-07

|  | - Τις διαδικασίες κλιμάκωσης που απαιτούνται για να διασφαλιστεί ότι η δράση αυτή θα ληφθεί την κατάλληλη στιγμή - Το χρονοδιάγραμμα για την αντικατάσταση κάθε είδους εξοπλισμού - Τη διαδικασία που θα ακολουθήσει ο προσφέρων για την αντικατάσταση οποιουδήποτε μέρους του εξοπλισμού. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ.12. | Να δηλωθούν οι απαιτούμενες βαθμονομήσεις για όλο τον προσφερόμενο εξοπλισμό. Συγκεκριμένα να δηλωθούν: - Ποια τμήματα του προφερόμενου εξοπλισμού απαιτούν βαθμονόμηση και ποια όχι - Για όσα τμήματα απαιτείται βαθμονόμηση, πως αυτή πραγματοποιείται, από ποιόν και με ποια συχνότητα - Να προσκομιστούν αποδεικτικά στοιχεία για την καταλληλότητα του μηχανικού / προσωπικό τρίτων για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων βαθμονόμησης (ISO 17025). | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Δ.13. | Ο προμηθευτής πρέπει να δηλώνει τι υποστήριξη παρέχεται (π.χ τεχνική), για την περίπτωση κατά την οποία ο χρόνος αντικατάστασης ή μη λειτουργίας οποιουδήποτε μέρους του εξοπλισμού υπερβαίνει τα καθορισμένα και συμφωνημένα χρονικά όρια . Ο προμηθευτής να δηλώσει: - Τα όρια απόδοσης στα οποία θα αντικατασταθεί οποιοδήποτε στοιχείο του εξοπλισμού | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |

25PROC016424691 2025-03-07

|  | - Τις διαδικασίες κλιμάκωσης που απαιτούνται για να διασφαλιστεί ότι η δράση αυτή θα ληφθεί την κατάλληλη στιγμή - Το χρονοδιάγραμμα για την αντικατάσταση κάθε είδους εξοπλισμού - Τη διαδικασία που θα ακολουθήσει ο προσφέρων για την αντικατάσταση οποιουδήποτε μέρους του εξοπλισμού. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ |  |  |  |  |
| Ε.1. | Δήλωση ότι κατά την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής σε κατάσταση λειτουργίας θα παραδώσει πλήρες εγχειρίδιο με σαφείς οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του μητρικού κατασκευαστικού οίκου (Operation manual) με αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες τις εφαρμογές, μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Ε.2. | Πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες καθώς και αντίγραφο αναγκαίων βοηθημάτων ή πινάκων στην Ελληνική γλώσσα. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Ε.3. | Ο προμηθευτής να αναφέρει ότι διαθέτει στην Ελλάδα μόνιμο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό (πέραν και ανεξάρτητα του αντίστοιχου τεχνικού προσωπικού για παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, συντήρησης κ.λ.π) για την επιστημονική υποστήριξη του προσωπικού κάθε Κέντρου. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Ε.4. | Το εκπαιδευτικό και το τεχνικό προσωπικό του προμηθευτή θα αναφέρεται χωριστά με τον αντίστοιχο χρόνο ενασχόλησης του καθώς και τα προσόντα και την εκπαίδευση του. Θα | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |

25PROC016424691 2025-03-07

|  | συνυποβληθούν σχετικό πιστοποιητικό ειδικής εκπαίδευσης και αντίστοιχης εξουσιοδότησης από τον κατασκευαστικό οίκο, προκειμένου να τεκμηριώνεται η καταλληλότητα του για την πλήρη εκπαίδευση των χειριστών για τη λειτουργία του εξοπλισμού. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ε.5. | Η εκπαίδευση του προσωπικού να περιλαμβάνει τον τρόπο λειτουργίας των μηχανημάτων, των μεθόδων των αντιδραστηρίων, οδηγίες για πιθανές μικρές βλάβες και τρόπο αντίδρασης και οδηγίες για τη συντήρηση των μηχανημάτων. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Ε.6. | Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει και τον ποιοτικό έλεγχο που θα προσφερθεί. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Ε.7. | Η προσφέρουσα εταιρεία οφείλει να περιγράψει αναλυτικά στην προσφορά της τον τρόπο με τον οποίο θα εκπαιδεύσει το προσωπικό και τα αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| ΣΤ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ |  |  |  |  |
|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| ΣΤ.1. | Η παράδοση και εγκατάσταση των αναλυτών και του ενδιάμεσου λογισμικού θα γίνει με ευθύνη και έξοδα των προμηθευτών, σε χώρο των Κέντρων Αίματος που θα τους υποδειχθεί, εντός 120 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η παράδοση και εγκατάσταση των υπόλοιπων περιφερειακών θα γίνει με ευθύνη και έξοδα των προμηθευτών, σε χώρο των Κέντρων Αίματος που θα τους υποδειχθεί, εντός 260 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |

25PROC016424691 2025-03-07

| ΣΤ.2 | Ο προμηθευτής θα πρέπει να υποβάλλει αναλυτικό σχεδιασμό με τις διαδικασίες που πρόκειται να ακολουθηθούν για την πλήρη εγκατάσταση του προσφερόμενου συστήματος τηρώντας τα χρονοδιαγράμματα που απαιτούνται από τη σχετική σύμβαση. Ο σχεδιασμός να περιλαμβάνει λεπτομέρειες για τις αλλαγές που απαιτούνται στις υπάρχουσες υποδομές. Πρέπει να κατατεθούν τα κάτωθι: - Χρονοδιαγράμματα για τις απαιτούμενες αλλαγές στις υποδομές κάθε εργαστηρίου - Χρόνος παράδοσης εξοπλισμού - Χρονοδιάγραμμα παράδοσης, εκφόρτωσης και εγκατάστασης εξοπλισμού - Χρονοδιάγραμμα παράδοσης αναλωσίμων και αντιδραστηρίων - Χρονοδιάγραμμα εκπαίδευσης βασικών χρηστών - Χρονοδιαγράμματα επικύρωσης εξοπλισμού:πιστοποίηση εγκατάστασης (installation qualification), πιστοποίηση λειτουργίας (operational qualification) - Χρονοδιάγραμμα εκπαίδευσης λοιπών χρηστών | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

25PROC016424691 2025-03-07

|  | - Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα πιστοποίησης απόδοσης (PQ – performance qualification) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΣΤ.3 | Το σύνολο του προσφερόμενου συνοδού εξοπλισμού (αναλυτές, εξοπλισμός προ- αναλυτικού και ψυγεία/καταψύκτες) πρέπει να μπορεί να εγκατασταθεί και λειτουργήσει με τρόπο εργονομικό στους χώρους που διατίθενται σε κάθε εργαστήριο (βλέπε σχετικές κατόψεις) και να διευκολύνει την ομαλή λειτουργία του εργαστηρίου. Για τον σκοπό αυτό, κάθε προσφέρουσα εταιρεία υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά της και αντίστοιχο σχέδιο (κάτοψη) για κάθε εργαστήριο. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| ΣΤ.4. | Οι εταιρείες που θα λάβουν μέρος έχουν το δικαίωμα να ελέγξουν εκ των προτέρων τους χώρους εγκατάστασης. Σε περίπτωση που χρειάζεται διαρρύθμιση του χώρου (πιθανή προσθήκη ή απομάκρυνση πάγκων εργασίας ή άλλο) για την εγκατάσταση των μηχανημάτων, το κόστος και το είδος των ενδεχόμενων διαρρυθμίσεων θα βαρύνουν την ανάδοχο εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των μηχανημάτων κάθε προσφοράς για την εξασφάλιση της μέγιστης παραγωγικότητας να μπορεί αποδεδειγμένα και χωρίς πρόκληση δυσλειτουργίας του Κέντρου Αίματος, να εγκατασταθεί στους χώρους που θα διατεθούν από το κάθε Κέντρο Αίματος. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| ΣΤ.5. | Να αναφερθεί τυχόν επιβάρυνση, λόγω του προσφερόμενου εξοπλισμού, των περιβαλλοντικών παραγόντων του εργαστηρίου, |  |  |  |

25PROC016424691 2025-03-07

|  | όπως εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας, υγρασία, έκλυση θερμότητας, επίπεδο θορύβου κ.λ.π. Η μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος εργασίας δεν πρέπει να ξεπερνά τους 25οC. Ο προσφέρων θα πρέπει να παρέχει αναλυτικά στοιχεία για: τις απαιτούμενες περιβαλλοντολογικές απαιτήσεις του εργαστηρίου όπως θερμοκρασία περιβάλλοντος/υγρασία κ.λ.π εκλυόμενη θερμότητα από το σύνολο του εξοπλισμού, περιλαμβανομένων των συνδεδεμένων υπολογιστών, των αδιάλειπτων τροφοδοτικών και κάθε άλλου εξοπλισμού στην καθορισμένη περιοχή τον εκπεμπόμενο θόρυβο του συστήματος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και κατά την διάρκεια αναμονής (standby conditions). Τα όρια πρέπει να είναι σύμφωνα με τις ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρμόνιση με την οδηγία 2003/10/ΕΚ κάθε τροποποίηση/ μέτρο που απαιτείται σε κάθε μία από τις εγκαταστάσεις | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΣΤ.6. | Σε περίπτωση επιβάρυνσης των διαθέσιμων χώρων σε σχέση με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω παράγοντες (έκλυση θερμότητας, επίπεδο θορύβου κ.λ.π.) λόγω του | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |

25PROC016424691 2025-03-07

|  | προσφερόμενου εξοπλισμού ο προσφέρων θα πρέπει να προτείνει και εφαρμόσει συγκεκριμένες λύσεις χωρίς επιπλέον κόστος. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΣΤ.7. | Είναι αυτονόητο ότι καθ’ όλο τα στάδιο εγκατάστασης, δοκιμαστικής λειτουργίας και επικύρωσης των νέων μηχανημάτων που θα προκύψουν από τον εν λόγω διαγωνισμό ο ήδη διενεργούμενος ΝΑΤ έλεγχος δεν μπορεί να σταματήσει. Ως εκ τούτου ο προμηθευτής θα πρέπει : α. να υποβάλλει αναλυτική μελέτη /πρόταση για τον τρόπο που θα γίνει η μετάπτωση στα νέα συστήματα διατηρώντας τη συνέχεια και την ασφαλή λειτουργία των ελέγχων που πραγματοποιούνται στα δύο Κέντρα για όσο διάστημα απαιτείται. β. Η πρόταση θα περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων του έργου με σαφή χρονικό προσδιορισμό, διατιθέμενο προσωπικό και αρμοδιότητες, εκτίμηση κινδύνων για την παράδοση του έργου και προτεινόμενες ενέργειες αντιμετώπισης των. γ. Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν οι χώροι που βρίσκονται ήδη εγκατεστημένα τα μηχανήματα μοριακού ελέγχου θα πρέπει να κατατεθεί μελέτη για το πώς θα εξασφαλισθεί η ασφαλής λειτουργία όλο το διάστημα που θα γίνεται η εγκατάσταση των νέων μηχανημάτων καθώς και οι απαιτούμενες διαδικασίες. Ειδικά για το ΑΧΕΠΑ (λόγω στενότητας χώρου) αποδεκτή πρόταση που θα προβλέπει - για όσο χρόνο | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |

25PROC016424691 2025-03-07

|  | διαρκούν η εγκατάσταση, η δοκιμαστική λειτουργία και η επικύρωση των αναλυτών στο ΑΧΕΠΑ - τον έλεγχο των δειγμάτων στο Ε.ΚΕ.Α (αφού ολοκληρωθεί σε αυτό η εγκατάσταση) με την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και παράδοση των δειγμάτων από το ΑΧΕΠΑ στο Ε.ΚΕ.Α με το κόστος να βαραίνει τον ανάδοχο. δ. Σε περίπτωση που λόγω των εργασιών προκληθούν βλάβες ή δυσλειτουργία στον υπάρχοντα εξοπλισμό ο προμηθευτής αναλαμβάνει το κόστος αποκατάστασης καθώς και των επανελέγχων που θα απαιτηθούν. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΣΤ.8. | Ο προμηθευτής θα χρειαστεί να συνεργαστεί με το Ε.ΚΕ.Α προκειμένου να αναπτυχθούν τα κατάλληλα πρωτόκολλα επικύρωσης ώστε να αποδειχθεί η αποδεκτή απόδοση του συστήματος. Ο προμηθευτής κατανοεί τα κάτωθι: - Η επικύρωση πρέπει να περιλαμβάνει την πιστοποίηση λειτουργίας (OQ) και απόδοσης (PQ) κάθε μέρους τους εξοπλισμού και ο προμηθευτής πρέπει να παρέχει τα απαιτούμενα για αυτή τη διαδικασία αντιδραστήρια και αναλώσιμα χωρίς επιπλέον κόστος. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| ΣΤ.9. | Κάθε μέρος του εξοπλισμού θα γίνει αποδεκτό ή θα απορριφθεί στη βάση της έκβασης των διαδικασιών επικύρωσης | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| ΣΤ.10. | Όλο το έγγραφο υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον προμηθευτή κατά την εκτέλεση του έργου, όπως | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |

25PROC016424691 2025-03-07

|  | διαγράμματα, σχέδια, πλάνα υλοποίησης, στατιστικά στοιχεία, αλγόριθμοι υπολογισμών είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία του ΕΚΕΑ. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ζ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ |  |  |  |  |
|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| Ζ.1. | Ο Προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την πρόβλεψη και την παροχή επαρκών ποσοτήτων αντιδραστηρίων και αναλωσίμων προκειμένου τα εργαστήρια να μπορούν να διεκπεραιώσουν το ανατιθέμενο σε αυτά έργο. Απαιτείται η διατήρηση, οποιαδήποτε στιγμή, αποθεμάτων σε αναλώσιμα και αντιδραστήρια που να επαρκούν για τουλάχιστον ένα μήνα σε κάθε εργαστήριο. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Ζ.2. | Στην περίπτωση που αυτό απαιτείται ο προμηθευτής αναλαμβάνει, χωρίς κόστος, τη διαμόρφωση του αποθηκευτικού χώρου που θα του υποδειχθεί ώστε να μπορεί να αποθηκευτούν τα απαραίτητα αναλώσιμα και αντιδραστήρια. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Ζ.3. | Δεν παραδίδονται πάνω από τέσσερα (4) διαφορετικά lots για κάθε εξέταση σε ετήσια βάση. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Ζ.4. | Τουλάχιστον δύο (2) lots για την τριπλή εξέταση (HIV1/2, HBV, HCV) θα πρέπει να μπορούν να διατεθούν οποιαδήποτε στιγμή. Τα lots μπορεί να αποθηκεύονται στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή στην Ελλάδα αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να μπορούν να αποσταλούν άμεσα. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |

25PROC016424691 2025-03-07

| Ζ.5. | Να δηλώνει τις απαιτήσεις αποθήκευσης, διανομής και χειρισμού των προσφερόμενων εξετάσεων και αντιδραστηρίων. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ζ.6. | Κατά την ημερομηνία παράδοσης τα αντιδραστήρια για την τριπλή εξέταση (HIV1/2, HBV,HCV) θα πρέπει να έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον μετά από 6 μήνες. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Ζ.7. | Δεν πρέπει να υπερβαίνει έναν αριθμό παρτίδας (lot number) για κάθε αντιδραστήριο ανά αποστολή / παράδοση. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Η. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ |  |  |  |  |
|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| Η.1. | Ο προσφέρων πρέπει να αποδεικνύει την ικανότητα του να παρέχει τις υπηρεσίες του ή να παράγει τα προϊόντα του κατά τη διάρκεια των πλέον απαιτητικών και μη αναμενόμενων συνθηκών. Να αναφερθεί εάν ο προσφέρων πληροί κάποιο από τα παρακάτω κριτήρια: - ISO 22301 ή άλλο συναφές εθνικό/διεθνές πρότυπο - Βρίσκεται σε διαδικασία σχετικής πιστοποίησης - Διαθέτει εσωτερικό τεκμηριωμένο σχέδιο έκτακτης ανάγκης προκειμένου να μπορεί να διασφαλιστεί η συνέχεια της αλυσίδας εφοδιασμού; Εάν ναι να κατατεθεί αντίγραφο. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Η.2 | Να αναφερθεί εάν η προμηθεύτρια εταιρεία διαθέτει περισσότερα από ένα εργοστάσια ή / και γραμμές παραγωγής ικανά, σε σχέση πάντα με τις | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |

25PROC016424691 2025-03-07

|  | ζητούμενες ποσότητες, να κατασκευάσουν το υπό προμήθεια προϊόν. Να κατατεθούν : Αριθμός εργοστασίων και προϊόντων που παράγονται μαζί με τους αντιστοιχούντες όγκους Αριθμός διαθέσιμων γραμμών παραγωγής Χώρα εγκατάστασης και διευθύνσεις των εργοστασίων που παράγουν τα υπό προμήθεια προϊόντα Το κύριο εργοστάσιο που θα παράγει τα προϊόντα που προσφέρονται στον διαγωνισμό Το δεύτερο εργοστάσιο που προβλέπεται να παράγει τα σχετικά προϊόντα Ο χρόνος που απαιτείται για τη μετάπτωση της παραγωγής από τη μία εγκατάσταση στην άλλη στην περίπτωση που προκύψει πρόβλημα |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Η.3 | Στην περίπτωση που διατίθεται μόνο ένα σημείο παραγωγής να περιγραφεί πώς θα αντιμετωπισθεί ενδεχόμενο πρόβλημα στην παραγωγή καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης μαζί με τα ενδεικτικά χρονοδιαγράμματα. | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |
| Η.4. | Ο υποψήφιος πρέπει να δηλώσει πόσες παρτίδες (lots) συνολικά κρατούνται και να παράσχει λεπτομέρειες σχετικά με την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται το απόθεμα. Σύμφωνα με το σχετικό μέρος των προδιαγραφών ο διαγωνιζόμενος πρέπει να κατέχει τουλάχιστον δύο παρτίδες για την τριπλή εξέταση (HIV1/2, HBV,HCV). | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |  |  |

25PROC016424691 2025-03-07

25PROC016424691 2025-03-07

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)-

(Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης)

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης και είναι αναρτημένο α) σε επεξεργάσιμη μορφή (σε μορφή xml) και β) σε μορφή pdf ψηφιακά υπογεγραμμένο στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.στον συστημικό αριθμό του παρόντος διαγωνισμού.

Το ΕΕΕΣ της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) της ΕΑΑΔΗΣΥ, την Κατευθυντήρια Οδηγία 23 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) της ΕΑΑΔΗΣΥ και τις οδηγίες της αριθμ. πρωτ. 4495/15-1-2018 εγκυκλίου (ΑΔΑ:6ΟΕΡ465ΧΙ8-ΚΤΒ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 79Α του ν. 4412/2016 (Α΄147) στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών».

Για την συμπλήρωση του Ε.Ε.Ε.Σ. οι οικονομικοί φορείς χρησιμοποιηθούν την διαδικτυακή πύλη https://espdint.eprocurement.gov.gr όπου «τηλεφορτώνουν» το αρχείο σε μορφή xml του Ε.Ε.Ε.Σ. και συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον διαγωνισμό και αναφέρονται στην διακήρυξη και παράγουν αρχεία σε δύο μορφές: α) τύπου PDF και β) τύπου .xml. Και τα δύο αυτά αρχεία υποβάλονται ηλεκτρονικά με την προσφορά του προσφέροντα.

Σχετικές οδηγίες αναφορικά, με το Ε.Ε.Ε.Σ. μπορούν να αναζητηθούν από την ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703

_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=2509577932115667&_adf.ctrl- state=coa43tonq_61#%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%2Fsd0cb90ef_26cf_4703_99d5_15 61ceff660f%2FPage251.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2Fprod_ministry%26_adf.ctrl- state%3D13zpfmvswl_146

Σελίδα 146 από 154

25PROC016424691 2025-03-07

### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

###### Συνολικός ετήσιος αριθμός εξετάσεων (χωρίς επαναλήψεις)

| α/α | Ελεγχόμενη παράμετρος |  | Ε.ΚΕ.Α (αρ.εξετάσεων) |  | ΑΧΕΠΑ (αρ.εξετάσεων) |  | Σύνολο μονάδων αίματος προς έλεγχο | Τιμή ανά παραγόμενο αποτέλεσμα χωρίς € ΦΠΑ |  | Tιμή ανά παραγόμενο αποτέλεσμα με ΦΠΑ € |  | Συνολικό Ετήσιο Κόστος χωρίς ΦΠΑ € |  | Συνολικό Ετήσιο Κόστος με ΦΠΑ € |  | Συνολική προσφορά τεσσάρων (4) ετών χωρίς ΦΠΑ |  | Συνολική προσφορά τεσσάρων (4) ετών με ΦΠΑ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HBV-DNA/HCV- RNA/HIV-RNA |  | 350.000 |  | 230.000 |  | 580.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | WNV-RNA |  | 49.780 |  | 70.220 |  | 120.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 399.780 |  | 300.220 |  | 700.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Συνολικός ετήσιος αρ.εξετάσεων με δυνατότητα προαίρεσης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ελεγχόμενη παράμετρος |  | Ε.ΚΕ.Α (αρ.εξετάσεων) |  | ΑΧΕΠΑ (αρ.εξετάσεων) |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  | Τιμή ανά παραγόμενο αποτέλεσμα χωρίς € ΦΠΑ |  | Tιμή ανά παραγόμενο αποτέλεσμα με ΦΠΑ € |  | Συνολικό Ετήσιο Κόστος χωρίς ΦΠΑ € |  | Συνολικό Ετήσιο Κόστος με ΦΠΑ € | Συνολική προσφορά τεσσάρων (4) ετών χωρίς ΦΠΑ |  | Συνολική προσφορά τεσσάρων (4) ετών με ΦΠΑ |  |
| Dengue virus |  | 1.000 |  | 1.000 |  | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Malaria |  | 3.000 |  | 3.000 |  | 6.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HEV-RNA |  | 21.000 |  | 21.000 |  | 42.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  | 25.000 |  | 25.000 |  | 50.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Σελίδα 147 από 154

25PROC016424691 2025-03-07

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

Α. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκδότης	(Πλήρης	επωνυμία	Πιστωτικού	Ιδρύματος	…………………………….	/ΤΑΜΕΙΟ	ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..

###### Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Ολυμπιονίκη Χρ. Μάντικα 7, 13677, Αχαρνές

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού	ευρώ3.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως

μέχρι του ποσού των ευρώ	4 υπέρ του

- [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο)	, ΑΦΜ:

................ (διεύθυνση)	, ή

- [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................

(διεύθυνση)	ή

- [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α)	(πλήρη	επωνυμία)	...............................................,	ΑΦΜ:	(διεύθυνση)

.......................…………………………………..

β)	(πλήρη	επωνυμία)	..............................................,	ΑΦΜ:	(διεύθυνση)

.......................…………………………………..

γ)	(πλήρη	επωνυμία)	...............................................,	ΑΦΜ:	(διεύθυνση)

.	5

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

.	6

της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα	7

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε

.	ημέρες 8 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την	9.

ή

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

25PROC016424691 2025-03-07

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της10.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε11.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

- Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

- Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

- Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014).

- Όπως υποσημείωση 3.

- Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.

- Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007.

- Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.

- Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

- ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014).

- Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014.

- Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.

- Σημειώνεται ότι οι εγγυητικές επιστολές από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων έχουν συγκεκριμένο μορφότυπο με βάση την ιδιαίτερη νομοθεσία που το διέπει.

25PROC016424691 2025-03-07

Β. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης	(Πλήρης	επωνυμία	Πιστωτικού	Ιδρύματος	…………………………….	/ΤΑΜΕΙΟ	ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).................................

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2)................................ Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού	ευρώ3.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι  του  δικαιώματος  της  διαιρέσεως  και  διζήσεως  μέχρι  του  ποσού  των ευρώ…	4

υπέρ του:

  - [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο)	, ΑΦΜ:

................ (διεύθυνση)	, ή

  - [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................

(διεύθυνση)	ή

  - [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ..................

(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των	5/ της

υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................

Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6	της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε

……… ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την	(αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης8)

ή

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

25PROC016424691 2025-03-07

- Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

- Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

- Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

- Όπως υποσημείωση 3.

- Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση.

- Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ

118/2007.

- Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

- Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.

- Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03-08-1995 (ΦΕΚ Β' 740/28-08-1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.

25PROC016424691 2025-03-07

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005»

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, με την ιδιότητά μου ως νομίμου εκπροσώπου (τίθεται κατά περίπτωση: Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου – Διευθύνων Σύμβουλος – Διαχειριστής) της εταιρίας δηλώνω ότι:

δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν.3310/2005 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή  του  από  το  Ν.  3414/2005,  η  οποία  αφορά  στα  πρόσωπα  της  εταιρείας

……………………………………………………………………………………………………. (όπως αυτά αναφέρονται στο πιο πάνω άρθρο του νόμου) και ότι δεσμεύομαι να γνωστοποιώ αμελλητί προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μέχρι την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της Σύμβασης, τυχόν έκδοση σχετικής καταδικαστικής απόφασης με ισχύ δεδικασμένου σχετικά με τη συνδρομή των ασυμβίβαστων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων των πιο πάνω άρθρων του νόμου και κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 του τίτλου II της ΚΥΑ 20977/ΦΕΚ/Β/23.08.2007 (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΡΙΘΜΗΜΕΝΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ Ν.3310/2005 ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡ.3 ΤΟΥ Ν.3414/2005)».

Ημερομηνία:

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

- Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

- Αναγράφεται ολογράφως.

- «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

- Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος.

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προσκτηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.

25PROC016424691 2025-03-07

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο.

- Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς- δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

- Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής.

- H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

25PROC016424691 2025-03-07

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙI– Υπόδειγμα περιεχομένου Υ.Δ. περί μη ρωσικής εμπλοκής

Το περιεχόμενο της Υ.Δ. περί της μη συνδρομής των καταστάσεων ρωσικής εμπλοκής, που περιγράφονται στην παρ. 2.2.3..5.α της παρούσας, είναι το ακόλουθο:

«Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει ρωσική συμμετοχή στον οικονομικό φορέα που εκπροσωπώ και συμμετέχει στη διαδικασία ανάθεσης της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τους περιορισμούς που περιλαμβάνονται στο άρθρο 5ια του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 833/2014 της 31ης Ιουλίου 2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω των ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, όπως τροποποιήθηκε από τον με αριθ. 2022/576 Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) της 8ης Απριλίου 2022.

Συγκεκριμένα δηλώνω ότι:

(α) ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ (και κανένας από τους οικονομικούς φορείς που εκπροσωπούν μέλη της ένωσης μας), [εφόσον πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων] δεν είναι Ρώσος υπήκοος, ούτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας εγκατεστημένος στη Ρωσία·

(β) ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ (και κανένας από τους οικονομικούς φορείς που εκπροσωπούν μέλη της ένωσης μας, [εφόσον πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων] δεν είναι νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου ·

(γ) τόσο ο υπεύθυνα δηλώνων, όσο και ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ δεν είμαστε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή όργανο που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολή οντότητας που αναφέρεται στα σημεία (α) ή (β) παραπάνω,

(δ) δεν υπάρχει συμμετοχή φορέων και οντοτήτων που απαριθμούνται στα ανωτέρω σημεία α) έως γ), άνω του 10 % της αξίας της σύμβασης των υπεργολάβων, προμηθευτών ή φορέων στις ικανότητες των οποίων να στηρίζεται ο οικονομικός φορέας τον οποίον εκπροσωπώ.»

#### Ακριβές Αντίγραφο

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

'